Bydgoszcz dnia: 2025-04-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3187/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, powierzchni, sprzętu oraz dezynfekcji i mycia maszynowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 19/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 13 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie 2% chlorheksydyny do dekolonizacji skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Produkt bójczy, Preparat wykazujący działanie zgodnie z EN1499, EN13727 i EN13624 w czasie do 1 minuty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 16 poz 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 20x20cm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia oraz przeliczenia liczby opakowań (do pełnego opakowania w górę) w celu realizacji potrzeby Zamawiającego (m2 chusteczek). Zadanie 16 poz 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 16x20cm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia oraz przeliczenia liczby opakowań (do pełnego opakowania w górę) w celu realizacji potrzeby Zamawiającego (m2 chusteczek). Zadanie 15 i 16 W związku z opisem przedmiotu zamówienia o zastosowaniu chusteczek do dezynfekcji powierzchni aktualnie z wymaganiami prawnymi z tym związanymi takie chusteczki muszą posiadać rejestrację jako produkt biobójczy a jeżeli Zamawiający zamierza również używać ich do wyrobów medycznych to chusteczki muszą posiadać dualną rejestrację zgodnie z KOMUNIKATEM PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony i dostępny na stronie internetowej: "Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać - oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia - stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.". Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby chusteczki posiadały rejestrację zgodnie z opisanym przeznaczeniem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów rejestracyjnych dla zadania 15 i 16: Zamawiający wymaga dostarczenia produktu o rejestracji jako 1) wyrób medyczny lub 2) wyrób medyczny i produkt biobójczy (dualna rejestracja). PYTANIE NR 2 1. do zadania nr 1: Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V - zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), oraz EN 17111, prątki - zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium - wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wymaga preparatu o potwierdzonym czasie działania w 5 minut. 2. do zadania nr 4: Czy Zamawiający dopuści preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni wyrobów medycznych bez spłukiwania posiadający następujące spektrum bójcze B: EN13727 - do 5 minut, Y, EN 13624 C. albicans do 5 minut F: EN 13624 - do 15 minut, Tbc (min. M.Terrae): EN 14348 - do 15 minut, V (Polio, Adeno, Noro): EN14476 - do 15 minut w stężeniu 0,5%, na bazie QAV i ich pochodnych, duża kompatybilność materiałowa, preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, rejestracja jako wyrób medyczny klasy IIA w op. 5L? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga dualnej rejestracji jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 3. do zadania nr 7 poz. 1: Czy zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych, takich jak sprzęt chirurgiczny i medyczny, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; skład kwas nadoctowy wytwarzany ex tempore z acetylokaprolaktamu i nadtlenku wodoru, bez kwasu octowego, ph 7-9; skuteczność mikrobiologiczna min. 14 dni; spektrum: B (EN 13727/EN 14561, 5 min), Y (EN 13624/EN 14562, 5 min), Tbc (M. terrae) (EN 14348/EN 14563, 5 min), F (EN 13624/EN 14562, 5 min), V (EN 14476 Adeno, Polio, Noro, 5 min), S (EN 17126 Cl. difficile, B. cereus, B. subtilis, 5 min) posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania do produktów marki Fujion oraz myjni Endoclean, możliwość użycia kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta, zarejestrowanych jako wyrób medyczny) pasków do testowania aktywności; kanistry 5l + aktywator; wyrób medyczny klasy IIB? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był kompatybilny z bronchofiberoskopami marki Fujifilm (Fujinon) - oświadczenie dystrybutora SPRZĘTU / producenta SPRZĘTU / wyciąg z instrukcji użytkowania 4. do zadania nr 7 poz. 2: Czy zamawiający dopuści paski testowe w op. a'14 sztuk? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania w górę. 5. do zadania nr 7 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego bez aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V - zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), oraz EN 17111, prątki - zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium - wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 6. do zadania nr 14 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu i TAED oraz kompleks trójenzymatyczny, bez pochodnych toluenu i benzenu, bez aldehydow i fenoli, do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, z możliwością dezynfekcji sprzętów wykonanych z poliwęglanu, posiadający oświadczenie, że nie pozostawia osadów i nie powoduje matowienia powierzchni, działający bez dodania aktywatora a na B, Tbc, F, V (wirus Adeno, Polio, Noro) w czasie do 15 min., S (tlenowe i beztlenowe) w czasie do 15 minut wg normy EN 17126. Produkt przygotowywany w zimnej wodzie wodociągowej, w op. a 2,5 kg, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę. 7. do zadania 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, z niewielką domieszką propionianu (0,05g) skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a'100 sztuk o rozmiarze min. 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że zaoferowany preparat realizuje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia normy (lub normy równoważne) w zakresie skuteczności bójczej oraz obszaru zastosowania (norma 16615 w zakresie skuteczności bójczej wobec B, Y/F). W przypadku zaoferowania produktu o skuteczności bójczej na grzyby F - Zamawiający wymaga dostarczenia karty technicznej / ulotki potwierdzającej skuteczność bójczą wobec Aspergillus spp. Zamawiający wymaga chusteczek zarejestrowanych jako 1) wyrób medyczny, lub 2) dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. 8. do zadania nr 16 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki w opakowaniu miękkim w rozmiarze 20x20cm? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę w celu realizacji potrzeby Zamawiającego wyrażoną w m2 chusteczek. PYTANIE NR 3 Dotyczy Parametry Techniczne: 1. Dotyczy Zadania 2 Pozycji 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego zakres działania, o takim samym składzie, ale posiadającego pH 4? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 2. Dotyczy Zadania 2 Pozycji 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego zakres działania, o takim samym składzie, ale posiadającego pH 10,5? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 3. Dotyczy Zadania 12 Pozycji 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego zakres działania, o takim samym składzie w stężeniu 0,5%? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. 4. Dotyczy Zadania 12 Pozycji 2 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detergentu do odkażania i czyszczenia wyrobów medycznych, będącego wyrobem medycznym klasy I, zawierającego związki aktywne wymagane przez Zamawiającego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ. 6. Dotyczy Uwag w Zadaniu 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia pompek w poz. 1-3? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający modyfikuje wymaganie w zakresie dostarczenia pompek w sposób następujący: "Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. pompek dla preparatu oferowanego w poz.1 i 2 szt. pompek dla preparatu oferowanego w poz. 2”. PYTANIE NR 4 Dotyczy Zadania nr 1: 1. Zamawiający określił, że wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu ( HLD ). Chcielibyśmy nadmienić, że preparaty do dezynfekcji wysokiego poziomu powinny dodatkowo posiadać pełne działanie sporobójcze ( C.difficile, B.subtilis i B.cereus ), najlepiej przebadane jedyną medyczną normą sporobójczą EN 17126 - dla wszystkich wymienionych szczepów. Dodatkowo, preparat do HLD, jak sama nazwa wskazuje, służy tylko i wyłącznie do dezynfekcji a nie do mycia. W związku z powyższym kierujemy pytanie, czy aby nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje preparatu do wstępnego mycia i dezynfekcji przed dezynfekcją wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów, czy też może - czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje i wymaga preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu ( HLD ), który dodatkowo posiada pełne działanie sporobójcze wg normy EN 17126, ale wówczas preparat będzie posiadał w składzie kwas nadoctowy a nie kompleks enzymatyczny i substancje powierzchniowo-czynne, gdyż nie ma możliwości fizycznej ( chemicznej ), aby spektrum sporobójcze osiągnąć za pomocą wyżej wymienionych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający modyfikuje i usuwa zapis dotyczący (HLD). 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o spektrum działania: B, F ( C.albicans ), V ( HIV/HBV/HCV, Herpes, Vaccinia ) oraz Tbc ( M.terrae ) - w czasie 10 minut, spełniający pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga skuteczności bójczej w ciągu 5minut zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu, na bazie kwasu nadoctowego, preparat spełniający wymogi dotyczące spektrum działania, dodatkowo posiadający pełne działanie sporobójcze wg normy EN 17126, działający w czasie 5 min., gotowy do użycia. Jeśli zamawiający akceptuje, prosimy o informacje zwrotną, ile kanistrów oczekuje Zamawiający. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy zadania nr 7: 1. Poz. 1- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru oraz kwasu octowego, gotowego do użycia, spełniającego spektrum i czasy oraz kompatybilnego z ww. bronchofiberoskopami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ oraz przedstawienia oświadczenia dystrybutora / producenta sprzętu marki Fujifilm o kompatybilności sprzętu z zaoferowanym produktem. 2. Poz. 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV/HBV/HCV, Herpes, Vaccinia) oraz Tbc (M.terrae) - w czasie 10 minut, na bazie kompleksu enzymów ( lipaza, amylaza, proteaza ), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne oraz związki chelatujące, spełniający pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o skuteczności bójczej maksymalnie do 7 minut w warunkach brudnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.. Dotyczy zadania nr 11: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu działającego o czasie działania dla B, F, V - 10 minut i dla Tac - 15 minut, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ. Dotyczy zadania nr 14: 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu typu Neodisher Septo Active, różniącego się jedynie jednym składnikiem w składzie - zamiast wymaganych fosfonianów, posiada fosforany. Wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego zgodne z SWZ. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie wielkości opakowania w poz. 2 na "opakowanie do 8 kg". 2. Pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny saszetek o pojemności 100g, z odpowiednim przeliczeniem ilości, preparat zawierający w składzie: <5% fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% związki wybielające na bazie tlenu, kwas nadoctowy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań preparatu. Jednocześnie zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia do poz. 3 zadania 14 dodając w kolumnie 4 następujący zapis: "preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych metodą przecierania lub/i zanurzeniową" PYTANIE NR 5 - Czy Zamawiający wymaga aby w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym zaoferowanego środka było wskazane przeznaczenie do urządzenia NOCOSPRAY z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza nie wymaga. - Czy Zamawiający wymaga aby testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym posiadały pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający, dopuszcza powyższe. PYTANIE NR 6 Zapytania dot. zadania 5 /oferta wariantowa 1. Czy Zamawiający dopuści alternatywny preparat na bazie kwasu podchlorawego, który dla dezynfekcji pomieszczeń większych niż 50 m3 wymaga zastosowania 2 zamgławiaczy Nocospray, a dla pomieszczeń powyżej 100 m3 wymaga zastosowania 3 zamgławiaczy Nocospray? Dezynfekcja jednym zagławiaczem Nocospray dla pomieszczeń powyżej 50m3 będzie nieskuteczna ponieważ oferowany preparat nie uzyska wymaganej dawki w przeliczeniu na 1 m3 - tj. 20 ml/m3. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. 2. Czy Zamawiający dopuszczając alternatywny preparat na bazie kwasu podchlorawego, który nie posiada potwierdzenia kompatybilności z urządzeniem Nocospray i deklaracji bezpieczeństwa dla wyposażenia elektronicznego będącego w dezynfekowanych pomieszczeniach, wystawionych przez producenta urządzenia Nocospray weźmie odpowiedzialność w przypadku gdy dojdzie do awarii sprzętu, porażenia elektrycznego czy korozji wyposażenia? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający informuje, że nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na wyposażeniu elektronicznym lub innych elementach infrastruktury w wyniku użycia preparatu, który nie posiada potwierdzenia kompatybilności z urządzeniem Nocospray oraz nie posiada deklaracji bezpieczeństwa dla wyposażenia elektronicznego, wystawionych przez producenta preparatu. Brak takich dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami. 3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadła termin ważności min. 24 miesięcy od daty produkcji? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego terminu ważności. PYTANIE NR 7 Zadanie 6 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk, skóry oraz włosów. Bez barwników i substancji zapachowych. Skuteczność potwierdzona normą EN. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje wysuszenia rąk, pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie a 500 ml. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk, skóry oraz włosów. Bez barwników i substancji zapachowych. Skuteczność potwierdzona normą EN. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje wysuszenia rąk, pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie a 5 l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu i QAV, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających (gliceryna). Higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (2x45 sek.). Spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) 2x45 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 30 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - 30 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie a 0,5 l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu i QAV, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających (gliceryna). Higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (2x45 sek.). Spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) 2x45 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 30 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - 30 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie a 5 l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6 poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających (gliceryna). Higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (2x45 sek.). Spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 20 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - do 60 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie a 0,5 l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6 poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia hypoalergiczny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, bez zawartości jodu oraz jego pochodnych z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających (gliceryna). Higieniczna dezynfekcja rąk (30 sek.), chirurgiczna dezynfekcja rąk (2x45 sek.). Spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1) do 15 sekund, EN 1500 do 30 sekund, (2/2), EN 12791 (2/2) do 90 sekund, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1) do 30 sekund, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) do 30 sekund, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) (Polio, Adeno, Noro) - do 60 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie a 5 l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 15 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi i QAV 0,25% bez zawartości związków utleniających. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 5 minut, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 1 minuty. Wielkość 20x20cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 15 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni na bazie jednego alkoholu bez zawartości związków utleniających i czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M. terrae) zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Corona) zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 1 minuty. Wielkość 20x20cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 1 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 20 cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 1 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie nadtlenku wodoru i QAV bez aldehydów, alkoholi, TAED oraz fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M. terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 1 minuta, V (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) zgodnie z EN 14476 (2/1) - 1 minuta. Wielkość 20 cm x 28 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie flow-pack a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 28 cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie flow-pack a 100 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego, w zadaniu 2 wymaga opakowania typu tuba. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 20cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek z przeliczeniem ilości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie nadtlenku wodoru i QAV bez aldehydów, alkoholi, TAED oraz fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M. terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 1 minuta, V (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) zgodnie z EN 14476 (2/1) - 1 minuta. Wielkość 20 cm x 25 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 100 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. PYTANIE NR 8 1. Czy Zamawiający planuje dokonać zmiany w zakresie terminu składania ofert? Aktualnie termin ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, a dokładniej w Poniedziałek Wielkanocny (21.04.). ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Tak, Zamawiający dokona zmiany. PYTANIE NR 9 Dotyczy: zadania 5 Na jakiej podstawie wskazujecie Państwo, iż oferta wariantowa stanowi wariant oferty podstawowej, odkąd środki ujęte w tych że ofertach są nieporównywalne, oparte na innych substancjach aktywnych, odmiennie pakowane, wymagające innych procedur stosowania?: ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z definicją zawartą w art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszczenie oferty wariantowej oznacza możliwość złożenia przez wykonawcę propozycji alternatywnego sposobu wykonania zamówienia, spełniającego minimalne wymagania określone przez zamawiającego. W szczególności oferta wariantowa to oferta: przewidująca użycie odmiennych materiałów, zastosowanie innej technologii, równoważne czy pełniące te same funkcje wyposażenie prowadzące do osiągnięcia założonego celu. Oferta wariantowa, pomimo odmiennych parametrów fizykochemicznych czy sposobu aplikacji, pozostaje ofertą dotyczącą realizacji tego samego celu zamówienia, jakim jest przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Wymóg porównywalności nie oznacza tożsamości środków, a jedynie zachowanie zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi przez zamawiającego. - z jakiej przyczyny w ofercie wariantowej nie jest wymagana pozycja nr 2 wskazana w ofercie podstawowej, tj. Nocotest - testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym na bazie nadtlenku wodoru albo pozycja jej odpowiadająca?; ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Testy wskaźnikowe, takie jak Nocotest, dedykowane są konkretnemu systemowi Nocospray + Nocolyse, w którym nadtlenek wodoru w aerozolu stanowi główny czynnik biobójczy. W przypadku oferty wariantowej, wykorzystywany jest inna substancja czynna, wobec czego zastosowanie testu przeznaczonego do innego preparatu byłoby nieracjonalne i niemiarodajne. Brak wymogu testów w ofercie wariantowej wynika więc z odmiennego mechanizmu działania i innej metodologii walidacji skuteczności procesu dezynfekcji. - czy brak takiego zastrzeżenia nie prowadzi do nieporównywalności ofert, albowiem oferta podstawowa z założenia, poprzez obowiązek realizacji dodatkowego zamówienia w postaci dostawy pozycja nr 2, staje się mniej korzystna pod względem cenowym?; ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający uwzględniał koszt pozycji nr 2 jedynie w odniesieniu do konkretnego systemu dezynfekcyjnego wymagającego wskaźników kolorystycznych jako elementu walidacji. W systemach alternatywnych zastosowanie testów może być zastąpione innymi, równoważnymi metodami weryfikacji skuteczności dezynfekcji, np. walidacją mikrobiologiczną lub zgodnością ze stosowną normą. Koszty te stanowią element kalkulacyjny Wykonawcy w ramach oferty wariantowej. Ostateczna ocena ofert uwzględnia wszystkie elementy składowe danego rozwiązania, także sposób walidacji i jego koszty. - na jakiej podstawie wywodzicie o zgodności oferty wariantowej z normą PN-EN 17272, odkąd badanie w świetle tej normy winno dotyczyć łącznie urządzenia i środka dezynfekującego, a testy takie dla innych środków niż łącznie urządzenie NOCOSPRAY i środek NOCOLYSE nie były prowadzone?; ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodność oferty z normą PN-EN 17272 nie jest rozumiana jako identyfikacja konkretnego systemu, ale jako spełnienie przez oferowane rozwiązanie wymagań tej normy - tj. potwierdzenie skuteczności dezynfekcji metodą zamgławiania w określonych warunkach i zgodnie z przyjętą metodologią. W przypadku ofert wariantowych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację potwierdzającą spełnienie normy przez oferowany zestaw urządzenie + środek dezynfekujący. Brak badań dla konkretnego zestawu oznacza niespełnienie wymogu, ale nie stanowi przeszkody w samym dopuszczeniu rozwiązania jako wariantu. - czy zasadnym jest w Państwa ocenie przejęcie na siebie ryzyka i kosztów związanych z dostawą środków dezynfekujących w niekompatybilnych z urządzeniem opakowaniach (fabryczne, dedykowane opakowanie 1l)?; ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: W sytuacji, gdy oferowany system opiera się na środkach dostępnych w określonym typie opakowań, to obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ich kompatybilności z urządzeniem. Przeniesienie ryzyka w tym zakresie na Zamawiającego byłoby nieuzasadnione. W przypadku niezgodności opakowania ze sposobem dozowania, to Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system przystosowania lub dedykowane wyposażenie dodatkowe - bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. - czy zasadnym pozostaje wymóg uzupełnienia dostawy w przypadku oferty wariantowej o dostawę dodatkowych opakowań i narzędzi służących do rozlewania środków dezynfekujących w szczególności w perspektywie, iż w wariancie podstawowym oferty wymagana jest osobna wycena pozycji Nr 2, a w przypadku oferty wariantowej dostawa opakowań nie stanowi odrębnej pozycji; powoduje to istotne zastrzeżenia co do przyjętego w świetle ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie faktur VAT i ustaw środowiskowych sposobu ujmowania opakowań w dokumentach księgowych? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Wymóg ten należy traktować jako element zapewnienia funkcjonalności rozwiązania oferowanego w wariancie. Zamawiający nie różnicuje sposobu oceny ofert pod względem księgowym - wykonawca składa ofertę cenową jako całość i samodzielnie ujmuje poszczególne koszty (w tym dotyczące opakowań czy akcesoriów) w ramach własnej kalkulacji. Brak osobnej pozycji nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dostarczenia pełnego, funkcjonalnego zestawu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy. Ewentualne kwestie dokumentacyjne (rachunkowe, środowiskowe) powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty i fakturowania dostaw. PYTANIE NR 10 Pak. 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, na bazie aktywnego tlenu, który uwalniany jest w trakcie rozpuszczania się granulatu w wodzie. Zawierający bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany. Działający bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, poliowirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV40 oraz sporobójczo (wobec Clostridium difficile). ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Pytanie nie jest zasadne, brak pozycji 3 w zadaniu 9. PYTANIE NR 11 Zadanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji, przeznaczonego do przygotowywania do ponownego użycia narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, zalecanego do przygotowywania endoskopów sztywnych i giętkich, sond ultradźwiękowych, instrumentów medycznych, oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, przyrządów laboratoryjnych. Zawierającego pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe, związki powierzchniowo czynne, pochodne guanidyny, substancje chroniące przed korozją. Bez aldehydów. Skuteczny bakteriobójczo EN13727, EN14561 w 0,25% w 5min, drożdżakobójczo EN14562 w 0,25% w 5min., prątkobójczo w 1,5% w 15min., V (minimum wobec wirusów osłonkowych) w 0,5% w 15min. Szeroka tolerancja materiałowa potwierdzona badaniem. Oferowany przez nas preparat jest doskonale tolerowany przez materiały, nie matowi optyki. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi. Opakowania a 5L. Wyrób medyczny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga preparatu o czasie działania do 5 minut. Zadanie 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych dużych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta również na oddziałach noworodkowych. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać dokładnie wodą o jakości wody pitnej. Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl.IIa i produkt biobójczy. Skuteczny: B: EN13727, EN 16615 - 0,5% do 5min., Y, F: EN 13624 - 1% do 15min. (w. brudne), 16615 0,5% do 5min., Tbc (M.Terrae): EN 14348 - 1% do 30min., V EN14476 Adeno w 1% w 60min., Noro w 0,5% w 30min. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 6, poz. 3, 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny Desderman care gel, alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z innowacyjną odżywczą formułą pielęgnacyjną opartą na kompleksie propantenolowym i witaminie E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, jodu oraz jego pochodnych, na bazie etanolu (83,7g/100g). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Przedłużone działanie do 3h. Skuteczny wobec: B EN13727, F (C.albicans) EN13624, V (BVDV, Vaccinia, Noro EN14476, Rota EN14476, EN14476), Tbc (M.terrae, M.avium) EN14348 w 30sek., V (Adeno, Polio) EN14476 w 90sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml i 1L. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 7, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu na bazie kwasu nadoctowego (ex tempore) i nadtlenku wodoru (stężenie (% w/w) >= 3 - < 5). Produkt aktywowany "ex tempore", przeznaczony do wysokiego stopnia dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej wstępnie już oczyszczonych wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Nie wymaga i nie posiada aktywatora, nie zawiera aldehydów. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 14 dni lub 100 cykli zastosowań. Przydatność roztworu roboczego do użycia można potwierdzić przy pomocy pasków testowych. Wykazuje doskonałą tolerancję materiałową, ma szeroką skuteczność mikrobiologiczną, zapobiega tworzeniu się biofilmu, zawiera substancje chroniące przed korozja. Skuteczny wobec: bakteriobójczo (EN 14561, 5 min), grzybobójczo (EN 14562, 5 min), prątkobójczo (M. terrae, M. avium) (EN 14348, 5 min), V (Adeno, Polio ) EN 14476, 5 min, S (C. difficile EN13704, 2min., C. difficile EN17126, 5min., B. subtilis EN14347, 5min.). Opakowanie a 5L. Wyrób medyczny IIb. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ, w szczególności w zakresie potwierdzenia kompatybilności preparatu z bronchofiberoskopami marki Fujifilm - oświadczenie dystrybutora sprzętu / producenta sprzętu / wyciąg z instrukcji użytkowania sprzętu. Zadanie 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat zawierający połączenie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezjologicznego, bez aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych. Możliwość moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym przez 72h. Posiadający bardzo wysoką tolerancja materiałową popartą badaniem korozji i zgodności materiałowej. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia w 1%, w 15min. bakteriobójczo EN14561, EN13727, drożdżakobójczo EN13624, V (Vaccinia EN14476, EN17111). Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5L. Wyrób medyczny IIa. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wymaga składu jak w opisie przedmiotu zamówienia. Zadanie 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych - do termicznego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach - dezynfektorach. Preparat nie pieni się. Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo w 0,5% (5ml/l) w 55°C w 5min, sporobójczo (C. difficile) w 1% (5ml/l) w 55°C w 5min. Produkt zawiera aldehyd glutarowy w stężeniu 20%, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Opakowanie a 5L. Wyrób medyczny IIb. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zadanie 16, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), inkubatory, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, wykonane z polipropylenu, o wymiarach 20cmx20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Przebadane dermatologicznie. Skuteczny wobec: B EN13727, EN16615, MRSA EN16615, F (C.albicans) EN13624, EN16615, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) DVV/RKI - 1min., Tbc (M. terra), V (Noro) EN14476 - 15min. Opakowanie typu softpack, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe jedynie w zakresie pozycji nr 1 pod warunkiem przeliczenia liczby opakowań do pełnego opakowania w górę celu realizacji potrzeby Zamawiającego wyrażoną w m2 chusteczek. W zakresie poz. 2 wymaga opakowania typu tuba. Pytanie ogólne dot. formularza cenowego Czy w kol. 11 należy podać cenę netto za litr / litr roztworu roboczego / szt. / m2? Pytanie ogólne dot. formularza cenowego W przypadku gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, m2, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) "dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)" ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: W kolumnie 11 należy podać cenę netto za op. handlowe. Liczba opakowań handlowych powinna zostać oszacowana przez Wykonawcę na podstawie potrzeby Zamawiającego np. liczby litrów, m2 powierzchni chusteczek, itp. PYTANIE NR 12 Dotyczy Zadania 1 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga preparatu o czasie działania do 5 minut. Dotyczy Zadania 4 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 4 Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) - 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis - 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro - 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy Zadania 6 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. 3. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pozycji 3 i 4 Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 i 6 Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Dotyczy Zadania 14 1. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe. Dotyczy Zadania nr 15 1. Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. FLOWPACK: 50 szt., 19x15 cm, 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia liczby op. do pełnego opakowania w górę pod warunkiem zapewnienia wymagań Zamawiającego wyrażoną w m2. Dotyczy Zadania nr 16 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. W zadaniu 16 poz. nr 2 wymaga opakowania twardościennego typu tuba.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 16.04.2025 r.