Załącznik nr A

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1

Spektrometr FTIR – 1 szt.,

- urządzenie umożliwiające realizację pomiarów spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR);

- konstrukcja w pełni próżniowa (możliwość odpompowania układu optycznego i komory prób);

- źródło promieniowania o zakresie spektralnym min. 7800–650 cm-1;

- detektor działający w temperaturze pokojowej (np. typu DLaTGS) o zakresie spektralnym co najmniej 7800–650 cm-1;

- dodatkowy wysokoczuły detektor chłodzony ciekłym azotem (np. typu MCT) o zakresie spektralnym co najmniej 7800–650 cm-1;

- maksymalna rozdzielczość pomiarów min. 0.15 cm-1;

- stosunek sygnału do szumu min. 40000:1;

- rozdzielacz wiązki (tzw. beam splitter) dopasowany do zakresu spektralnego źródła i detektorów;

- automatyczny zmieniasz okienek umożliwiający próżniowe uszczelnienie optyki spektrometru w przypadku zapowietrzania komory prób;

- przystawka do pomiarów odbiciowych (RAS) pod ostrym kątem (80 lub 85°);

- możliwość uruchamiania pomiaru zewnętrznym sygnałem analogowym;

- możliwość rejestrowania widm z duża częstotliwością (min. 30 Hz);

- możliwość przyszłej rozbudowy układu o dodatkowe źródło promieniowania, rozdzielacz wiązki i detektor umożliwiające poszerzenie zakresu pomiarowego od 650 cm-1 do co najmniej 30 cm-1;

- zasilacz oraz kable;

- możliwość podłączenia urządzenia do dostarczonego przez Zamawiającego komputera typu PC poprzez port USB lub Ethernet;

- oprogramowanie w języku polskim lub angielskim umożliwiające obsługę spektrometru z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego komputera typu PC (w tym rejestrację widm i ich zapisywanie w formacie ASCII), a także wykonywanie podstawowych analiz rejestrowanych danych;

- instrukcja w języku polskim lub angielskim;

- instalacja oraz instruktaż z obsługi spektrometru i oprogramowania dla 5 osób;

- gwarancja min. 24 miesiące;

- czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

- czas naprawy do 30 dni od momentu zgłoszenia awarii (do 60 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy);

- maksymalny termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Oferowany spektrometr musi być fabrycznie nowy, tzn. nie może być przed dniem dostawy używany lub pokazywany na konferencjach i/lub imprezach targowych.

Część 2

Modulator fotoelastyczny – 1 szt.,

- urządzenie umożliwiające modulację polaryzacji wiązki promieniowania podczerwonego z zakresu spektralnego 5000–650 cm-1;

- częstotliwość modulacji 50 kHz (ewentualnie 37 kHz lub 42 kHz);

- apertura co najmniej 10 mm;

- kontroler;

- zasilacz i kable;

- instrukcja w języku polskim lub angielskim;

- gwarancja min. 12 miesięcy;

- maksymalny termin realizacji: 2 miesiące.

Część 3

Spektrometr FTIR – 1 szt.,

- Zakres spektralny, co najmniej  7800 – 350 cm-1

- Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0,5 cm-1

- Rozdzielczość zmienna w zakresie co najmniej 0,5 – 32 cm-1

- Zakres dynamiczny przetwornika ADC - 24 bity

- Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek

- Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem

- Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru

- Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe

- Ogniskowanie wiązki centralnie w  komorze pomiarowej aparatu

- Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR

- Beamsplitter Ge/KBr

- Detektor DLaTGS

- Pasek LED - wizualizujący stan pomiaru i stan aparatu (w tym pokazujący skanowanie, stan inteligetnego tła, wizualne zobrazowanie poziomu dopasowania przy identyfikacji)

- Laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1

- Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB 2.0/3.0

- Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne

- System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej.

- Zestaw automatycznej weryfikacji osiągów (SPV)  do monitorowana stanu systemu zapewniający diagnostykę elementów spektrometru i testy osiągów we normy ASTM E1421

- Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym

- Kompaktowa konstrukcja:

  - masa spektrometru nie przekraczająca 11 kg

  - wymiary podstawy nie przekraczające 35 x 32 cm

- Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu

- Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym

- Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 11 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Wymagana charakterystyka:

  - pracę w trzech trybach:

    - tryb uproszczony/ekranu dotykowego (dostęp do podstawowych funkcji z użyciem kafelków (rejestracja widma, identyfikacja nieznanej próbki, potwierdzanie tożsamości)

    - tryb zaawansowany, zapewniającym dostęp do pełnej funkcjonalności oprogramowania

    - tryb automatycznych procedur pomiarowych prowadzących użytkownika krok po kroku

  - tworzenie automatycznych procedur pomiarowych: intuicyjny, wizualny kreator procedur wykorzystujący technologię „przesuń-upuść”

  - wyświetlanie na żywo podglądu spektralnego i wyników w trakcie pomiaru

  - przechowywanie danych pomiarowych w relacyjnej bazie danych z możliwością automatycznego wykonywania kopii zapasowych; wymagana kompatybilność z co najmniej następującymi formatami baz danych: Maria DB, Microsoft SQL Server, Oracle, Amazon Aurora

  - analizę danych w dowolnym miejscu: wysyłanie danych do chmury, przeglądanie i analiza danych w aplikacji w chmurze, udostępnianie danych i praca zespołowa, zdalne opracowywanie wyników w aplikacji webowej bez konieczności dostępu do urządzenia i specjalistycznego oprogramowania

  - procedurę Auto-Tune - automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania

  - możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton (słaba, średnia, mocna), Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine),  wypełniania zerami (0, 1x, 2x)

  - podgląd widm zapisanych na dysku przed ich wczytaniem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office)

  - dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem

  - eksport danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych  formatach widm IR, co najmniej: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC),  txt/csv (ASCII)

  - funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR,  pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej

  - przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca

  - tworzenie własnych bibliotek użytkownika,

  - biblioteki widm obejmujące co najmniej 5 tyś. widm związków organicznych, nieorganicznych, polimerów

  - automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych

  - funkcja automatycznego pomiaru tła w czasie bezczynności urządzenia

  - wbudowane procedury testów farmakopealnych (EP, USP, JP, CP)

  - moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:

    - do analiz ilościowych

      - prawo Lamberta-Beera

      - klasyczna metoda najmniejszych kwadratów

    - do analiz klasyfikacyjnych

      - przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm

      - wektorowa analiza podobieństwa

      - analiza korelacyjna widm uśrednionych

  - funkcja rozszerzonej analizy widm obejmująca algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników

- Kompatybilny laptop o parametrach nie gorszych niż: procesor wielordzeniowy, w teście wydajnościowym PassMark co najmniej 19000 punktów wg. Kolumny Passmark CPU Mark, na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (zgodnie z aktualnymi danymi z 2025 roku), 8GB RAM, HDD 256 SSD, przekątna nie mniejsza niż 17”, mysz optyczna, Windows 11 Pro (PL)

Pozostałe warunki:

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące, ponadto interferometr, laser, źródło – 10 lat.

- Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 8 lat.

- Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktaż pracowników

- Termin realizacji do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.