| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd ortopedyczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rękojeść wiertarska | TAK |  |
|  | Napęd do małych procedur ortopedycznych. | TAK |  |
|  | Lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK. | TAK |  |
|  | Waga: 550g. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
|  | Silnik nie wymagający konserwacji i smarowania. | TAK |  |
|  | Akumulatory dołączane do rękojeści napędu w obudowie sterylnej. | TAK |  |
|  | Napęd kaniulowany 2,4mm. | TAK |  |
|  | Prędkość maksymalna 15 000 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki). | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjce – dezynfektorze temperatura 90°C. | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji: autoklaw 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut). | TAK |  |
|  | Możliwość użycia napędu z ostrzami do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy. | TAK |  |
|  | Sterylna obudowa do akumulatora. | TAK |  |
|  | Akumulator – 2 szt. | TAK |  |
|  | Akumulator niesterylny, litowo – jonowy (Li-Ion) bez efektu pamięci. | TAK |  |
|  | Napięcie 11,1V. | TAK |  |
|  | Pojemność 700 mAh. | TAK |  |
|  | Waga 85 g. | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
|  | Czterostanowiskowa ładowarka z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce. | TAK |  |
|  | Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów. | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora. | TAK |  |
|  | Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu. | TAK |  |
|  | Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W. | TAK |  |
|  | Adapter do ładowarki – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uniwersalna przejściówka do ładowarki. | TAK |  |
|  | Dedykowane do akumulatorów. | TAK |  |
|  | Nasadka typu piła oscylacyjna: oscylacje maksymalne 15 000 osc./min. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera: - zakres 0,6mm - 1.6mm, - obroty 0-2750 obr./min, - mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera: - zakres 1,0mm - 2,4mm, - obroty 0-1300 obr./min, - mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię. | TAK |  |
|  | Nasadka Jacobs: - hybrydowa (możliwość mocowania wierteł bez użycia klucza i z użyciem klucza), - zakres 0 – 5mm, - obroty maksymalne 1300 obr./min. | TAK |  |
|  | Nasadka AO: obroty maksymalne 0-1300 obr./min. | TAK |  |
|  | Adapter kaniulowany: - adapter offsetowy do napędu ortopedycznego, umożliwiający nieosiowy montaż dedykowanych nasadek, - obroty maksymalne 15 000 obr./min. | TAK |  |
|  | Kontener sterylizacyjny do napędu. | TAK |  |
|  | Ostrze do piły oscylacyjnej: jednorazowe, sterylne, wymiary: 25 x 9.4 x 0.7 mm – 25 sztuk. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1 szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |