Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Producent | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |

| I | Monitor medyczny – 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 32" | TAK/Podać |  |
| 4 | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | TAK/Podać |  |
| 5 | Wejścia 4K: 1 x 12G-SDI Input, 1 x DisplayPort 1.2 Input, 1 x HDMI 2.0 Input | TAK |  |
| 6 | Wyjścia 4K : 1 x 12G-SDI Output (BNC), 1 x DisplayPort 1.2 Output | TAK |  |
| 7 | Kontrast min. 1350:1 | TAK/Podać |  |
| 8 | Jasność min. 700 cd/m2 | TAK/Podać |  |
| 9 | Masa monitora nie większa niż 13,5 kg | TAK/Podać |  |
| 10 | Zawieszenie typ VESA | TAK |  |
| II | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/NIR ICG – 1 zestaw |  |  |
| 11 | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | TAK |  |
| 12 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK/Podać |  |
| 13 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK/Podać |  |
| 14 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK/Podać |  |
| 15 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK/Podać |  |
| 16 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK/Podać 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 10 pkt. |  |
| 17 | W zestawie zewnętrzna klawiatura USB | TAK |  |
| 18 | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
| 19 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 20 | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |
| 21 | Możliwość przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |
| 22 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 23 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 24 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 25 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 26 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 27 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 29 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |
| 30 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK/Podać |  |
| 31 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 32 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |
| 33 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 34 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 35 | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 36 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK/Podać |  |
| 37 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 38 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| 39 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | TAK |  |
| 40 | Stopień ochrony min. CF | TAK Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |  |
| III | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. |  |  |
| 41 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 42 | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |
| 43 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | TAK/Podać |  |
| 44 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |
| 45 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK/Podać |  |
| 46 | Możliwość sterylizacji | TAK |  |
| 47 | Stopień ochrony min. CF | TAK Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |  |
| 48 | Waga głowicy - 260 g. | TAK |  |
| IV | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |
| 49 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 50 | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 51 | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
| 52 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | TAK |  |
| 53 | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 54 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 55 | Stopień ochrony min. CF | TAK Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |  |
| 56 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 57 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 58 | Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |
| 59 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm, śr. 4,8 mm - 4 szt. | TAK/Podać |  |
| 60 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długości do 32 cm i średnicy do 10 mm- 4 szt. | TAK |  |
| V | Pompa ssąco-płucząca – 1 zestaw |  |  |
| 61 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (pompa rolkowa) | TAK |  |
| 62 | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy ze słojem do odsysania lub jednorazowymi wkładami workowymi | TAK |  |
| 63 | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 64 | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji histeroskopowych z automatycznym ograniczeniem zakresów ciśnienia i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego | TAK |  |
| 65 | Wyświetlanie informacji o aktualnym trybie pracy | TAK |  |
| 66 | Zakres regulacji prędkości płukania: min. 0-1300 ml/min podczas laparoskopii | TAK/Podać |  |
| 67 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0,1- (-) 0,8 bar podczas laparoskopii | TAK/Podać |  |
| 68 | Regulacja ustawień poprzez dotykowy ekran na panelu przednim pompy | TAK |  |
| 69 | Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na ekranie pompy | TAK |  |
| 70 | Dren płuczący do procedur z kontrolą prędkości płukania, sterylny, jednorazowy - 20 szt. | TAK |  |
| 71 | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia płukania, sterylny, jednorazowy - 20 szt. | TAK |  |
| VI | Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw |  |  |
| 72 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |
| 73 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK |  |
| 74 | Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min | TAK/Podać |  |
| 75 | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  |
| 76 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  |
| 77 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |
| 78 | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |
| 79 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK |  |
| 80 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |
| 81 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |
| 82 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
| 83 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
| 84 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra | TAK |  |
| 85 | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację ządanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 86 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. min 250 cm - 4 szt. | TAK/Podać |  |
| 87 | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 30 szt. | TAK |  |
| 88 | Dren insuflacyjny z filtrem długość 300 cm, jednorazowy, sterylny - 30 szt. | TAK |  |
| 89 | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 102 cm – 1 szt. | TAK/Podać |  |
| 90 | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insuflatora do centralnego źródła CO2, dł. 600 cm – 1 szt. | TAK |  |
| VII | Egzoskop operacyjny do zabiegów otwartych z użyciem zieleni indocyjaninowej ICG |  |  |
| 91 | Egzoskop operacyjny, autoklawowalny, umożliwiający wizualizację pola operacyjnego podczas zabiegów tzw. otwartych na ekranie monitora operacyjnego w rozdzielczości 4K | TAK |  |
| 92 | System wyposażony w zintegrowany oświetlacz oraz filtr umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |
| 93 | Efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) uzyskiwany po połączeniu z dedykowaną 2-chipową głowicą kamery endoskopowej 4K UHD NIR/ICG 50/60 Hz oraz dedykowanym źródłem światła LED, emitującym światło białe oraz światło w zakresie podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera. | TAK |  |
| 94 | Konstrukcja umożliwiająca zamocowanie egzoskopu poprzez dedykowany regulowany uchwyt do stołu operacyjnego lub trzymanie bezpośrednio nad polem operacyjnym przez operatora. | TAK |  |
| 95 | Dostępne minimum 3 tryby obrazowania w bliskiej podczerwieni bez zastosowania wiązki lasera: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (tzw. overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji. | TAK |  |
| 96 | Kąt patrzenia egzoskopu 90°, soczewki egzoskopu szerokokątne | TAK |  |
| 97 | Odległość robocza 10–30 cm | TAK |  |
| 98 | Zapewnia obrazowanie w formacie 16:9 bez utraty jakości | TAK |  |
| 99 | Egzoskop wyposażony w okular do podłączenia głowicy kamery laparoskopowej 4K UHD NIR/ICG 50/60 Hz oraz przyłącze kompatybilne ze światłowodami o średnicy 4,8 mm. | TAK |  |
| 100 | Światłowód endoskopowy, średnica 4,8 mm, długość min. 300 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK/Podać |  |
| 101 | Taca druciana do czyszczenia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, z możliwością układania w stosy, zawiera ścianki z otworami i składane uchwyty, wymiary zewnętrzne: 240 x 250 x 66 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 102 | Pokrywa kosza drucianego, wymiary zewnętrzne 240 x 250 mm, kompatybilna z koszem drucianym – 1 szt. | TAK |  |
| 103 | Wkład silikonowy, niebieski, bardzo szerokie oczka, wymiary zewnętrzne: (szer. x gł.): 230 x 240 mm, do przechowywania narzędzi w standardowych tacach drucianych, plastikowych i pojemnikach do sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
| 104 | Kołki mocujące ze śrubą i podkładką do przymocowania instrumentów w koszach/tacach drucianych, wysokość kołka 38 mm, w opakowaniu 12 szt. | TAK |  |
| 105 | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, w opakowaniu 12 szt. | TAK |  |
| 106 | Ramię przegubowe długie, z jednym zaciskiem mechanicznym, wysokość 48cm, zasięg operacyjny 66cm, bez mocowania do stołu, bez uchwytu instrumentowego, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
| 107 | Element mocujący ramię przegubowe do szyny stołu operacyjnego, pokrętła metalowe, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 108 | Zacisk wideoendoskopów i fiberoskopów, do zastosowania z ramieniem trzymającym – 1 szt. | TAK |  |
| VIII | Wózek aparaturowy, min.2 półki oraz szuflada – 1 szt. | TAK |  |
| 109 | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. | TAK |  |
| 110 | Uchwyt butli CO2 mocowany z tyłu wózka, - 1 szt. | TAK |  |
| 111 | Szyna sprzętowa, długa, do wózków aparaturowych – 1 szt. | TAK |  |
| 112 | Uchwyt kamery, z wyjmowanymi wkładami, do zastosowania z wózkami aparaturowymi – 1 szt. | TAK |  |
| 113 | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | TAK |  |
| IX | Wymagania dodatkowe | Tak |  |
| 114 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 115 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 116 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 132 OPZ | Tak |  |
| 117 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 118 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 7 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 119 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 120 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 121 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 122 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 123 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 124 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 125 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 126 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 127 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 128 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 129 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 130 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 131 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 132 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt | Tak/Podać |  |
| 133 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 5 pkt 2 tygodnie – 10 pkt | Tak/Podać |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Suma punktów do uzyskania: 60 pkt

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
|  |  | …………………………….. Podpis Wykonawcy. |