Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

System do termoablacji mikrofalowej

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Producent | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
| 3 | Generator mikrofalowy do termoablacji tkanki miękkiej łącznie z częściową lub pełną ablacją nieoperowalnych guzów wątroby, nerki, płuc | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonywania ablacji przezskórnie, śródoperacyjnie, laparoskopowo | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz i pokrętła czasu i mocy na panelu przednim | TAK |  |
| 6 | System zawierający generator o masie poniżej 5,5 kg, niezintegrowaną z generatorem pompę perystaltyczną o masie poniżej 3 kg, wózek z blokadą kół | TAK |  |
| 7 | Wymiary: 300 x 100 x 315 mm +/- 5 % dot. generatora | TAK |  |
| 8 | Możliwość podłączenia 1 anteny i 1 czujnika temperatury sondy z panelu przedniego | TAK |  |
| 9 | Połączenie anteny z generatorem za pomocą wielorazowego, wysokoenergetycznego kabla o długości min 190 cm i średnicy min 14 mm | TAK |  |
| 10 | Poziom mocy max 150 W | TAK/Podać |  |
| 11 | Funkcja aktywacji czujnika temperatury przekraczającej temperaturę tkanki 45°C | TAK |  |
| 12 | Anteny jednorazowego użytku 13 Fr długości: 15 cm, 20 cm, 30 cm, ze strefą radiacyjną 2,8 cm w kolorze innym niż osłona anteny, z 2 klipsami stabilizującymi antenę na obłożeniu pacjenta + pakiet startowy 3 anten o długości 20 cm | TAK |  |
| 13 | Chłodzona osłona anten ze znacznikami co 1 cm pozwalająca uzyskać sferyczność > 0.90 potwierdzona w badaniu ex vivo | TAK |  |
| 14 | Zdalny czujnik temperatury ablacji , mierzony w czasie rzeczywistym w stopniach Celcjusza | TAK/Podać |  |
| 15 | Technologia sterowania długością fali zapewniająca sferyczność | TAK/Podać |  |
| 16 | Aplikacja określająca docelowe parametry generatora w postaci mocy , czasu i wielkości guza | TAK |  |
| 17 | Przycisk włączania/wyłącznia | TAK |  |
| 18 | Przycisk reset | TAK |  |
| 19 | Przycisk start/stop | TAK |  |
| 20 | Wyświetlanie czasu - minuty i sekundy | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie nastawy wyjściowej (WAT) | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie temperatury zdalnego czujnika temperatury | TAK |  |
| 23 | Gniazdo podłączenia zdalnego czujnika temperatury | TAK |  |
| 24 | Zintegrowane gniazdo mikrofalowe i danych ( do podłączania przewodu do ablacji wielokrotnego użytku ) | TAK |  |
| 25 | Pokrętło sterujące nastawy mocy wyjściowej mikrofalowej ( w krokach co 5 W ) - górny limit max 150 W | TAK/Podać |  |
| 26 | Pokrętło sterujące nastawy czasu leczenia (minuty i sekundy ) | TAK |  |
| 27 | Panel alarmów | TAK |  |
| 28 | Gniazdo serwisowe | TAK |  |
| 29 | Gniazdo podłączenia przełącznika nożnego | TAK |  |
| 30 | Uchwyt bezpiecznikowy | TAK |  |
| 31 | Gniazdo elektryczne | TAK |  |
| 32 | Wyświetlacz 7-segmentowy numeryczny LED | TAK |  |
| 33 | Max. moc 150 W | TAK |  |
| 34 | Częstotliwość wyjścia 2,45 GHz | TAK |  |
| 35 | Impedencja wyjściowa nominalna 50 Ω | TAK |  |
| 36 | Temperatura blokady wzmacniacza 80 st. C | TAK |  |
| 37 | Pompa niezintegrowana z generatorem | TAK/Podać |  |
| 38 | Przełącznik zasilania sieciowego na przednim panelu | TAK |  |
| 39 | Klocek dociskowy ze strzałkami informującymi o kierunku przepływu płynu | TAK |  |
| 40 | Obudowa aluminiowa, wymiary 185 x 154 x 146 mm +/- 5% dot. pompy | TAK |  |
| 41 | Masa mniej niż 2 kg dot. sterownika nożnego pompy | TAK |  |
| 43 | Kabel przełącznika nożnego dł 4,6m +/- 5% dot. sterownika nożnego pompy | TAK |  |
| 44 | długość 190 cm +/- 5% dot. przewodu wielorazowego do ablacji | TAK/Podać |  |
| 45 | średnica 14mm +/- 5% dot. przewodu wielorazowego do ablacji | TAK |  |
| 46 | waga do 500 g dot. przewodu wielorazowego do ablacji | TAK |  |

| 47 | Dedykowany wózek umożliwiający przemieszczanie przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 49 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 50 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 66 OPZ | Tak |  |
| 51 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 52 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 53 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 54 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 55 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 56 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 57 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 58 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 59 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 60 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 61 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 62 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 63 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 64 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 65 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 66 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 67 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Nazwa towaru - asortyment; J.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka podatku VAT; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. System do termoablacji mikrofalowej; szt.; 1. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |