załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1

Wiertarka ortopedyczna – 2 zestawy

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Producent | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |

| 3 | Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści (autoklawowalne) – 2 szt. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1450 obr./min - rozwiertak min. 0-330 obr/min. | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna min. 4,0mm | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3 Nm - rozwiercanie min. 13 Nm - moc wyjściowa min. 170W | Tak/Podać |  |
|  | Napięcie robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min | Tak/Podać |  |
|  | Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią | Tak |  |
|  | Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. | Tak |  |
|  | System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) | Tak/Podać |  |
|  | Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia min. 1,5 i 4Nm) | Tak/Podać |  |
| 4 | Moduł zasilający (akumulator) – 4 szt. | Tak |  |
|  | Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania | Tak |  |
|  | Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania | Tak/Podać |  |
|  | Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji | Tak |  |
|  | Bateria litowo – jonowa | Tak |  |
|  | Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii | Tak |  |
|  | Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ahszt | Tak/Podać |  |
| 5 | Uchwyt wiertarski – 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. | Tak |  |
| 6 | Przystawka do rozwiercania panewkowego i szpikowego – 4 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania, dostępne szybkozłącza: AO/ASIF, Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher | Tak |  |
| 7 | Szybkozłączka do drutów Kirschnera – 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt do drutów o średnicy od 1 - 4 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ) | Tak |  |
| 8 | System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów – 2 szt. | Tak |  |
| 9 | Nasadka piły oscylacyjnej – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) | Tak/Podać |  |
|  | Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza min. 44mm, Kąt pracy ostrza min.4o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego | Tak/Podać |  |
|  | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | Tak |  |
| 10 | Nasadka piły posuwisto-zwrotnej – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-11000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 4mm | Tak |  |
|  | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | Tak |  |
| 11 | Adapter do nasadki przeziernej do blokowania gwoździ śródszpikowych (RDL) – 2 szt. | Tak |  |
| 12 | Przystawka radiacyjna 2 szt. | Tak |  |
| 13 | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni – 2 szt. | Tak |  |
| 14 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek oraz personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 15 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 16 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 32 OPZ | Tak |  |
| 17 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 18 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 20 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 21 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 22 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 23 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 24 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 25 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 26 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 28 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 29 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 30 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 31 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 33 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 34 | Zamawiający zastrzega iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna znajdować się w opakowaniu zbiorczym. | Tak |  |
| 35 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów fotografii opisu technicznego danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu | Tak |  |

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertarka ortopedyczna | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………………. [data/podpis]