Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Analizatora Elementarnego

- analizator elementarny do analiz CHNS i O

- z detektorem TCD (termoprzewodnościowy)

- do próbek stałych i ciekłych

- analiza CHNS na zasadzie spalania wysokotemperaturowego i rozdziale na kolumnie

chromatograficznej bez stosowania pułapek i układów przełączających

- wyposażony w automatyczny podajnik próbek (autosampler) minimum na 30 próbek z

możliwością rozbudowy do minimum 100 w przyszłości sterowany elektrycznie

- system wrzutu próbek do rury spalań z przedmuchem helem

- funkcja automatycznego doboru ilości tlenu w zależności od wagi próbki i jej natury

ograniczająca zużycie tlenu i wydłużeniu żywotności wypełnienia rury spalań

- cyfrowe układy regulacji przepływu gazów i temperatur

- automatyczny test szczelności

- wymiana rury spalań bez użycia narzędzi

- wielkość próbek od 0,01 do 100 mg

- czas analizy CHNS < 10 minut

- czas analizy O <5 minut

- zakres pomiarowy dla próbek stałych od 100 ppm do 100 %, dla próbek ciekłych od 15 ppm

- w trybie stand-by redukcja zużycia helu do 10 ml/min

- dedykowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XP, 7, 10, 11

umożliwiające tworzenie raportów użytkownika, export /import raportów w formatach

Excel, ASCII, HTML , używanie podpisu elektronicznego

- możliwość budowania własnej biblioteki związków, wzorców z możliwością porównania

próbki z wzorcem

- programowanie czasu włączania analizatora, rozpoczęcia analiz i wyłączania analizatora

- automatyczny transfer danych z wagi

- zestaw do przygotowania próbek

- gwarancja min. 2 letnia

- uruchomienie aparatu, instruktaż z obsługi, czas reakcji serwisu do 48 h

- termin realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy