## Laparoskop 4K ICG
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy
MODYFIKACJA z dnia 24.04.2025 r.
Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1
LAPAROSKOP 4K Z ICG Z DODATKOWĄ KAMERĄ DO ZABIEGÓW OTWARTYCH Z ICG
Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać
1 | Kamera endoskopowa 4K
1A | 1. Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) 2. Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 sekundy 3. Rozdzielczość kamery 4K UHD 4. System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz 5. Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa 6 Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard 7. Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED 8. "Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)" 9. Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym 10. System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED 11. Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła 12. Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) 13. Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. 14. Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła Stryker z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych 15. Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. 16. Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery 17. Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 18. Waga konsoli kamery max 5,5 kg 19. Przewód głowicy kamery - długość min 3 m | TAK
LUB
1B | 1. Procesor wideo 4K z funkcja obrazowania IR (w bliskiej podczerwieni) oraz możliwością aktywacji obrazowania 3D ( po wgraniu odpowiedniej licencji/oprogramowania - 1 szt. 2. Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła 3. Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej 4. Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), 5. Oprogramowanie do aktywacji funkcji IR , (1 szt.) 6. Umożliwiające obrazowanie w podczerwieni przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG z zaproponowana głowicą kamery 4K 7. Pen drive z oprogramowaniem do jednorazowego wgrania do procesora aktywujący obrazowanie w bliskiej podczerwieni 8. Możliwość zakupienia dodatkowego oprogramowania do aktywacji funkcji obrazowania 3D bez potrzeby dołączania kolejnych modułów 9. Możliwość podłączenia: głowicy kamery laparoskopowej 4K, głowicy kamery Full HD, głowicy kamery kątowej HDTV; wideolaparoskopów HD, wideocystoskopu HDTV, wideoureterorenoskopu 10. Wyjścia wideo: 2x 12G-HDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) 11. Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash 12. Pamięć wewnętrzna urządzenia 13. Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff 14. Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) 15. Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach) 16. Regulacja tonu czerwieni 17. Regulacja tonu niebieskiego 18. Nasycenie barwy czerwonej 19. Trzy tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) 20. Trzy tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego 21. Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) 22. Trzy stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła 23. Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami 24. Trzy stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) 25. Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) 26. Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników oraz możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | TAK
2 | Głowica kamery 4K CMOS
2A | 1. Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS 2. Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji 3. Waga głowicy kamery z kablem- 0,5 kg 4. Waga głowicy kamery 200 g 5. Cztery przyciski do sterowania na głowicy kamery | TAK
LUB
2B | 1. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR 2. Trzy programowalne przyciski funkcyjne 3. Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) 4. Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami 5. Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym 6. Zoom cyfrowy 7. Przewód o długości 3 m 8. Waga 270 g 9. Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym 10. Głowica kamery autoklawowalna | TAK
3 | Źródło światła LED
3A | 1. "Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni ." 2. Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG 3. Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm 4. Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 5. Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta 6. Żywotność LED min 60 000 godzin 7. Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. 8. Tryb gotowości standby 9. Menu urządzenia w języku polskim 10. Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła 11. Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów 12. Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów 13. Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery 14. Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 15. Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, 16. Urządzenie laserowe klasy 1M 17. Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera 18. Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm 19. Waga 7,5 kg | TAK
LUB
3B | 1. Źródło światła LED Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny 2. Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła (Kompatybilne z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej) 3. Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia 4. Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) 5. Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni | TAK
4 | Monitor medyczny 4K– 1 szt.
| 1. Rozmiar matrycy min 31” 2. Rozdzielczość min 3840x2160 3. Stosunek boków obrazu 16:9, Jasność min. 450 cd/m2 | TAK
| Osłona na monitor wykonana z przeźroczystego tworzywa ochraniająca matrycę monitora | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
| Jeden z monitorów z bezprzewodowym przesyłaniem sygnału w rozdzielczości min 3840x2160 | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
5 | Insuflator
| 1. Przepływ dwutlenku węgla regulowany do min 45 l/min 2. Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do min 25 mmHg3 Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg 4. Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min 5. Min.2 tryby insuflacji 6. Trzy tryby przepływu: niski lub insuflacja igłą Veresse'a, średni, wysoki. 7. Możliwość podłączenia butli CO2 lub podłączenia z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 8. Możliwość oddymiania wbudowana w insuflator | TAK
| Możliwość nawilżania gazu CO2 | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
6 | Pompa laparoskopowa
| 1. Pompa Laparoskopowa – 1 szt. 2. Dreny jednorazowe do płukania – 30 szt. Lub 3 dreny wielorazowe 3. Koncówki robocze wielorazowe - 7 szt | TAK
7 | Wózek medyczny
| 1. Wózek medyczny dedykowany do zaoferowanego sprzętu z ramieniem do monitora 2. Uchwyt na głowicę kamery 3. Uchwyt na butle CO2 4. Min 3 regulowane półki | TAK
8 | Rejestrator cyfrowy
| 1. Wbudowany dysk twardy min 1 Tb 2. Wbudowany ekran dotykowy zastępujący klawiaturę min 5" 3. Rejestracja w rozdzielczości min.UHD4K | TAK
| Możliwość sterowania urządzeniami z poziomu głowicy kamery (start/stop insuflacji, zwiększenie/zmniejszenie zadanego ciśnienia, zwiększenie/zmniejszenie przepływu gazu, uruchomienie oddymiania, zwiększenie/zmniejszenie poziomu oddymiania, włączenie/wyłączenie źródła światła, nagrywanie wideo, wykonywanie zdjęć) | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
9 | Optyka z możliwością pracy z ICG śr 10mm, 30 stopni - 3 szt
| 1. Umożliwiająca wizualizację z użyciem:- Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość min 32cm" 2. Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki 3. Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG | TAK
10 | Optyka śr 10mm, 0 stopni - 2 szt
| 1. Umożliwiająca wizualizację z użyciem:- Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 0 stopni, długość min 32cm" 2. Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki 3. Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG | TAK
11 | Kamera do zabiegów otwartych z użyciem ICG
11A | System obrazowania fluorescencyjnego w którego skład wchodzi: a) wyświetlacz chirurgiczny 4K UHD , b) komputer IPC; c) mechaniczne ramię kamery, d) kamera + lampa pierścieniowa, e) wózek. Cztery tryby obrazowania: a) obrazowanie światłem białym, b) obrazowanie w bliskiej, podczerwieni, c) tryb z nakładaniem obrazu, d) obrazowanie gradientowe. Dwa dedykowane kanały obrazowania w bliskiej podczerwieni (co najmniej: 700 nm dla błękitu metylenowego i 800 nm dla barwnika ICG). Obrazy wideo w czasie rzeczywistym z synchronizacją min. 60 klatek/s. Obrazy i nagrania wideo wyświetlane na monitorze z funkcją skalowania do rozdzielczości 4K. Ramię przegubowe do zamocowania i stabilizacji kamery obrotowe o 360 stopni. | TAK
LUB
11B | Konsola video procesora ze zintegrowanym źródłem światła, Źródło światła wyposażone w: zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR; Wyjścia sygnału wideo min.: HD-SDI, 3G-SDI, DVI Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080; Konsola video procesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych; Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego: - tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego; - tryb obrazu fluorescencji w bliskiej podczerwienie w skali szarości; - tryb obrazu białego światła wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR, nałożonym na skalę kolorów - odzwierciedla gradientowo wysycenie barwinka w tkankach; Kwantyfikacja procentowa intensywności fluorescencji w czasie rzeczywistym. Głowica kamery do zabiegów klasycznych ; Głowica wyposażona w min. 5 przycisków ; Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami: ▪Włączanie systemu do trybu gotowości; ▪ Zwiększanie ostrości obrazu; ▪ Włączanie oświetlenia fluorescencyjnego; ▪ Wybór trybów wyświetlania obrazów fluorescencji; ▪ Przełączanie pomiędzy trybami fluorescencji i światła białego; ▪ Powrót do trybu gotowości i wyłączenie systemu; Funkcja odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180°; Rozdzielczość obrazu min. 1080p; Ciężar głowicy kamery max. 500g (bez przewodu); Długość przewodu min. 3m | TAK
Wymagania dodatkowe
12 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak
13 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
14 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 30 OPZ | Tak
15 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak
16 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 7 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
17 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak
18 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak
19 | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 24 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
20 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
21 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
22 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
23 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
24 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty zainstalowania | Tak
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
26 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak
27 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
28 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak
29 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
30 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt | Tak/Podać
31 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 8 tygodni Dostawa w 8 tygodni - 0 pkt skrócenie o: 1 tydzień - 5 pkt 2 tygodnie - 10 pkt | Tak/Podać
| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
| Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG | szt. | 1
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Suma punktów do uzyskania: 40 pkt
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ,
jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy