10WSzKzP SPZOZ 						Bydgoszcz dnia: 2025-04-25

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3414/25

Sprawa nr: 37/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 37/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 Ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 2)za niewykonanie przedmiotu umowy tj. dostarczenie i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenia personelu na własny koszt - w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, 3)za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4)w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tego zapisu w przypadku zadania 3. Zapis § 8 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy po zmianach należy czytać w ten sposób, że w przypadku wystąpienia braków w ukompletowaniu np. tylko jednego urządzenia spośród czterech zapotrzebowanych przez Zamawiającego kara umowa zostanie naliczona od wartości brutto 1 kompletu, a nie od wartości brutto części która powoduje że urządzenie jest niekompletne. Dotyczy zadania 3, § 8 ust.1 pkt. 3 ,4 – pod pojęciem wadliwy przedmiot umowy/ przedmiot umowy, którego dotyczy zwłoka należy rozumieć wadliwy „komplet”/ komplet urządzenia, którego dotyczy zwłoka.

PYTANIE NR 2 - Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 urządzenie, którego rok produkcji to 2024/2025? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Pakiet 2, tabela, pkt. 44 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 30 dni? Wykonawca w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Pakiet 2, tabela, pkt. 45 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 30 dni? Wykonawca w ciągu 48h od zgłoszenia awarii zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE NR 3 - Ad.1 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową sterowaną elektronicznie do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania: droga dożylna, dotętnicza, podskórna? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.4 Czy Zamawiający dopuści masę pompy gotowej do użycia ~ 2kg? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.5 Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością podaży +/- 5%? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.7 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby część komunikatów była wyświetlana w postaci rysunków wraz z opisami, w celu łatwiejszego pokazania niektórych funkcji i czynności do wykonania przez użytkownika, m.in. graficzny instruktaż podczas zakładania linii jednorazowej? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.8 Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony przed wilgocią IP 32, chroniący przed kroplami wody? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.9 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną rozmieszczoną wokół ekranu umożliwiającą łatwą obsługę pompy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.10 Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem do mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę, co ułatwia montaż urządzenia na stojaku i kolumnie (20-40mm), szynie (25-35 x10mm) itp. a także minimalizuje ryzyko przypadkowego odłączenia się uchwytu lub zagubienia? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.12 Czy Zamawiający dopuści pompę z następującymi dostępnymi liniami infuzyjnymi: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, do żywienia pozajelitowego i inne dodatkowe? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.16 Czy Zamawiający dopuści pompy bez możliwości zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz biblioteki leków? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.18 Czy Zamawiający dopuści wstępnie wybieraną objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,1 ml? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.28 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie; gdzie lampki infuzji w trybie nocnym są mniej jaskrawe, a ekran przyciemniony? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.29 Czy Zamawiający dopuści bibliotekę leków z możliwością wpisu min. 3800 leków, z podziałem na min. 19 profili? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.30 Czy Zamawiający dopuści każdy lek powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, bez kolorowych etykiet? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.31 Czy Zamawiający dopuści nazwę leku stale widoczną na wyświetlaczu pompy, a po wystąpieniu alarmu, widoczna naprzemiennie z informacjami o alarmach? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.33 Czy Zamawiający dopuści pompę, gdzie ciśnienie okluzji możliwe jest do ustawienia na aż 19 poziomach w zakresie od 50 do 750 mmHg, a wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Ad.34 Czy Zamawiający dopuści akumulator, którego czas ponownego ładowania wynosi ok. 7 godz.? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE NR 4 Dotyczy Załącznika nr 6 - Specyfikacja techniczna Zadanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie czasu naprawy do 12 tygodni od momentu podjęcia naprawy? Przy przedłużającej się naprawie Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy o takich samych parametrach. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie urządzenia przez Autoryzowany Serwis do Centrum Serwisowego z siedzibą w Holandii? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - W związku z zapisem dotyczącym wydłużenia okresu gwarancji o trzykrotność czasu przerwy w eksploatacji po przekroczeniu terminu 7 dni kalendarzowych na naprawę gwarancyjną, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, nie stosować wskazanego mechanizmu wydłużenia gwarancji. Dostarczenie urządzenia zastępczego zapewni bowiem ciągłość eksploatacji i brak faktycznej przerwy w użytkowaniu, co czyniłoby przedłużenie gwarancji o trzykrotność przestoju nieadekwatnym. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymogów postawionych w pkt. 19 Warunków Gwarancji i Serwisu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kolumnie wartość oferowana podał godziny przyjmowania zgłoszeń oraz sposób w jaki będzie przyjmował zgłoszenia o awariach czyli w jaki sposób Zamawiający ma zgłaszać zgłoszenia o awariach.

PYTANIE NR 5 - Zadanie nr 3: Dot. par. 7 ust. 5 i 6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty termin płatności w przedziale - min. 30 dni kalendarzowych, max. 60 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem iż nie będzie to stanowiło kryterium oceny ofert. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego terminu płatności - obowiązywać będzie 60-dniowy termin płatności. 2. Zadanie nr 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, Zamawiający w ramach zadania nr 3 wymaga dostawy 4 pomp objętościowych, 4 statywów i 200 szt. zestawów infuzyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Zadanie nr 3: Dot. formularza cenowego załącznika nr 10 do SWZ – Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 100 szt. zestawów. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca w załączniku nr 10 do SWZ zobowiązany jest wskazać ilość zaoferowanych opakowań. 4. Dot. formularza cenowego załącznika nr 10 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza zestawy wykonane z PCW DEHP-free wyposażone w filtr z membraną 15µmi, ale nieposiadające poniższych parametrów: - „na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego” - „komora kroplowa oznaczona nazwą producenta” - „automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu” pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 1 Załącznika nr 9 do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza sterowane elektronicznie pompy przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych nieposiadające funkcjonalności podaży podskórną drogą dostępu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 4 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy o wadze maks. 2,39 kg? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy z dokładnością podaży +/- 5% zgodnie z normą PN-EN 60601-2-24? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 8 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające stopień ochrony IP22? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 9 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające kolorowy wyświetlacz 3.2” (wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, 400x240 punktów) wyposażony w funkcję dotykową? Dodatkowo pompy wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, która znacznie przyspiesza obsługę pompy a ponadto stanowi dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek uszkodzenia ekranu i możliwości wprowadzania zmian przez dotyk. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 10 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy, które mogą łączyć się w moduły z użyciem stacji dokującej oraz posiadają wbudowaną na stałe klemę do mocowania pomp do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych (zakres regulacji 8-36 mm)? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 12 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające dostępnej linii / zestawu do terapii przeciwbólowych pracujących w systemie NRFit? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 14 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywała się za pośrednictwem podczerwieni? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 15 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające wskazanej funkcjonalności? Wyjaśniamy, że stacje dokujące wyposażone są w moduł Wi-Fi służący do komunikacji pomiędzy stacją a systemem monitorującym. Dane w standardzie HL7 IHE są przekazywane przez system monitorujący, który zapewnia dwukierunkową komunikację z systemami szpitalnymi. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 27 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 29 i 30 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie) biblioteki leków (Do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków, 24 kombinacje kolorystyczne) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 33 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których istnieje możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie 75-900 mmHg (12 poziomów)? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 34 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy z wbudowanym akumulatorem Ni-MH (Czas pracy: 15 h @ 25 ml/h, Czas do pełnego naładowania: 100% < 5 godz.; 90% < 3 godz.)? Jednocześnie, czy Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne, w których informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na ekranie dotykowym? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 39 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których data kolejnego przeglądu może być widoczna po wejściu w menu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 46 Załącznika nr 9 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin wynosił 72h? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 47 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin wynosił 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 48 Załącznika nr 9 do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin wynosił 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 22. Zadanie nr 3: Dot. parametru nr 51 Załącznika nr 9 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-04-25