Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

System monitorowania dla Oddziału Kardiologii:

- 17x kardiomonitor modułowy min. 19” wraz z modułem transportowym

- 4x nadajnik telemetryczny wifi z pomiarem EKG i SPO2

- 1 stacja centralnego monitorowania na min. 21 stanowisk

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor modułowy min. 19” z modułem transportowym – 17 szt. |  |  |  |
|  | Nazwa produktu. | Tak, podać |  |
|  | Numer katalogowy produktu. | Tak, podać |  |
|  | Producent. | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorach Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne. Zewnętrzna kieszeń lub kieszenie umożliwiające podłączenie min. do 4 modułów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne. | TAK |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna (min. IP21), odporna na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego. | TAK |  |
|  | Zalety ergonomiczne systemu transportowego: - jednoczesna obsługa po zadokowaniu razem z kardiomonitorem głównym (np. po drugiej stronie łóżka; pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze) - automatyczna rotacja ekranu 90/180 stopni oraz czujnik oświetlania - wbudowana ergonomiczna rączka umożliwiająca szybkie wypięcie monitora transportowego ze stanowiska monitorowania. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej, min. 5,5’’ z obsługą gestów. | Tak, podać 5,5-6” – 0 pkt >6” – 5 pkt |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz. | TAK |  |
|  | Wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów. | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu, min. 19 cali. | TAK, podać |  |
|  | Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne (min. 8 krzywych). | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika, min. 20 konfiguracji bez udziału serwisu. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia automatycznie dopasowujący poziom jasności względem warunków otoczenia. | TAK, podać |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim (brak pokrętła). | TAK |  |
|  | Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 20 różnych profili. | TAK, podać |  |
|  | Wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora do plików w formacie PDF. Szyfrowane połączenie sieciowe uniemożliwiające przechwycenie danych. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie zapisów z innego kardiomonitora tej samej marki. | TAK |  |
|  | Wbudowany klient systemu Citrix Xen. | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5). | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowane min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrowanym sygnałem, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG. | TAK, podać |  |
|  | Gniazdo cyfrowe umożliwiające podłączenie ekranu kopiującego DVI (możliwość rozbudowy). | TAK, podać |  |
|  | Zalety systemu monitorowania pod kątem cyberbezpieczństwa: - szyfrowanie transmisji danych raportów z wykorzystaniem uwierzytelniania węzłów - szyfrowanie zapisywanych w pamięci wrażliwych danych pacjentów - pełne (end-to-end) szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy monitorem pacjenta a systemem centralnego monitorowania oraz opcjonalnym zewnętrznym wyświetlaczem. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD. | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności. | TAK, podać |  |
|  | Moduły pomiarowe |  |  |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG; monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG oraz diagnostyczny pomiar z 10-elektrod; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. | TAK, podać |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach. | TAK |  |
|  | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET, Nellcor lub FAST; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-240 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI. Możliwość dostępna na etapie składania oferty, dotyczy modułu transportowego lub modułów w postaci kostki. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund; funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK, podać |  |
|  | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) Pomiar min. w 1 kanale w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 19 etykiet). Możliwość podłączenia do 4 pomiarów temperatury równocześnie. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) Pomiar w min. 1 kanale z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie CPP i PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 33 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar rzutu serca Picco / C.O. Pomiar przy pomocy modułu w postaci modułu przenoszonego pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. | TAK, 4 moduły |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesyłane alarmy również szyfrowane). | TAK 19-20” – 0 pkt >21” – 2 pkt |  |
|  | Kardiomonitor mocowany na dedykowanym uchwycie ściennym o płynnej regulacji wspieranej gazowo. Mocowanie kardiomonitora dodatkowo wyposażone w uchwyt na kable. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - aplikacja wizualnego awatara pacjenta, która w animowanym modelu pacjenta pozwala na szybszą ocenę stanu zdrowia pacjenta (prezentacja zmian poprzez zmianę koloru, kształtu oraz animacje awatara) - aplikacja dostarczająca personelowi informacje zwrotne na temat powtarzających się i ciągłych przekroczeń progów alarmowych mająca za zadanie minimalizację niepotrzebnych alarmów - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Drugi pomiar temperatury - Rzut serca FloTrac - EEG - Oksymetria mózgowa O3 - Sedline - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu czujnikiem paramagnetycznym - Moduł drukarki termicznej - Kapnografia Microstream / Respironics | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 5/6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe -1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy - 1x czujnik temperatury wielorazowy (do wyboru) - 1x przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników. | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria łącznie dla zestawu: - 2x mocowanie umożliwiające montaż modułu transportowego do m. in. ramy łóżka na czas transportu - 8x przewód IBP z konektorem UTAH - 4x przewód EKG do monitorowania 12-odprowadzeń - 4x rozdzielacz sygnału IBP. | TAK |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy na akcesoria wielorazowe. Gwarancja dotycząca sprzętu opisana w Wymaganiach dodatkowych. | TAK |  |
| Nadajnik telemetryczny wifi z pomiarem EKG i SPO2 – 4 szt. Podłączone do szpitalnego WIFI (WPA2) pozwalającego na monitoring pacjenta znajdującego się poza oddziałem, na terenie działania WIFI. |  |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Nadajnik cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz nadajnika lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy. Masa nadajnika z zasilaniem max. 300g. | TAK, podać |  |
|  | Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie. | TAK |  |
|  | Alternatywne zasilanie nadajnika bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Nadajnik wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy nadajnika przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,6” | TAK, podać |  |
|  | Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii. | TAK |  |
|  | Pomiar SPO2 |  |  |
|  | Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET lub FAST. Możliwość pomiaru saturacji razem z pomiarem EKG. | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria oraz wyposażenie dla wszystkich nadajników: - 1x opakowanie ochronne dla nadajnika do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 200 szt. w opakowaniu) - 1x ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 9 akumulatorów jednocześnie - 8x akumulatory wielokrotnego ładowania - 4x zestaw kabli 3 lub 5 lub 6-odprowadzeniowych - 4x sensor do pomiaru SPO2 dla dorosłych gumowy. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy na akcesoria wielorazowe. Gwarancja dotycząca sprzętu opisana w Wymaganiach dodatkowych. | TAK, podać |  |
| Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. wraz z łączną liczbą licencji 21 szt. |  |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, 2 ekrany |  |
|  | Wykonanie w 2 wskazanych lokalizacjach przez Zamawiającego podglądu z centrali w formie podglądu pasywnego lub jako podgląd poprzez dedykowaną aplikację lub przeglądarkę. | TAK |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Integracja danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. Wszelkie koszty związane z potrzebnymi urządzeniami, licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | TAK |  |

- Wózek medyczny – 2 szt.

- Komputer all in one - 2 szt.

- Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - 2 szt.

|  | Wózek medyczny - 2 szt. | Podać: nazwę / model / numer katalogowy / producenta |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
|  | Dane techniczno-użytkowe: |  |  |
|  | Kolumna z elektryczną regulacją wysokości blatu roboczego w zakresie min. 90 - 115 cm | Tak |  |
|  | Wymiary blatu roboczego: 450 x 550 mm +/- 50 mm | Tak |  |
|  | Podświetlana, wysuwana, umieszczona pod blatem roboczym półka na klawiaturę | Tak |  |
|  | Wysuwana, umieszczona na wysokości półki pod klawiaturę półka na mysz | Tak |  |
|  | Rączka/uchwyt do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Szyny instrumentalne - prawa, lewa oraz tylna zamocowane do krawędzi blatu roboczego | Tak |  |
|  | Zintegrowana z wózkiem nadblatowa podstawa pod monitor lub komputer all-in-one w standardzie mocowania VESA 75/100 | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany położenia zamocowanego ekranu: - obrotu min. -80˚ ÷ +80˚ - pochylenia min. 0˚ ÷ 90˚ | Tak |  |
|  | Koncentrator min. 4 gniazd USB | Tak |  |
|  | Dodatkowe 2 gniazda USB do podłączenia myszy i klawiatury | Tak |  |
|  | Złącze RJ-45 | Tak |  |
|  | Mysz komputerowa | Tak |  |
|  | Klawiatura | Tak |  |
|  | Podstawa z czteroma antystatycznymi kołami o średnicy min. 125 mm, w tym dwa koła z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary podstawy: 400 x 420 mm +/- 50 mm | Tak |  |
|  | Moduł zasilania akumulatorowego umieszczony w podstawie jezdnej o pojemności min. 420 Wh i czasie pracy do 12 h | Tak |  |
|  | Zgodność z wymaganiami normy IEC dla elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów medycznych w zakresie bezpieczeństwa i niezbędnego działania | Tak |  |
|  | Komputer all in one - 2 szt. | Podać: nazwę / model / numer katalogowy / producenta |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
|  | Dane techniczno-użytkowe: |  |  |
|  | Zintegrowana jednostka komputerowa z monitorem w jednej obudowie; cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów; przeznaczony do ciągłej pracy w otoczeniu pacjenta | Tak |  |
|  | Min. 21,5” wyświetlacz Full HD | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu za pomocą przycisków na przednim panelu. | Tak |  |
|  | Procesor min. Intel® Core Ultra o wydajności min. 16000 pkt w teście CPUMARK | Tak |  |
|  | Pamięć min. 8 GB DDR5 | Tak |  |
|  | Dysk SSD min. 256 GB | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP panelu przedniego - min. IP65 | Tak |  |
|  | Technologia dotykowa P-CAP | Tak |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa w standardzie min. WIFI 6 i Bluetooth 5.1 | Tak |  |
|  | Wbudowane złącza min.: 4 x USB-A 3.1, 1 x UCB-C, 1 x HDMI, 2 x LAN, 1 x COM (RS232), | Tak |  |
|  | Zgodność z wymaganiami normy IEC dla elektrycznych urządzeń medycznych i elektrycznych systemów medycznych w zakresie bezpieczeństwa i niezbędnego działania | Tak |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 w wersji Pro. | Tak |  |
|  | Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - 2 szt. | Podać: nazwę / model / numer katalogowy / producenta |  |
|  | Dane techniczno-użytkowe: | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
|  | Urządzenie do nieinwazyjnych pomiarów rzutu serca i parametrów hemodynamicznego, fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Metoda pomiaru: regionalna kardiografia impedancyjna | Tak |  |
|  | Akwizycja sygnału za pomocą maksymalnie dwóch elektrod umiejscowionych na nadgarstkach lub kostce i nadgarstku | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla EKG 3-odprowadenowego za pomocą standardowych elektrod | Tak |  |
|  | Monitorowane parametry hemodynamiczne minimum: - rytm serca (HR), - respiracja (RR) - objętość wyrzutowa (SV), - wskaźnik wyrzutowy serca (SI), - rzut serca (CO), - indeks sercowy (CI), - indeks Granov Goor (GGI) - całkowita rezystancja obwodowa (TPR), - index całkowitej rezystancji obwodowej (TPRI), - całkowita woda w organizmie (TBW), - dostarczony tlen (DO2) - rezystancja (R) - podatności tętnicza (AC) - woda pozakomórkowa (ECW) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie minimum 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min 10 trendów wybranych parametrów z opcja ich porównywania | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania statusu sercowo-naczyniowego w formie wykresów średniego ciśnienia(MAP) do indeksu sercowego (CI) z porównaniem poszczególnych badań. | Tak |  |
|  | Graficzna interpretacja wyników na oprogramowaniu oraz generowanym raporcie badania. | Tak |  |
|  | Zarządzanie bazą danych pacjentów oraz badań z możliwością eksportowania danych do formatu PDF lub XLSX | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportu przeprowadzonych badań z graficzną interpretacją wyników | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji w protokole HL7 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do monitorowania dla noworodków i dzieci | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o centralną bazę danych pacjentów i badań z dostępem zdalnym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integracje ze szpitalnym systemem informacyjnym (HIS) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system analizy z modułem doradczym | Tak |  |
|  | Wymiary modułu pomiarowego: 14,0 x 15,0 x 2,0 (+/- 3cm) | Tak |  |
|  | Waga modułu pomiarowego: < 0,5 kg | Tak |  |
|  | W skład zestawy wchodzą minimum: - moduł pomiarowy - dedykowane oprogramowanie - przewód do impedancyjnej kardiografii dla dorosłych - przewód do EKG 3-odprowadzeniowy dla dorosłych - komplet elektrod do wykonania minimum 50 badań. | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE Dotyczą wszystkich wymienionych wyżej urządzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 3 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 2 tygodnie | Tak/Podać |  |

SUMA punktów: 40

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy