Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka centralna systemu do liofilizacji: Jednostka centralna obsługiwana w języku polskim lub angielskim za pomocą kolorowego ekranu dotykowego z wyświetlaczem pozwalającym na wizualny odczyt bieżących wartości temperatury kondensora oraz próżni wyrażonej w mbar, z wbudowanymi funkcjami: 3 miejsca programowe każdy z 3 poziomami suszenia, możliwość ustawienia czasu przebywania i punktu nastawy próżni, pamięć komunikatów błędów, zabezpieczenie ustalonego programu hasłem, licznik godzin pracy, wstępne chłodzenie kondensora przed załadowaniem próbek. Obudowa jednostki centralnej systemu do liofilizacji wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekujące oraz z anodowanej aluminiowej pokrywy. Jednostka centralna musi posiadać zintegrowane gniazdo na tylnym panelu do podłączenia pompy próżniowej.

Kondensor lodu ze stali nierdzewnej chemicznie pasywowany: Pojemność: 5,7 litra, pojemność kondensora lodu co najmniej: 2kg/24h, temperatura kondensora lodu: maksymalnie -80°C lub niżej (optymalnie -83°C), dwie maszyny chłodnicze w połączeniu kaskadowym bądź rozwiązanie alternatywne nie wpływające na pozostałe parametry pracy.

System chłodzenia oparty na kompresorze chłodzonym powietrzem z bezpośrednim pomiarem temperatury na powierzchni chłodzącej.

Komora susząca ze stali nierdzewnej w kształcie cylindra z pokrywą z ośmioma przyłączami próżniowymi oraz ośmioma gumowymi zaworami próżniowymi kompatybilnymi z kolbami o średnicy szlifu 29/32, zawierająca stelaż metalowy z 3 półkami o średnicy podstawy Ø 180 mm z regulowaną odległością między półkami oraz możliwością rozbudowy do 5 półek, uszczelka silikonowa – co najmniej dwie sztuki w zestawie.

Dwustopniowa pompa próżniowa zawarta w zestawie o parametrach nie gorszych niż: nominalna wydajność ssania: 1,8 m³/h, końcowa próżnia: 0,003 mbar, moc silnika: 0,16 kW, zasilanie: 230 V/50 Hz, ponadto pompa powinna zawierać port wlotowy, kołnierz, DN10KF, filtr do mgły olejowej oraz rurkę próżniową między liofilizatorem a pompą, jednostkę kontrolną próżni z zaworem elektromagnetycznym oraz inne elementy zestawu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu do liofilizacji jako całości.

Dodatkowo: wymiary nie większe niż (W) 490 x (H) 440 x (D) 470 mm przy wadze podstawowej jednostki nie przekraczającej 70 kg. Wbudowany interfejs Ethernet oraz optymalnie zastosowanie ekologicznego przyjaznego dla środowiska środka chłodzącego.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

W ofercie powinno zostać uwzględniona instalacja w siedzibie użytkownika oraz instruktaż stanowiskowy użytkowników.