Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 4

Unit laryngologiczny z wyposażeniem oraz fotel laryngologiczny.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
| 4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
| Unit laryngologiczny |  |  |  |
| 5 | Unit laryngologiczny składający się z jednego modułu. Wykonany w całości ze stali – cynkowanej galwanicznie. W całości malowany proszkowo, farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze (farba posiadająca certyfikat właściwości antybakteryjnych). Podstawa unitu posiada min. 4 skrętne kółka. | Tak/Podać |  |
| 6 | Cokół z przodu i tyłu unitu w dolnej części wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 7 | Możliwość wybrania koloru unitu z pośród min. 20 kolorów dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej. | Tak/Podać |  |
| 8 | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu. | Tak/Podać |  |
| 9 | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | Tak/Podać |  |
| 10 | Unit wyposażony w 2 poziomowy podświetlany blat na narzędzia laryngologiczne, zamykany przezroczystą pokrywą umożliwiającą podgląd ilościowy instrumentów bez podnoszenia pokrywy. Każdy poziom posiada wyjmowane tace ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 11 | Szerokość w/w blatu 670 mm ± 30 mm. | Tak/Podać |  |
| 12 | W tylnej części powierzchni na instrumentarium pod przezroczystą pokrywą znajduje się wnęka z wyjmowanym wkładem ze stali nierdzewnej umożliwiająca przetrzymywanie preparatów w butelkach. | Tak |  |
| 13 | Unit wyposażony w dodatkową zintegrowaną półkę, wykonaną ze szkła akrylowego, która jest usytuowana w górnej części unitu nad przestrzenią instrumentarium. Pozwala to na usytuowanie dodatkowych urządzeń np. Kamery medycznej i innego urządzenia obok siebie. | Tak |  |
| 14 | Panel sterowania pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji umiejscowiony z prawej lub lewej strony unitu (do wyboru przez Zamawiającego) zawiera: - manometr siły ssania - podświetlane przyciski funkcyjne - wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury wody irygatora - system wizualnej informacji o nieprawidłowym funkcjonowaniu unitu. - informację o nieprawidłowym działaniu ssaka | Tak |  |
| 15 | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji optyk oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | Tak |  |
| 16 | Min. 3 kuwety do dezynfekcji optyk sztywnych - wyciągane i autoklawowalne | Tak/Podać |  |
| 17 | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | Tak |  |
| 18 | Podgrzewane kuwety do przechowywania sztywnych optyk czystych – 2 szt. Kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia. Płynna regulacja temperatury dla kuwet podgrzewanych. | Tak |  |
| 19 | Unit wyposażony w 3 tuby ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego – tuby posiadają rozkręcane dno w celu łatwego wyczyszczenia. | Tak |  |
| 20 | Zintegrowane źródło światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | Tak |  |
| 21 | Światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | Tak/Podać |  |
| 22 | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, światłowód, | Tak |  |
| 23 | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/odłożeniu drenu ssaka. W wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | Tak/Podać |  |
| 24 | Płynna regulacja siły ssaka | Tak |  |
| 25 | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania do instalacji kanalizacyjnej z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka. Systemem opróżniania zamontowanym od spodu zbiornika. Zbiornik wyposażony w min. podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy ssaka | Tak |  |
| 26 | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra. | Tak |  |
| 27 | Unit wyposażony w regulator do płynnej regulacji siły ssania | Tak |  |
| 28 | Układ płukania drenu ssaka do automatycznego czyszczenia za pomocą wody pod ciśnieniem układowym z podłączeniem do sieci wodnej. | Tak |  |
| 29 | System irygacji (płukanie ucha) z podłączeniem do sieci wodnej - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący z podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. Rękojeść irygacji wykonana z metalu. Kaniule irygacyjne wymienne, autoklawowalne – 5 szt. Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji – 2szt. | Tak/Podać |  |
| 30 | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże | Tak |  |
| 31 | Unit wyposażony w wysuwaną kuwetę do dezynfekcji narzędzi z tworzywa sztucznego lub metalu na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji z silikonową wkładką typu jeżyk oraz pokrywką. | Tak |  |
| 32 | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 33 | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | Tak |  |
| 35 | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi. Wysokości frontu min. 120 mm | Tak/Podać |  |
| 36 | Uchwyt/wieszak na lampę czołową. | Tak |  |
| 37 | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | Tak |  |
| 38 | Ramię do zamocowania monitora ruchome z regulacją wysokości, kąta nachylenia i przekręcenia na boki. | Tak |  |
| Fotel laryngologiczny |  |  |  |
| 39 | Fotel laryngologiczny - fotel umożliwia regulację siedziska góra/dół, zmianą położenia oparcia pleców, posiadający zagłówek i podnóżek, - płynna regulacja oparcia za pomocą blokowanej sprężyny gazowej do pozycji leżącej, - podłokietniki odchylane na boki z możliwością szybkiego demontażu (bez użycia jakichkolwiek narzędzi), - elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 530 - 680 mm, - możliwość obrotu 360° i blokady w dowolnej pozycji, - przycisk nożny do regulacji wysokości siedziska fotela - podstawa fotela o długości 740mm ±10mm na regulowanych nóżkach - udźwig fotela min. 145kg. - możliwość wyboru koloru tapicerki z pośród min. 25 kolorów. - szerokość fotela z podłokietnikami max. 620mm | Tak/Podać |  |
| Taboret lekarski |  |  |  |
| 40 | Taboret lekarski - podstawa pięcioramienna na podwójnych kółkach z podnóżkiem pierścieniowym - wysokość regulowana w zakresie min. 530mm-660mm - oparcie typu „banan“ z regulacja głębokości - średnica siedziska 420mm | Tak/Podać |  |
| Kamera medyczna Full HD |  |  |  |
| 41 | Kamera medyczna Full HD: Głowica kamery PAL z przetwornikiem 1/3 " | Tak |  |
| 42 | Obudowa głowicy kamery metalowa (bez obiektywu i przewodu) max: 100g | Tak/Podać |  |
| 43 | Panel procesor wraz z podświetlanymi przyciskami umiejscowione pod taflą szkła w celu lepszej dezynfekcji, | Tak |  |
| 44 | Rozdzielczość wyjściowa: 1920x1080 50Hz lub 60Hz (Progresywne skanowanie) - trzy tryby pracy endoskopów (duży, sredni, mały) - tryb dla fiberoskopów likwidujący tzw. "efekt mora" - funkcja AWB (Automatyczny balans bieli) i ABB (Automatyczny balans czerni) | Tak |  |
| 45 | Procesor kamery posiada wyjścia: - 2 x DVI-D do podłączenia monitora i videograbbera - 1 x USB do podłączenia klawiatury (np. wpisanie danych pacjenta) - obiektyw ze zmienną ogniskowa w zakresie od 13mm do 32mm | Tak/Podać |  |
| Czołowa lampa diodowa |  |  |  |
| 46 | Czołowa lampa diodowa - 90000 lux'ów z odległości pracy 180 mm - Temperatura koloru: 5500 K - Trwałość diody –50000 godzin pracy - Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 - Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) - Regulator jasności zamontowany z boku czepca ( z prawej lub lewej strony) - Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia - Waga całości (bez akumulatora) - 260g, waga z akumulatorem na czepcu – 460g - Możliwość podczepienia lup - Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków - Dostępne różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu - Akumulator montowany na czepcu - Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii - Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa - Czas ładowania – 2 godziny - Czas pracy na baterii akumulatorowej – 3,5 godziny | Tak/Podać |  |
| Endoskop nosowy |  |  |  |
| 47 | Endoskop nosowy – 0°, Ø2,7mm±1mm, dł. 140mm±1mm autoklawowalny | Tak/Podać |  |
| Endoskop krtaniowy |  |  |  |
| 48 | Endoskop krtaniowy – laryngoskop70°, Ø7mm ±1mm, dł. 190mm±1mm, autoklawowalny | Tak/Podać |  |
| Fiberoskop |  |  |  |
| 49 | Fiberoskop - Średnica Ø2,8mm - Rozdzielczość min. 18 000 Pixeli - Zagięcie końcówki min. 150°góra/150°dół - Końcówka robocza 300-320mm - Pole widzenia min. 85° - Możliwość sterylizacji w ETO i dezynfekcja przez pełne zanurzenie w środku do dezynfekcji. - W zestawie tester szczelności i walizka transportowa. | Tak/Podać |  |
| Oprogramowanie bazodanowe do archiwizacji danych, nagrywania zdjęć i filmów z badania oraz tworzenia raportów |  |  |  |
| 50 | Oprogramowanie bazodanowe do archiwizacji danych, nagrywania zdjęć i filmów z badania oraz tworzenia raportów - Przycisk nożny USB do uruchamiania nagrywania lub robienia zdjęć z badania. - Karta video (videograbber) - Monitor mi. 22” kompatybilny - Komputer PC kompatybilny z oprogramowaniem | Tak |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 51 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 52 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 53 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 70 OPZ | Tak/Podać |  |
| 54 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 55 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 56 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 57 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 58 | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 59 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 60 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 61 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 62 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 63 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 64 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 65 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
| 66 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 67 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 68 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 69 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. |  |  |
| 70 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 71 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni 8 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; Unit laryngologiczny z wyposażeniem oraz fotel laryngologiczny; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |