Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

USG śródoperacyjne wraz z dedykowanymi sondami

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Producent | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-19,0 MHz | Tak/ Podać |  |
| 4 | Dynamika systemu min. 188 dB | Tak/Podać |  |
| 5 | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min. 3 | Tak/Podać |  |
| 6 | Aparat wyposażony w min. 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu USG, ułatwiające transport urządzenia | Tak/Podać |  |
| 7 | Aparat wyposażony w awaryjne zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
| 8 | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min. 19 cali | Tak/Podać |  |
| 9 | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej bez konieczność uruchamiania ponownego ultrasonografu | Tak |  |
| 10 | Możliwość obracania monitora prawo/lewo min. 175 stopni | Tak/Podać |  |
| 11 | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak/Podać |  |
| 12 | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
| 13 | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |
| 14 | Możliwość regulacji wysokości monitora wraz z panelem min. 25cm. | Tak/Podać |  |
| 15 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25cm. | Tak/Podać |  |
| 16 | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 480 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen | Tak/Podać |  |
| 17 | Długość filmu CINE LOOP min. 30 s | Tak/Podać |  |
| 18 | Głębokość skanowania min. 0,2cm – 29cm | Tak/Podać |  |
| 19 | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min. 200 | Tak/Podać |  |
| 20 | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 21 | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
| 22 | 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | Tak |  |
| 23 | Specjalistyczne aplikacje do badań śródoperacyjnych, laparoskopowych, naczyniowych, brzusznych. | Tak |  |
| 24 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,1 cm/s – 490 cm/s | Tak/Podać |  |
| 25 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,1 cm/s - 800 cm/s | Tak/Podać |  |
| 26 | Zintegrowany system pomocy zainstalowany w ultrasonografie dla użytkownika w postaci filmów instruktażowych wyświetlany na ekranie dotykowym | Tak |  |
| 27 | Funkcja umożliwiająca porównanie obrazu na żywo z zapamiętanymi wcześniej obrazami oraz klipami | Tak |  |
| 28 | Pilot zdalnego sterowania w technologii bluetooth umożliwiający sterowaniem USG bez konieczności korzystania z panelu ultrasonografu z możliwością sterylizacji w systemach typu Sterrad, Steris lub równoważnych | Tak |  |
| 29 | Videoprinter czarno – biały | Tak |  |
| 30 | Tester szczelności głowic – 1 szt. | Tak |  |
| B. | GŁOWICE |  |  |
| 31 | Głowica typu convex do badania jamy brzusznej | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak/Podać |  |
|  | b) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | c) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | d) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 62°. | Tak/Podać |  |
|  | e) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | f) częstotliwość pracy min. 2,5-6 MHz | Tak/Podać |  |
|  | g) wielorazowa przystawka do biopsji – 1 sztuka | Tak |  |
| 32 | Głowica liniowa do badania małych narządów | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |
|  | b) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | c) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | d) przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | e) częstotliwość pracy min. 6-16Mhz | Tak/Podać |  |
|  | f) wielorazowa przystawka do biopsji – 1 sztuka | Tak |  |
| 33 | Głowica liniowa do badań naczyniowych | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak/Podać |  |
|  | b) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | c) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | d) przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | e) częstotliwość pracy min. 3-7Mhz | Tak/Podać |  |
| 34 | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa typu convex | Tak |  |
|  | a) Częstotliwość pracy głowicy min. 5-10MHz | Tak/Podać |  |
|  | b) czoło głowicy z ruchomą końcówką głowicy z polem obrazowania w min. 4 kierunkach: lewo, prawo, góra, dół pod kątem min. 90 stopni w każdym wymienionym kierunku | Tak/Podać |  |
|  | c) przyciski na głowicy umożliwiające ustawianie czoła głowicy skokowo lub płynnie | Tak |  |
|  | d) możliwość zastosowania wiązki laserowej wbudowanej w głowicy w ramach nawigacji do zabiegu ablacji/biopsji | Tak |  |
|  | e) przycisk na głowicy umożliwiający aktywację głowicy, zamrożenie/ odmrożenie ekranu | Tak |  |
|  | f) możliwość sterylizacji głowicy | Tak |  |
|  | g) możliwość zastosowania jednorazowych sterylnych osłonek na głowicę | Tak |  |
|  | h) kosz do sterylizacji głowicy | Tak |  |
| 35 | Głowica śródoperacyjna typu I-Shape | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 150 | Tak/Podać |  |
|  | b) częstotliwość pracy min. 5,0-10,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | c) płaszczyzna obrazowania typu convex | Tak |  |
|  | d) możliwość sterylizacji głowicy w systemach min. typu Steris Sterrad lub równoważne | Tak |  |
|  | e) długość kabla głowicy min. 2,5m | Tak/Podać |  |
|  | - zestaw jednorazowych przystawek biopsyjnych 9 szt. | Tak |  |
|  | - kosz do sterylizacji głowicy | Tak |  |
| C. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 36 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 37 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 38 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 55 OPZ | Tak |  |
| 39 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 40 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 41 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy max 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 42 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 43 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 44 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 45 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 46 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 47 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 48 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 49 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 50 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
| 51 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 52 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 53 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 54 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
| 55 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 56 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USG śródoperacyjne wraz z dedykowanymi sondami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | XXX | XXX |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………………

Podpis Wykonawcy