Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Ultrasonograf – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne | - |  |
|  | Producent/Oferent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rok produkcji 2025 | Tak/Podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Monitor aparatu, płaski, kolorowy, typu LCD, LED lub OLED, bez wystających pokręteł, dotykowy z funkcją rozpoznawania gestów. Rozdzielczość minimum 1920×1024 pixeli, przekątna minimum 14” | TAK/podać |  |
|  | Panel operatora (monitor) całkowicie zmywalny z funkcją czyszczenia. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca powiększenie obrazu oraz uproszczenie układu przycisków sterowania za pomocą jednego dotknięcia ekranu. | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz Wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające pracę aparatu przez min. 50 minut. | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min.2,0-20,0 MHz | TAK/podać |  |
|  | Maksymalna długość nagrania w pamięci CINE min. 180 sec. | TAK/podać |  |
|  | Pełny start systemu max 60 sec. | TAK/podać |  |
|  | Start systemu z trybu standby max 10s | TAK/podać |  |
|  | Masa aparatu z akumulatorem (bez głowic) max 6 kg. | TAK, podać |  |
|  | Minimum 2 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK/podać |  |
|  | Minimum dwa uchwyty na głowice z możliwością zmiany ich położenia. | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja sprawdzania sprawności głowicy | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 30 cm | TAK/Podać |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK/podać |  |
|  | Możliwość wyboru map szarości | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki obrazu min. 40 – 100 dB | TAK/podać |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór). | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa). | TAK/podać |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne. Długość skanu min 50 cm | TAK/podać |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Małych narządów - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Kardiologicznych | TAK/podać |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera. | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,5 m/s. | TAK/podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. | TAK/podać |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89º | TAK/podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 13 m/s. | TAK/podać |  |
| Pomiary |  |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty | TAK/podać |  |
|  | Dedykowane pomiary minimum : kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe. | TAK/podać |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Głowica Liniowa | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,5 – 12,5 MHz. | TAK/podać |  |
|  | Liczba kryształów co najmniej 192 | TAK/podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania 38 mm ±5% | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Cztery programowalne przyciski do sterowania aparatem . | TAK |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny (drukarka termiczna) zamontowany na wózku | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 100 GB . | TAK/podać |  |
|  | Min. 3 porty USB 3.0 wbudowane w aparat | TAK/podać |  |
|  | Gniazdo HDMI | TAK |  |
|  | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Interface Dicom 3 | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 62. | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z możliwością regulacji ugięcia wiązki ultradźwiękowej | TAK/podać |  |
| 63. | Oparte na sztucznej inteligencji obrazowanie umożliwiające identyfikację anatomii nerwów w regionalnej anestezji | TAK/podać |  |
| 64. | Możliwość podłączenia bezprzewodowych głowic convex o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 2-5 MHz i liniowej o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 5-12 MHz | TAK/podać |  |
| 65. | Możliwość podłączenia głowicy sektorowej matrycowej o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 1,5-5,0 MHz i kącie pola obrazu minimum 115° | TAK/podać |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 66. | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
| 67. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 68. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 84 OPZ | Tak |  |
| 69. | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
| 70. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 71. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 72. | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 73. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 74. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 75. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 76. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 77. | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 78. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 79. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 80. | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
| 81. | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 82. | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 83. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 84. | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 85. | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni 8 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG z głowicą liniową | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.