## Pakiet nr 1
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ
Zadanie 1
Mikroskop operacyjny
LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać
1 | Producent | podać
2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak
3 | - Statyw jezdny z hamulcami magnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej. | Tak
4 | - System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej | Tak
5 | - Oświetlenie prowadzone światłowodem | Tak
6 | - Oświetlenie LED | Tak
7 | - Układ XY z zakresem przesuwu min. 61 mm | Tak
8 | - funkcyjny bezprzewodowy przełącznik nożny | Tak
9 | - Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) | Tak
10 | - Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania | Tak
11 | - System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej -szybka regulacja ostrości | Tak
12 | - Ogniskowa obiektywu - 200mm | Tak
13 | - Dwuwiązkowe oświetlenie stereokoaksialne (SCI) | Tak
14 | - Nasadka okularowa operatora , ze zintegrowanym we wspólnej obudowie nasadki automatycznym, elektromotorycznym inwerterem obrazu | Tak
15 | Mikroskop asystencki, ze zintegrowanym we wspólnej obudowie nasadki automatycznym, elektromotorycznym inwerterem obrazu | Tak
16 | - Wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie (nakładanie) na ekranie monitora 3D danych | Tak
17 | - Zintegrowany system spektralnego OCT | Tak
18 | - Uchwyty boczne mikroskopu do zwalniania sprzęgieł elektromagnetycznych i łatwego manewrowania głowicą. | Tak
19 | - Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | Tak
20 | - Zintegrowane kolorowe cyfrowe kamery 4K. | Tak
21 | - System wspomagania wszczepów soczewek torycznych IOL | Tak
22 | - Oftalmoskop do zabiegów witreoretinalnych, z elektromotoryczną soczewką do wyostrzania obrazu bez zmiany odległości pomiędzy okiem pacjenta a soczewką końcową. Wprowadzenie oftalmoskopu w drogę optyczną mikroskopu ma powodować automatyczne uruchomienie zmotoryzowanego inwertera obrazu wbudowanego w tubus operatora i asysty oraz rotację obrazu kamery. Sterowanie oftalmoskopem za pomocą sterownika nożnego. | Tak
23 | -Zintegrowany w głowicy system 3D z funkcją przełączenia optyki na wizualizację standardową i 3D w celu zapewnienia najlepszego obrazu dla każdego zastosowania. - System 3D ma umożliwiać również tradycyjną pracę z okularami bez demontażu jakiegokolwiek podzespołu lub elementu mikroskopu | Tak
24 | - Monitor 4k 3D/2D wraz z dedykowanym wózkiem jezdnym - min. 55 cali | Tak
25 | - Monitor medyczny LCD, dotykowy, zintegrowany z kolumną mikrospoku - min. 22 cale | Tak
26 | Zdalna diagnostyka serwisowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak
27 | Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy i pielegniarek operacyjnych w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dni roboczych 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Przypominające szkolenie dla wskazanego przez Zamawiającego personelu szpitala w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (1 dzień roboczy min. 8 godz.) po podpisaniu protokołłu odbioru końcowego. | Tak
28 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
29 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 44 OPZ | Tak
30 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak
31 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
32 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak
33 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak
34 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
35 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
36 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
37 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
38 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
39 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
40 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
41 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
42 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak
43 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
44 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak
45 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa
1. | Mikroskop operacyjny | szt. | 1
Razem
UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto + Vat % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ
Zadanie nr 2
FUNDUSKAMERA
LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać
1 | Producent | podać
2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak
3 | Możliwość wykonywania zdjęć: | Tak
- kolorowych: separacja kanałów:
czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka
- autofluorescencja niebieska
- autofluorescencja zielona
- bezczerwiennych
- obrazowanie przedniego odcinka oka
- stereo
- moduł Angiografii Fluorosceinowej
4 | Pole widzenia (mierzone ze środka gałki ocznej): | Tak
- min. 133° (jedno zdjęcie)
- min. 200° (dwa zdjęcia)
- min. 267° (montaż do 6 zdjęć)
5 | Rozdzielczość optyczna zdjęć: min. 7,3 µm | Tak
6 | Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek | Tak
7 | Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydriatic | Tak
8 | Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika | Tak
9 | Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta | Tak
10 | System automatycznego wyostrzania – autofocus | Tak
11 | Pokrętło manualnego wyostrzania obrazu | Tak
12 | Obserwacja dna oka w podczerwieni | Tak
13 | Źródło światła: | Tak
-czerwone LED, 585-640 nm
-zielone LED, 500-585 nm
-niebieskie LED, 435-500 nm
-dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni), 785 nm
14 | Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.), uwzględniające korekcję krzywizny dna oka | Tak
15 | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | Tak
16 | Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu, | Tak
17 | Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG | Tak
18 | FA – angiografia fluoresceinowa | Tak
19 | Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka | Tak
20 | Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań | Tak
21 | Drukarka laserowa, kolorowa, sieciowa: min. 1200dpi x 1200dpi | Tak
22 | Komputer z monitorem dotykowym min. 22 cale, o rozdzielczości min. 1920x1080, z dyskiem min. 2 TB pamięci wewnętrznej, pozwalający na przechowywanie min. 200 tyś. Zdjęć | Tak
23 | Zdalna diagnostyka serwisowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak
24 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i optometrystyów w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | Tak
25 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
26 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 42 OPZ | Tak
27 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe.
28 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
29 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak
30 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak
31 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
32 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
33 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
34 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
36 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
37 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
38 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
39 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak
40 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
41 | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak
42 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak
43 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 17 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa
1. | Funduskamera | szt. | 1
Razem
UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto + Vat % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…………………………….
Podpis Wykonawcy