Załącznik A1 do SWZ

Nazwa postępowania:

Dostawa wraz z uruchomieniem kompaktowego reometru modułowego wyposażonego dodatkowo o akcesoria do pomiarów temperaturowych i sieciowania przy naświetlaniu światłem UV dla Centrum NanoBioMedycznego UAM

| Wymagania techniczne dotyczące reometru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| Konstrukcja budowy reometru | - | korpus typu C ze swobodnym dostępem do próbki z trzech stron |  |
| Rodzaj silnika | - | bezkontaktowy komutowany elektronicznie EC lub DC - synchroniczny z magnesami trwałymi |  |
| Łożysko | - | powietrzne |  |
| Maksymalny moment obrotowy | mNm | 230 |  |
| Minimalny moment obrotowy (rotacja)/ rozdzielczość | nNm | 1 |  |
| Minimalny moment obrotowy (oscylacja)/rozdzielczość | nNm | 0,5 |  |
| Odchylenie kątowe (nastawa) | µrad | od 0,05 do ∞ |  |
| Minimalna prędkość kątowa | rad/s | 10-9 |  |
| Maksymalna prędkość kątowa | rad/s | 314 |  |
| Prędkość maksymalna | jedn./min | 3000 |  |
| Minimalna częstotliwość kątowa | rad/s | 10-7 |  |
| Maksymalna częstotliwość kątowa | rad/s | 628 |  |
| Zakres siły normalnej | N | -50 do +50 |  |
| Rozdzielczość siły normalnej / czas reakcji | mN | 1 / 10 ms |  |
| Szybkozłączka na układy pomiarowe i układy termostatowania | - | tak |  |
| Automatyczne regulowanie (AGC) lub nastawianie szczeliny (AGS) | - | tak |  |
| Bezpośrednia regulacja odkształcenia | - | tak |  |
| Bezpośrednia regulacja naprężenia | - | tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| Wymagania dotyczące układów termostatujących |  |  |  |
| Układ termostatujący | Jednostka | Wartość | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| Dolny układ termostatujący typu płytka na bazie modułu Peltiera w zakresie temperaturowym | °C | -50 do 220 |  |
| Górny układ termostatujący na bazie modułu Peltiera w zakresie temperaturowym | °C | -50 do 220 |  |
| Wymagania dotyczące układów pomiarowych |  |  |  |
| Układ pomiarowy | Jednostka | Wartość | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| Układ pomiarowy typu stożek wykonany ze stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni | mm/° | 20/0,5 |  |
| Układ pomiarowy typu stożek wykonany ze stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni | mm/° | 40/0,3 |  |
| Wymagania dotyczące badań z wykorzystaniem celi UV |  |  |  |
| Cela UV | Jednostka | Wartość | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| Cela wyposażona w dolny układ termostatujący typu płytka na bazie modułu Peltiera w zakresie temperaturowym | °C | -20 do 200 |  |
| Źródło światła: UV LED Omnicure LX500 lub równorzędne, wraz ze światłowodem i uchwytem na światłowód | - | - |  |
| Wymagana długość fali emitowanego światła | nm | 365 |  |
| Elementy optyczne zwiększające natężenie oświetlenia i jednorodności punktowej | - | - |  |
| Dodatkowe wymagania instalacyjne |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania instalacyjne | Jednostka | Wartość | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| Termostat cyrkulacyjny do przeciwchłodzenia układów termostatujących | °C | -20 do 200 |  |
| Oprogramowanie do obsługi reometru i analizy danych w języku polskim i angielskim z jednostką sterującą. Licencja wielostanowiskowa | - | - |  |
| Zestaw filtrów powietrza z osuszaczem | - | - |  |

Wspólny Słownik Zamówień: 38428000-1 (reometry)