załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; Robot do biopsji fuzyjnej prostaty oraz aparat USG; zestaw; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Robot do biopsji fuzyjnej prostaty oraz aparat USG.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr wymagany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia, typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie medyczne, klasa | TAK/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/podać |  |
|  | System robotyczny do wspomagania operatora w wykonywaniu przezkroczowej celowanej i systematycznej biopsji prostaty u dorosłych mężczyzn, wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej. Urządzenie służy jako zrobotyzowana prowadnica igły. | TAK/opisać |  |
|  | System składa się z następujących elementów: - stacja robocza umieszczona na mobilnym wózku - moduł nawigacji robotycznej - Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych | TAK |  |
|  | Urządzenie do działania wymaga podłączenia zewnętrznego, kompatybilnego z urządzeniem aparatu USG wyposażonego w dedykowaną głowicę transrektalną, który podłącza się do stacji roboczej. Aparat USG nie wchodzi w skład systemu robotycznego. | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z ogólnie dostępnymi igłami biopsyjnymi o rozmiarze 18G x 20 cm. Igły nie wchodzą w skład zestawu jednorazowego. | Tak |  |
|  | Stacja robocza umieszczona na wózku jezdnym wyposażonym w cztery skrętne koła wyposażone w hamulce, zapewniające wygodne manewrowanie. | TAK |  |
|  | Stacja robocza umożliwia zamontowanie ramienia robotycznego, aby zapewnić wygodne i bezpieczne przechowywanie, gdy urządzenie nie jest używane. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w komputer, którego sterowanie odbywa się poprzez ekran dotykowy oraz przełącznik nożny. Monitor zamontowany jest na uchylnym ramieniu w celu zapewnienia wygodnej obsługi. | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w wejścia min. DVD i USB – 1 szt. | TAK/Podać |  |
|  | Komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie modelu 3D prostaty na podstawie wgranego badania rezonansu magnetycznego i oznaczenia miejsc, z których ma zostać pobrany materiał do badań. | TAK |  |
|  | Komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie fuzji obrazu z badania rezonansu magnetycznego oraz obrazu USG w celu ustalenia i zaprogramowania miejsc, z których ma zostać pobrany materiał. W celu wsparcia operatora, oprogramowanie proponuje miejsca, w których należy wykonać biopsję, pozostawiając ostateczną decyzję operatorowi. Na podstawie zatwierdzonych danych ramię robotyczne automatycznie ustawia się w odpowiednim położeniu. Następnie igła biopsyjna jest wprowadzana ręcznie przez operatora poprzez dedykowaną prowadnicę. | TAK |  |
|  | W celu minimalizacji ryzyka zakażenia oraz dolegliwości bólowych pacjenta system zapewnia możliwość wykonania biopsji prostaty przy wykonaniu tylko dwóch nakłuć skóry. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia wygenerowanie raportu po zabiegu. | TAK |  |
|  | Moduł nawigacji robotycznej składa się z: - adaptera montowanego do szyny bocznej stołu zabiegowego, do którego montuje się ramię robotyczne - ramienia robotycznego zintegrowanego z uchwytem na głowicę USG | TAK |  |
|  | Adapter służący do bezpiecznego zamocowania ramienia robotycznego do stołu zabiegowego, umożliwia odpowiednie pozycjonowanie poprzez regulację w min. 5 przegubach. | TAK |  |
|  | Zwalnianie i blokada trzech przegubów adaptera za pomocą jednej dźwigni w celu łatwej i ergonomicznej obsługi. | TAK |  |
|  | Głowica USG jest montowana w ramieniu robotycznym w dedykowanym uchwycie. Ruch sondy USG jest sterowany przez system robotyczny. | TAK |  |
|  | Uchwyt głowicy USG z jednorazową dedykowaną osłoną na głowicę USG zapewnia, że sonda ultradźwiękowa porusza się bez przeszkód, minimalizując deformację prostaty i zapewniając niezbędną stabilizację dla dokładnego pobierania próbek. | TAK |  |
|  | Ramię robotyczne poprzez zmotorozowany ruch automatycznie ustawia prowadnik igły w odpowiednim miejscu wraz z zapewnieniem kontroli głębokości nakłucia. | TAK |  |
|  | System robotyczny wyposażony w system kompensacji ugięcia igły biopsyjnej, wspierający operatora w przypadku prawdopodobieństwa nie dotarcia do punktu zainteresowania. | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna pozycjonowania ramienia robotycznego do 1 mm. | TAK/Podać |  |
|  | System robotyczny o wymiarach: 480 x 690 x 1500 mm (±10%) Waga systemu maks. 98 kg. | TAK/Podać |  |
|  | Jednorazowy, sterylny zestaw do przeprowadzenia robotycznej biopsji fuzyjnej prostaty, w którego skład wchodzą: - przezroczyste obłożenie foliowe zabezpieczające ramię robotyczne przed zabrudzeniem – 1 szt. - osłona głowicy USG – 1 szt. - prowadnik igły – 1 szt. - zestaw 40 szt. papierków przeznaczonych do wygodnego pobierania próbek | TAK |  |
|  | Ilość zestawów: na 500 zabiegów (zestawy startowe) | TAK |  |
|  | Aparat USG umożliwiający przeprowadzenie robotycznej biopsji fuzyjnej (aparat z odpowiednią głowicą) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie modelu 3D prostaty na podstawie wgranego badania rezonansu magnetycznego i oznaczenia miejsc, z których ma zostać pobrany materiał do badań. Oprogramowanie ma zostać zainstalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze typ laptop/PC opartym na systemie Windows (komputer nie wchodzi w skład oprogramowania) | TAK |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 3 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |  |
|  |  |  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |  |
|  |  |  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |  |
|  |  |  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  |  |  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  |  |  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |  |
|  |  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |  |
|  |  |  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |  |
|  |  |  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
|  |  |  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |  |
|  |  |  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (do oferty) | Tak |  |  |
|  |  |  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |  |
|  |  |  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |  |
|  |  |  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |  |
| - Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. - Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |  |  |  |
|  |  | ……………………………. |  |  |  |
|  |  | Podpis Wykonawcy |  |  |  |