Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie 3

Łóżko dla pacjentów AiT – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Tak/Podać |  |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |  |
| 1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | Tak |  |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215 - 220 cm | Tak/Podać |  |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia leża o min. 20 cm | Tak/Podać |  |  |
| 4. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 95 cm – 100 cm | Tak/Podać |  |  |
| 5. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | Tak |  |  |
| 6. | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego | tak |  |  |
| 7. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 42 cm | Tak/Podać |  |  |
| 8. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 80 cm | Tak/Podać |  |  |
| 9. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 20 cm | Tak/Podać |  |  |
| 10. | Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, min 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | Tak/Podać |  |  |
| 11. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. | Tak |  |  |
| 12. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-65° | Tak/Podać |  |  |
| 13. | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | Tak |  |  |
| 14. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-28° | Tak/Podać |  |  |
| 15. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20° | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Ruch wsteczny segmentu oparcia | Tak |  |  |
| 17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | Tak |  |  |
| 18. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak |  |  |
| 19. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -15°) - (+15°) | Tak |  |  |
| 20. | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do min. -7° | Tak/Podać |  |  |
| 21. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 22. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 23. | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud, podnosi jednocześnie segment oparcia do 45° oraz obniża powierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka | Tak |  |  |
| 24. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | Tak |  |  |
| 25. | Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe | TAK/Nie |  |  |
| 26. | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy max. 150 mm | Tak/Podać |  |  |
| 27. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | Tak |  |  |
| 28. | Alarm dźwiękowy niezaciągniętego hamulca | Tak |  |  |
| 29. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. | Tak |  |  |
| 30. | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. | Tak |  |  |
| 31. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | Tak |  |  |
| 32. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | Tak |  |  |
| 33. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | Tak |  |  |
| 34. | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 35. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | Tak |  |  |
| 36. | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | Tak |  |  |
| 37. | Łóżko wyposażone w graficzne interfejsy użytkownika -dotykowe, kolorowe ekrany LCD zlokalizowane po obu stronach łóżka na barierce bocznej służace do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. | Tak |  |  |
| 38. | Automatyczne wygaszenie ekranu LCD | Tak |  |  |
| 39. | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów | Tak |  |  |
| 40. | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością zaprogramowania jednego z 3 trybów, tj. 1. pacjent porusza się na łóżku, 2. pacjent próbuje wyjść z łóżka, 3. pacjent znajduje się poza łóżkiem | Tak |  |  |
| 41. | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | Tak |  |  |
| 42. | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porówniania zmiany masy ciała pacjenta | Tak |  |  |
| 43. | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g | Tak/Podać |  |  |
| 44. | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | Tak |  |  |
| 45. | Automatycznie wygaszana wartość masy ciała pacjenta. | Tak |  |  |
| 46. | 5-te koło sterujące umieszczone centralnie pod leżem | Tak |  |  |
| 47. | Nieruchomy szczyt górny | Tak |  |  |
| 48. | Dodatkowa półka na pościel | Tak |  |  |
| 49. | Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego | TAK/Nie |  |  |
| 50. | Łóżko wyposażone w zaawansowany, zintegrowany materac powietrzny | Tak |  |  |
| 51. | Materac powietrzny wspomagający profilaktykę i leczenie: odleżyn oraz powikłań płucnych związanych z unieruchomieniem. | Tak |  |  |
| 52. | Długość materaca 203 cm ± 5 cm dopasowane do leża | Tak/Podać |  |  |
| 53. | Szerokość materaca 92 cm ± 5 cm dopasowane do leża | Tak/Podać |  |  |
| 54. | Grubość materaca 25 cm ± 5 cm dopasowane do leża | Tak/Podać |  |  |
| 55. | Waga materaca do 26 kg ± 5 cm dopasowane do leża | Tak/Podać |  |  |
| 56. | Moduł sterujący oraz zasilający wbudowany w materac | Tak |  |  |
| 57. | Materac obsługiwany z poziomu zewnętrznego panelu sterowania wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD i niezależny przycisk RKO wyraźnie oznaczony | Tak |  |  |
| 58. | Automatyczna blokada ekranu dotykowego przy braku aktywności. | Tak |  |  |
| 59. | Materac terapeutyczny składający się z pięciu stref: - Strefa sekcji głowy (cztery komory powietrzne), - Strefa sekcji pleców (pięć komór powietrznych), - Strefa sekcji krzyżowej (osiem komór powietrznych), - Strefa sekcji ud (dwie komory powietrzne), - Strefa sekcji pięt (11 komór powietrznych). | Tak |  |  |
| 60. | Materac z możliwością pracy w trybie zmiennego niskiego ciśnienia bądź ciągłego niskiego ciśnienia. | Tak |  |  |
| 61. | Materac wyposażony w ręczną regulację ustawień komfortu z zakresie min. od 1 do 5. | Tak/Podać |  |  |
| 62. | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania | Tak |  |  |
| 63. | Materac wyposażony w zintegrowany system zarządzania mikroklimatem, który został zaprojektowany w celu obniżenia temperatury i wilgotności na styku ciała pacjenta z materacem a tym samym ograniczeniem maceracji tkanki mającej wpływ na odleżyny i poprawę komfortu pacjenta. System w formie maty połączonej przewodem powietrznym z modułem sterującym materaca i zlokalizowanej bezpośrednio pod pokrowcem i stanowiącej jedną całość z powierzchnią materaca. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  |  |
| 64. | Materac wyposażony w funkcję wspomagającą mobilizację pacjenta (obroty na boki). Materac obraca pacjenta na prawo lub lewo. Maksymalny czas przebywanie na każdym z boków 30 min. Po tym czasie wyświetlane są komunikaty i uruchamia się alarm. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  |  |
| 65. | Materac wyposażony w funkcję pomagającą zmniejszyć nacisk na kość krzyżową poprzez obroty w obrębie górnej części ciała pacjenta. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  |  |
| 66. | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | Tak |  |  |
| 67. | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali) | Tak |  |  |
| 68. | Możliwość uruchomienia trybu podglądu ustawionej funkcji w celu weryfikacji warunków komfortu pacjenta | Tak |  |  |
| 69. | Materac wyposażony w funkcję pomagającą w zapobieganiu powikłaniom płucnym dzięki konfigurowalnym cyklom rotacji bocznej. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  |  |
| 70. | Możliwość ustawienia funkcji rotacji bocznej w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | Tak |  |  |
| 71. | Możliwość ustawienia funkcji ciągłej rotacji w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali) | Tak |  |  |
| 72. | Materac wyposażony w tryb wspomagający układanie pacjenta na brzuchu. | Tak |  |  |
| 73. | Możliwość opróżnienia strefy klatki piersiowej, brzucha oraz miednicy z wykorzystaniem akcesorium do układania pacjenta w pozycji brzusznej wraz ustawieniem timera w zakresie 1-99 godzin z rozdzielczością 30 minut. | Tak |  |  |
| 74. | Materac z możliwością ustawienie alarmu wyjścia pacjenta z łóżka | Tak |  |  |
| 75. | Materac wyposażony w funkcję maksymalnego napełnienia w przypadku gdy pacjent jest przenoszony, zmieniana jest jego pozycja lub gdy chce wstać z łóżka. Materac wraca automatycznie do trybu terapeutycznego po upływie 30 minut od uruchomienia funkcji maksymalnego napełnienia w celu zmniejszenia ryzyka powstania odleżyn. | Tak |  |  |
| 76. | Maksymalna waga pacjenta 185 kg | Tak |  |  |
| 77. | Maksymalne obciążenie robocze 250 kg | Tak |  |  |
| 78. | Materac z funkcją szybkiej deflacji po wciśnięciu przycisku na pilocie bądź panelu sterowania. Podczas pierwszych 30 sekund potrzebnych do spuszczenia powietrza kontrolka zlokalizowana obok przycisku CPR miga i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe co 15/20 sekund. Następnie kontrolka pozostaje włączona do momentu wyłączenia trybu. | Tak |  |  |
| 79. | Możliwość regulacji jasności ekranu dotykowego na panelu sterowania | Tak |  |  |
| 80. | Materac wyposażony w 4 uchwyty ewakuacyjne | Tak |  |  |
| 81. | Informacja o uruchomieniu funkcji CPR dostępna na dotykowym wyświetlaczu | Tak |  |  |
| 82. | Funkcje sterowania materacem dostępne na ekranie dotykowym: - tryb zmiennego ciśnienia, - tryb ciągłego niskiego ciśnienia, - tryb MCM, - funkcja mobilizacyjna i wspomagania obrotu, - funkcja przeciwodleżynowa z odciążeniem kości krzyżowej, - funkcja programowalnej ciągłęj rotacji bocznej, - tryb ułożenia w pozycji pronalnej, - funkcja szybkiej deflacji, - alarm zejścia pacjenta z materaca, - manulana regulacja komfortu pacjenta | Tak |  |  |
| 83. | Materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy na poliestrze, o niskim współczynniku tarcia, oddychający, bakteriostatyczny, grzybostatyczny i antybakteryjny. | Tak |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 84 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 3 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
| 85 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 86 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy - 0 pkt 42 miesiące - 7 pkt 48 miesięcy - 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 87 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 88 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 89 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 90 | a. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. b. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 91 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 92 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 93 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 94 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 95 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 96 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 97 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
| 98 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 99 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 100 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 101 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni 8 tygodni - 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień - 7 pkt 2 tygodnie - 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko dla pacjentów AiT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy