Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zadanie 2

System do monitorowania

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Warunek | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak, podać |  |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| II | Anteny RFID – minimum 1 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczna do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | - Zasięg odczytu (minimum): 22 m - Wzmocnienie: 6-6,5 dBiC - Max VSWR: <1.1 - Częstotliwość (+/- 1%): 860-960 MHz - Polaryzacja: kołowa - Odporność na warunki (minimum): IP 67 - Szerokość wiązki (3 dB): 65-70° - Waga: 700g (+/- 10%) - Wymiary (mm): 250 x 250 x 20 (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| III | Urządzenie do zbiorczego odczytu narzędzi z tac/kontenerów – 1 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczna do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | Parametry fizyczne: - Urządzenie mobilne, na minimum czterech podwójnych kołach jezdnych, minimum dwa koła z hamulcami, - Urządzenie zamykane klapą, mieszczące standardowe kontenery/tace sterylizacyjne, - Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość, w cm): 150 x 70 x100 (+/-10cm) - Przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i wnętrze - Wyposażone w dotykowy, wbudowany (nie odłączany) panel dotykowy sterujący urządzeniem o przekątnej 10”-11” | Tak, podać |  |
|  | Parametry panelu sterującego (minimum): - Procesor: Interl Core I7-6500U, 2,5Ghz. - Pamięć: 4GB DDR4 - Wifi: 2.4G/5G - Dysk: 64 GB SSD - System: WIN 10 - Panel dotykowy TFT LCD: - Rozdzielczość panelu: 1024x768 - Kąt widzenia: 80° (prawo/lewo, góra/dół) - Kolorowy - Kontrast 1000:1 | Tak, podać |  |
|  | Parametry czytnika RFID: - zgodny z protokołem EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63 RFID - Przesył mocy (+/- 1%): 10-33 dBm (PoE+) - Częstotliwość (+/- 1%): 900-930 MHz - Wartość odczytu (maksymalna): minimum 1100 odczytów na sekundę | Tak, podać |  |
|  | Funkcja kontroli dostępu do systemu i możliwość ograniczenia funkcjonalności poprzez definiowanie zakresu uprawnień dla każdego użytkownika | Tak, podać |  |
| IV | Komputer medyczny typu All-in-one – minimum 8 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczna do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | Procesor spełniający minimalne wymagania nie gorsze niż zgodny z oferowaną płytą główną: Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 14300 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki dla oferowanego modelu procesora powinny być dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, oraz potwierdzać spełnianie wymagań zamawiającego nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w formie wydruku; | Tak, podać |  |
|  | Typ gniazda zgodny z oferowaną płytą główną; | Tak |  |
|  | Minimum zintegrowany układ graficzny; | Tak |  |
|  | Zintegrowany układ audio | Tak |  |
|  | Moduł pamięci komputerowej Random Access Memmory (RAM) typu SO DIMM DDR5 o pojemności minimum 16 GB ze wsparciem Dual-Channel i przepustowości minimum 12,8GB/s | Tak, Podać |  |
|  | Dysk twardy o pojemności minimum 512GB SSD M.2 NVMe; | Tak, Podać |  |
|  | Liczba portów USB: minimum 4 (dwa dodatkowe porty USB z boku obudowy minimum 2.0 zabezpieczone IP-54). | Tak, Podać |  |
|  | Osłona złącz zapewniająca ochronę tyłu stacji ip54 | Tak |  |
|  | Liczba portów RS-232C: minimum 2 | Tak, Podać |  |
|  | Liczba portów sieci komputerowej: minimum 2 x 1Gbps (w tym minimum 1 x 2,5Gbps) | Tak, Podać |  |
|  | Monitor: - Przekątna ekranu minimum 23,8 - Format ekranu minimum 16:9, - Ekran matowy, Panel dotykowy, - Nominalna rozdzielczość minimum 1920 x 1080, - Jasność minimum 250 cd/m2; - Kąt widzenia w poziome/pionie minimum 178 stopni; - Kontrast statyczny minimum 1000:1; - Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln; - Rodzaje wyjść / wejść minimum: - DC IN-in; - Wyjście audio - 1 szt.; - wyjście HDMI - 1 szt. , - wyjście DP - 1 szt. - wejście wideo IN HDMI - 1 szt. - Pobór mocy podczas pracy maks. 180 W; Wbudowane głośniki oraz mikrofon; wyjście liniowe audio | Tak, Podać |  |
|  | Panel wielodotykowy P-Cap 10 punktów zabezpieczony powłoką antyrefleksyjną; | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V AC, 50 Hz, za pośrednictwem niskonapięciowego zasilacza max 19V; | Tak |  |
|  | Opcjonalnie pokrywa tylna o wodoszczelności minimum IP54; | Tak, Podać |  |
|  | Otwory montażowe w układzie standardowym VESA; | Tak |  |
|  | System operacyjny: 11 E IOT LTSC (64-bit.) lub odpowiedni dla systemów wbudowanych umożliwiający uruchamianie aplikacji dla Windows lub równoważny Pod pojęciem „równoważności” Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające co najmniej poniższe funkcjonalności: - W zakresie systemu operacyjnego zgodnego i gotowego do podłączenia do domeny z aktualnie wykorzystywaną przez zamawiającego wersją Microsoft Active Directory do zarządzania autentykacja, PKI, stacjami roboczymi, wydrukami, etc. - natywne uruchamianie aplikacji dedykowanych dla Windows będących w posiadaniu Zamawiającego; - możliwość adresacji całej pamięci RAM | Tak, Podać |  |
|  | Wszystkie elementy muszą funkcjonować w ramach jednego zestawu komputerowego osiągając maksymalną swoją wydajność; | Tak |  |
|  | Przód obudowy wykonana minimum zgodnie z wymaganiami normy IP65 lub równoważnej; | Tak, Podać |  |
|  | Wbudowane złącze ekwipotencjalne; | Tak |  |
|  | Przywracanie domyślnego systemu operacyjnego; | Tak |  |
|  | Przycisk umożliwiający dezynfekcję ekranu w trakcie pracy; | Tak |  |
|  | Przycisk umożliwiający wprowadzanie obrazu zewnętrznego źródła sygnału wideo (przykładowo z kardiomonitora); | Tak |  |
|  | Przyciski głośniej/ciszej regulujący wzmocnienie na wbudowanych głośnikach; | Tak |  |
|  | Przyciski jaśniej ciemniej do regulacji jasności ekranu; | Tak |  |
|  | Przycisk umożliwiający podświetlenie ekranu za pośrednictwem dwóch wbudowanych listew LED; | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania 2 czytników kart IC oraz RFID z funkcją (SSO) jednocześnie. – opcjonalnie; | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania wbudowanej kamery minimum 5MP AF; | Tak, Podać |  |
|  | Izolowane złącza 4KV minimum typu: COM 2 szt. (porty szeregowe), USB 2.0 1 szt., LAN 1 szt. (sieć komputerowa); | Tak, Podać |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu (komputer, klawiatura, ) muszą być antybakteryjne i dezynfekowalne środkami wykorzystywanymi w szpitalach; | Tak |  |
|  | Obudowa antybakteryjna (ograniczająca rozprzestrzenianie się szczepu MRSA); | Tak |  |
|  | INNE WYMAGANIA - przedmiot oferty spełniający normy: PE-EN 60601-1/ PE-EN 60601-1-2/ ISO14971 /lub równoważny; - Przedmiot oferty zgodny z rozporządzeniem MDR 2017/745; - przedmiot oferty oznaczony znakiem CE; - deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.); - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do wydania dokumentu, potwierdzającego antybakteryjność obudowy komputera i monitora (ograniczająca rozprzestrzenianie się szczepu MRSA) ; | Tak, Podać |  |
| V | Drukarka kodów/etykiet – minimum 3 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczna do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | Metoda druku: druk termiczny | Tak |  |
|  | Zegar RTC | Tak |  |
|  | Złącze: minimum USB 2.0 | Tak, Podać |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 300dpi | Tak, Podać |  |
|  | Pamięć minimum: 512 MB Flasch, 256 MB SDRAM | Tak, Podać |  |
|  | Maksymalna szerokość wydruku: minimum 100mm (+/- 10mm) przy 300 dpi | Tak, Podać |  |
| VI | Czytniki RFID – minimum 6 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczna do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | Zakres częstotliwości 865,600 ÷ 867,600 MHz (zgodnie z ETSI EN 302 208 wersja 3.1.1) (Mod. R1210IE). 902 ÷ 928 MHz (zgodnie z FCC część 15.247) (Mod. R1210IU) | Tak |  |
|  | Moc RF: -12 dBm do 2 dBm | Tak |  |
|  | Liczba kanałów • 4 kanały (zgodne z ETSI EN 302 208 wersja 3.1.1) (Mod. R1210IE) • 50 przeskakujących kanałów (zgodne z FCC część 15.247) (Mod. R1210IU) | Tak |  |
|  | Zgodność ze standardami: EPC Class 1 Gen 2 - ISO18000-63 | Tak |  |
|  | Zysk anteny: -19,0 dBic | Tak |  |
|  | Typ anteny: UHF bliskiego pola | Tak |  |
|  | Zasięg odczytu: minimum 15 cm | Tak, Podać |  |
|  | Interfejs USB: USB 2.0 Pełna prędkość (12 Mbit/s) przez złącze USB typu C | Tak |  |
|  | Wymiary: 220x150x15 (+/-5 mm) | Tak, Podać |  |
|  | Waga: max. 380 g | Tak, Podać |  |
|  | Wykonawca zapewni kompatybilność i pełną funkcjonalność urządzeń z systemem z Zadania 1 | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 72 godziny. Do 72 godz. – 0 pkt. Do 48 godz. – 7 pkt. Do 24 godz. – 15 pkt. | Tak, Podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym - do 5 dni roboczych - wymagającej importu części spoza Polski – do 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | W związku z faktem, że realizacji zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie szpitalnym, Wykonawca każde działanie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie szpitala musi uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego zgodę. | Tak |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy