załącznik nr 2B do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo–cenowy

Zadanie nr 1

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1; Pompa przepływowa; sztuka; 6. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| Pompa przepływowa - 6 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Producent | TAK/Podać |  |
| 2 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
| 4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 5 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. | TAK |  |
| 6 | Napięcie 11-16 V DC, możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
| 7 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 8 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 9 | Możliwość podaży żywienia dojelitowego, dostępne dreny do podaży żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK |  |
| 10 | Możliwość podaży cytostatyków w systemie wielodroznym zamkniętym bez PCV zgodnym z NIOSH, dołączy katalog drenów | TAK |  |
| 11 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 13 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 14 | Masa pompy max.1,5 kg | TAK, Podać |  |
| 15 | Wymiary max. 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | TAK, Podać |  |
| 16 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | TAK |  |
| 17 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem 2 szt | TAK |  |
| 18 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 19 | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | TAK |  |
| 20 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK |  |
| 21 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 22 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 23 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 24 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 25 | Wypełnienie drenu z wyświetloną na ekranie prędkością i możliwością przerwania procesu. | TAK |  |
| 26 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
| 27 | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. | TAK |  |
| 28 | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK |  |
| 29 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | TAK |  |
| 30 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 31 | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback) | TAK |  |
| 32 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | TAK |  |
| 33 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składających się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | TAK |  |
| 34 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość | TAK |  |
| 35 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | TAK |  |
| 36 | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. | TAK |  |
| 37 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 38 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 39 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 40 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 41 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 42 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 44 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 45 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 46 | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg | TAK |  |
| 48 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z interfejsem /stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 49 | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
| 50 | W przypadku niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | TAK |  |
| 51 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK |  |
| 52 | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | TAK |  |
| 53 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 54 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącego na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
| 55 | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
| 56 | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | TAK |  |
| 57 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 58 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla pielęgniarek i lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | Tak |  |
| 59 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 60 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 61 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 62 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 63 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 64 | a. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. b. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 65 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 66 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 67 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 68 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 69 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 70 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 71 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
| 72 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 73 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 74 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 75 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni 6 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy