Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 2

Endoskopia torakochirurgiczna

|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia, typ | Podać |  |
| 2. | Urządzenie medyczne, klasa | TAK/podać |  |
| 3. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/podać |  |
| - Procesor |  |  |  |
| 1. | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | Tak |  |
| 2. | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak |  |
| 3. | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | Tak |  |
| 4. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | Tak |  |
| 5. | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | Tak |  |
| 6. | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak |  |
| 7. | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | Tak |  |
| 8. | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | Tak |  |
| 9. | Dotykowy panel sterujący. | Tak |  |
| 10. | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa | Tak |  |
| 11. | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | Tak |  |
| 12. | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | Tak |  |
| 13. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | Tak |  |
| 14. | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI | Tak |  |
| 15. | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C | Tak |  |
| 16. | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | Tak/podać |  |
| 17. | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak/podać |  |
| 18. | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów | Tak |  |
| 19. | 2 stopniowa regulacja kontrastu | Tak |  |
| 20. | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak |  |
| 21. | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 | Tak |  |
| 22. | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | Tak |  |
| 23. | Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | Tak |  |
| 24. | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. | Tak |  |
| 25. | Funkcja PIP, POP | Tak |  |
| 26. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
| 27. | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak |  |
| 28. | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | Tak |  |
| 29. | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak |  |
| 30. | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | Tak |  |
| 31. | Pamięć wewnętrzna | Tak |  |
| 32. | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | Tak |  |
| 33. | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | Tak |  |
| 34. | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak |  |
| 35. | Możliwość komunikacji z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Tak |  |
| 36. | Możliwość 4 trybów insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak |  |
| 38. | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.) | Tak/podać |  |
| 39. | Waga max. 20 kg | Tak/podać |  |
| 40. | W zestawie: butelka do insuflacji - 1 szt., dedykowana pamięć przenośna - 1 szt., nasadka balansu bieli - 1 szt., kabel wideo 12G-SDI - 1 szt. | Tak |  |
| 41. | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. | Tak |  |
| 42. | Możliwość podłączenia duodenoskopu, kolonoskopów, gastroskopów będących na wyposażeniu Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego. |  |  |
| B. | Monitor medyczny |  |  |
| 1. | Przekątna ekranu: min 31,5 ” | Tak/podać |  |
| 2. | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | Tak |  |
| 3. | Podświetlenie: LED | Tak |  |
| 4. | Rozdzielczość: min 3840 × 2160 | Tak/Podać |  |
| 5. | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak |  |
| 6. | Jasność: 450 cd/m | Tak |  |
| 7. | Kąt widzenia: 178° | Tak |  |
| 8. | Kontrast: 1000:1 | Tak |  |
| 9. | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak |  |
| 10. | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | Tak |  |
| 11. | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | Tak |  |
| 12. | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | Tak |  |
| 13. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak |  |
| 14. | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak |  |
| 15. | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak |  |
| 16. | Wbudowany zasilacz monitora | Tak |  |
| 17. | Waga maks. 12 kg | Tak/podać |  |
| C. | Wózek endoskopowy |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą czterech kół | Tak |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
| 4. | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie | Tak |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń | Tak |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | Tak |  |
| 7. | Wymiary środkowych półek min. 530mm x 460mm | Tak/Podać |  |
| 8. | Waga wózka maks. 85 kg | Tak/podać |  |
| 9. | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm | Tak/podać |  |
| 10. | Uchwyt na dren do płukania | Tak |  |
| 11. | Dodatkowe, boczne uchwyty | Tak |  |
| 12. | 4 koła samonastawne o średnicy min 125mm. | Tak/Podać |  |
| D. | Ssak endoskopowy |  |  |
| 1. | Płynna regulacja mocy ssania | Tak |  |
| 2 | Zbiornik jednorazowy 2,5 litrowy, umieszczane na szynie z boku wózka | Tak |  |
| 3. | Podciśnienie znamionowe: 95 kPa | Tak |  |
| 4. | Swobodny znamionowy przepływ powietrza: min. 50l/min, z możliwością regulacji do 40 lub 60 l/min. | Tak |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przelaniem | Tak |  |
| E. | Wideobronchoskop – 2 szt. |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie – HDTV | Tak |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego 3,0 mm | Tak |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika 6,1 mm | Tak |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna końcówki 5,8 mm | Tak |  |
| 5. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak/Podać |  |
| 6. | Kąt obserwacji min. 120 stopni | Tak/Podać |  |
| 7. | Kąty zginania końcówki góra 180° dół 130° | Tak |  |
| 8. | Rotacja sondy lewo/prawo - 120º | Tak |  |
| 9. | Programowalne przyciski endoskopowe -4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący | Tak |  |
| 10. | Długość robocza 600 mm | Tak |  |
| 11. | Funkcja identyfikacji endoskopu | Tak |  |
| 12. | Konektor jednogniazdowy | Tak |  |
| 13. | Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 14. | Kompatybilność z procesorem opisanym w tym samym postępowaniu oraz z procesorami znajdującymi się na wyposażeniu Pracowni Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego. | Tak |  |
| 15. | Możliwość umycia endoskopów w myjni Etd 4 , która znajduje się na wyposażeniu centralnej sterylizatorni. |  |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 2 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 10 tygodni 10 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Monitor medyczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek endoskopowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ssak endoskopowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wideobronchoskop | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ENDOSKOPIA TORAKOCHIRURGICZNA: |  |  | RAZEM ENDOSKOPIA TORAKOCHIRURGICZNA: |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy