
Kraków dnia: 2025-06-04
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej dla WIMiC - DE-dzp.272-270/25” – znak sprawy DE-dzp.272-270/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

1. Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem maksymalnym dwuzakresowym 82/220 g? 

2. Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: 0,01 mg (zakres 0-82 g) i 0,1 mg (zakres do 220 g)?

3. Czy Zamawiający wymaga wagi legalizowanej?

4. Proszę o rozwinięcie punktu "dedykowany zestaw do ważenia podszalkowego" - czy Zamawiający wymaga kompletnego zestawu ( to znaczy haczyka wraz ze stelażem), samego haczyka (bez stelaża) czy jedynie funkcjonalności "ważenie podszalkowe" w programie wagowym? 

5. Czy Zamawiajacy nie będzie wymagał przeglądów serwisowych w sytuacji gdy producent ich nie wymaga do zachowania gwarancji?

6. Czy Zamawiający dopuści wagę o obciążeniu maksymalnym dwuzakresowym 60/220 g 
i dokładnością 0,01 mg (zakres 0-60 g) i 0,1 mg (zakres do 220 g)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1, ad. 2, ad. 3, ad.4, ad. 6 -w odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4.1 SWZ.
Z zapisu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej, o parametrach na poniższym poziomie minimum:

· Obciążenie maksymalne 200 g

· Dokładność odczytu [d] 0,01 mg (w zakresie 0-50 mg)  / 0,1 mg (w zakresie 0-200 mg)

· Działka legalizacyjna [e] 1 mg

· Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,01 mg

· Powtarzalność standardowa [Max] 0,06 mg

· Minimalna naważka standardowa USP 20 mg

· Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 2 mg

· Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,02 mg

· Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,1 mg

· Liniowość ±0,05 / 0,2 mg

· Adiustacja wewnętrzna (automatyczna)

· System poziomowania półautomatyczny

· dedykowany zestaw do ważenia podszalkowego.



Na zapis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej, o parametrach na poniższym poziomie minimum:

· Obciążenie maksymalne dwuzakresowe 82/220 g±22g.
· Dokładność odczytu [d] 0,01 mg (w zakresie 0-82 g ±20 g)  / 0,1 mg (w zakresie 0-220 g ±20 g)

· Działka legalizacyjna [e] 1 mg

· Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,01 mg

· Powtarzalność standardowa [Max] 0,06 mg

· Minimalna naważka standardowa USP 20 mg

· Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 2 mg

· Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,02 mg

· Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,1 mg

· Liniowość ±0,05 / 0,2 mg

· Adiustacja wewnętrzna (automatyczna)

· System poziomowania półautomatyczny

· dedykowany zestaw do ważenia podszalkowego., tj. Zamawiający wymaga  zapewnienia pełnej funkcjonalności ważenia podszalkowego (tzw. „under hook weighing”) oraz dostarczenia fabrycznego haczyka lub innego elementu mocującego, umożliwiającego wykonanie ważenia podszalkowego. Stelaż lub statyw nie są wymagane.
· Waga musi posiadać ważną legalizację pierwotną lub ponowną, potwierdzoną odpowiednim świadectwem legalizacji, wystawionym przez upoważniony organ administracji metrologicznej (np. Główny Urząd Miar lub jednostkę notyfikowaną). Legalizacja musi być ważna w dniu dostawy urządzenia do Zamawiającego.
Ad. 5.

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu par. 7 pkt. 5 lit. c) wzoru umowy.

Zapis otrzymuje brzmienie:

Koszty transportu, serwisowania oraz przeglądów okresowych, o ile są wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji, a także koszty materiałów podlegających wymianie oraz koszty ich wymiany, ponosi Sprzedawca.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


