Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia: Wiertarka ortopedyczna z przystawkami wraz z 2 akumulatorami – 1 zestaw

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) |  | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści (autoklawowalne) Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1450 obr./min - rozwiertak min. 0-330 obr/min. Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek min. 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna min. 4,0mm Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3 Nm - rozwiercanie min. 13 Nm - moc wyjściowa min. 170W Napięcie robocze min. 24,0 V, czas ładowania max do 80 min Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści (min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia min. 1,5 i 4Nm) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moduł zasilający (akumulator) Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania Baterie w module zasilającym, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, min. 1000 cykli ładowania Silnik i elektronika sterująca poza rękojeścią podczas mycia i sterylizacji Bateria litowo – jonowa Baterie (moduł zasilający) wyposażone w elektroniczny wskaźnik diodowy pokazujący stan naładowania baterii Pojemność baterii w module zasilającym, min 1,2Ahszt | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt wiertarski Uchwyt typu Jacobs z kluczem 0,5 - 7,3mm – do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przystawka do rozwiercania panewkowego i szpikowego Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania, dostępne szybkozłącza: AO/ASIF, Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany do wyboru przez Zamawiającego Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybkozłączka do drutów Kirschnera Uchwyt do drutów o średnicy od 1 - 4 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ) System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nasadka piły oscylacyjnej Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza min. 44mm, Kąt pracy ostrza min.4o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nasadka piły posuwisto-zwrotnej Płynna regulacja prędkości oscylacji 0-11000 osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna), Zakres oscylacji ostrza 4mm Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter do nasadki przeziernej do blokowania gwoździ śródszpikowych (RDL) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przystawka radiacyjna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serwis gwarancyjny Okres gwarancji na moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą - zestaw, elementy 24 miesiące Okres gwarancji na baterie - 24 m-ce Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INNE Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową Instrukcje w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zgodnie z SWZ:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów fotografii opisu technicznego danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu

- Zamawiający zastrzega iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna znajdować się w opakowaniu zbiorczym.

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: