Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
| Łóżko szpitalne elektryczne – 100 szt. |  |  |  |
|  | Łóżko sterowane elektrycznie - rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK/Podać |  |
|  | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne - wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (-/+5cm) z możliwością przedłużania leża do długości 2510mm (-/+5cm) | TAK, podać |  |
|  | Element przedłużające leże z możliwością ustawienia podpórki o min.31cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach max. 990mm (-/+10mm). | TAK, podać |  |
|  | Rama łóżka metalowa pokryta farbą elektrostatyczną. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytą HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Panel pleców przezierny dla promieni RTG z uchwytami na kasetę. | TAK |  |
|  | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52 | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w zakresie 15 cm (-/+2cm) | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta minimum 215 kg. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min 320mm do max 810mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża z poziomu elementów sterujących dla pacjenta maksymalna osiągana wysokość nie więcej niż 490mm | TAK/NIE Podać |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. - Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - Dodatkowo łóżko może być wyposażone również w pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia pleców 0-65° +/- 5° | TAK, podać |  |
|  | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia oparcia nóg 0-30° +/- 5° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentu pleców | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12° +/- 3° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego/siedząca – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja naczyniowa - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. Wysokość leża (bez materaca) w zakresie 720mm-740mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym głównym od strony nóg i w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zew.) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości -regulacji części plecowej -regulacji części nożnej | TAK |  |
|  | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka w Okolicach segmentu pleców. Widoczne i łatwo dostępne w każdej pozycji leża. | TAK |  |
|  | Czas opuszczenia segmentu pleców przy pomocy dźwigni CPR z kąta 40° – poniżej 10 sekund. Amortyzacja (spowolnienie) opadania segmentu w ostatniej fazie poziomowania. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | TAK |  |
|  | Wskaźnik hamulca – podświetlone oznaczenie gdy hamulec jest włączony lub zwolniony, wskaźnik widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK/NIE |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 15 cm bez widocznej metalowej osi gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15° | TAK |  |
|  | Barierki boczne ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca | TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji | TAK |  |
|  | Wskaźnik kątowy pokazujący kąt nachylenia | Tak |  |
|  | Barierki tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Barierki od strony głowy poruszające się z segmentem pleców | TAK |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych w najwyższym punkcie od poziomu leża – minimum 41 cm | TAK, podać |  |
|  | Listwy odbojowe lub krążki odbojowe tworzywowe na krótszych bokach łóżka | TAK |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża. | TAK |  |
|  | Podświetlenie leża | TAK |  |
|  | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX5 | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie minimum dwóch pełnych cykli zmiany pozycji leża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w pionowy uchwyt na butlę z tlenem (3 rozmiary do wyboru) z możliwością zamontowania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Materac z pianki poliuretanowej. Wymiary min.: długość 200cm, szerokość 87cm, wysokość 14 cm.; Waga 9,5kg +- 10% Szwy zgrzewane, osłona wodoodporna, pokrowiec bez zawartości lateksu. Długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka. Pokrowiec materaca odpinany. | TAK |  |
|  | Materac spełniający odpowiednie normy niepalności: EN 597-1, EN 597-2, BS EN 6807. | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie: |  |  |  |
|  | Teleskopowy stojak na kroplówki, ustawienia wysokości za pomocą bezstopniowej regulacji wysokości. Stojak kroplówki wyposażony w min.4 haczyki, bezpieczne obciążenie robocze min.2 kg na haczyk – 45 szt. teleskopowych stojaków na kroplówki | TAK |  |
|  | Uchwyt do podnoszenia , bezpieczne obciążenie robocze min.75 kg – 20 szt. | TAK |  |
|  | Piankowa powierzchnia wsparcia podpórki wydłużającej o wymiarach min.:dł.33cm , szer.71cm, wys.14cm, Waga 2kg +- 10%, spełniająca normy niepalności: EN 597-1, EN 597-2, BS EN 6807 - 3 szt. | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa -100 sztuk Konstrukcja szafki wykonana ze stali z profilami aluminiowymi lub blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Blaty szafki wykonane z płyty HPL lub płyty tworzywowej ABS. Fronty szuflad wykonane z płyty HPL lub płyty tworzywowej ABS lub blachy lakierowanej proszkowo, odporne na wilgoć, wodę, wysoką temperaturę, łatwe do czyszczenia. Wysuwana szuflada górna, wewnątrz wyjmowana taca z nim 2 przegrodami wykonanymi z materiału tworzywowego, możliwość wyjęcia tacy do mycia i dezynfekcji. Wysuwana dolna szuflada z przegrodami. Między szufladami półka na rzeczy osobiste pacjenta. Szafka wyposażona w kółka z blokadą , średnica kół min 50mm. Kolorystyka szafki kompatybilna z kolorystyką łóżka do wyboru (min.2-3 kolory) Szafka wyposażona w zintegrowany, składany blat typu „przyjaciel”, blat o regulowanej wysokości. Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości realizowana przy pomocy sprężyny lub sprężyny gazowej. Blat boczny składany do wnęki lub z boku szafki. Blat boczny powinien posiadać na brzegach dłuższych wypustki, zabezpieczające przedmioty przed zsuwaniem. Wysokość szafki w zakresie min.792mm-970mm Szerokość szafki w zakresie min.460mm-570mm Głębokość szafki w zakresie min.405mm-490mm Wymiary blatu bocznego w zakresie min.600mm x340mm; Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie min.730mm-1100mm. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 4 dni roboczych trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, szkolenie potwierdzone lista obecności pracowników. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 10 tygodni 10 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, 
jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy