| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Bieżnia do prób wysiłkowych | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Bieżnia w pełni kompatybilna z oferowanym systemem do prób wysiłkowych | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia w pełnym zakresie: 0-25% ze zmianą co 0,5% | Tak |  |
|  | Prędkość taśmy w pełnym zakresie 0-20 km/h ze zmianą co 0,1 km/h | Tak |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa 2 szt. na poręczach i opcjonalnie jeden zewnętrzny | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo: 2 bezpieczniki szklane topikowe zwłoczne 5x20 mm, 10 A | Tak |  |
|  | Komunikacja RS-232 | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą komputera | Tak |  |
|  | Funkcja ZERO START | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: - 12 standardowych odprowadzeń (tryb: wysiłkowy), 2 odprowadzenia (tryb: rehabilitacja) - czułość 2,5/5/10/20 mm/mV - filtracja cyfrowa zakłóceń mięśniowych: brak, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtracja cyfrowa zakłóceń sieciowych: brak, 50 Hz, 60 Hz - filtracja cyfrowa, filtr izolinii: brak, 0,25 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz - prędkość zapisu: 25/50/100 mm/s - próbkowanie: 12 bit; 8000 Hz na kanał - zakres częstotliwości: 0,05-150 Hz ( w pełnym zakresie) - zakres pomiaru HR: 25-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP | Tak |  |
|  | Wymiary użyteczne pasa biegowego: 1500x500 mm, tolerancja +/- 50 mm | Tak - podać |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta: min. 180 kg | Tak - podać |  |
|  | Wyposażenie - elektrody jednorazowe (50 szt.) - instrukcja użytkowania - kabel do transmisji danych - kabel pacjenta KEKG 51 (system wysiłkowy) - kabel pacjenta KEKG 52 (rehabilitacja kardiologiczna) - kabel sieciowy - karta gwarancyjna - klucz odblokowujący - olej silnikowy - pasta abrazyjna - wkładka bezpiecznikowa topikowa (2 szt.) - zestaw montażowy - zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Ze względu na zapisy umowy grantowej Zamawiający będzie wymagał wystawienia dwóch osobnych faktur na bieżnię oraz system do prób wysiłkowych. | TAK, potwierdzić gotowość wystawienia dwóch faktur |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | # System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | system w pełni kompatybilny z oferowaną bieżnią | Tak |  |
|  | cyfrowe filtry eliminujące pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego | Tak |  |
|  | nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni | Tak |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania | Tak |  |
|  | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | Tak |  |
|  | automatyczna analiza arytmii | Tak |  |
|  | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | Tak |  |
|  | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie | Tak |  |
|  | wydruk EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania | Tak |  |
|  | system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | Tak |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) | Tak, podać |  |
|  | standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP | Tak |  |
|  | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | Tak |  |
|  | funkcja reanalizy wykonanego badania | Tak |  |
|  | prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | Tak |  |
|  | oprogramowanie w pełni kompatybilne z oferowaną bieżnią | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy: - Procesor min. I5 13 generacji - min.32 GB RAM - Dysk SSD min. 1TB - Windows 11 PRO - Monitor min. FHD 24 cale Drukarka laserowa | Tak, podać, opisać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Ze względu na zapisy umowy grantowej Zamawiający będzie wymagał wystawienia dwóch osobnych faktur na bieżnię oraz system do prób wysiłkowych. | TAK, potwierdzić gotowość wystawienia dwóch faktur |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (nie dotyczy zestawu komputerowego) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

RAZEM :

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Bieżnia do prób wysiłkowych | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | # System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |