| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
|  | Rejestrator wraz z kompatybilnym oprogramowaniem do zainstalowania na komputerze Zamawiającego | Tak |  |
|  | Dane informacyjne: nazwa urządzenia, ID pacjenta, data i godz. badania, ilość zapisanych badań, dostępna pamięć, przebieg, dane serwisowe | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: u dorosłych: 0-300 mmHg ( w pełnym zakresie), pediatryczny: 0-150 mmHg ( w pełnym zakresie) (względem ciśnienia atmosferycznego) | Tak |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na min. 6 podokresów | Tak |  |
|  | Wbudowany domyślny, rekomendowany harmonogram rejestracji pomiarów metodą holtera z podziałem na aktywność i sen | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera i dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
|  | Pomiar na żądanie | Tak |  |
|  | Kolorowy, graficzny wyświetlacz OLED (min. 262100 kolorów) | Tak, podać |  |
|  | Deflacja automatyczna oraz możliwość nastawy (1000-5000) μmHg/s, rozdzielczość nastawy μmHg/s | Tak, podać |  |
|  | Pełna prezentacja danych pomiarowych z bieżącego badania: min. ciśnienie w mankiecie (wartość liczbowa i bargraf), ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, średnie i HR, błędy i ostrzeżenia w postaci kodów | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja statystyk: pomiary uwzględnione do wykonanych, pomiary wykonane do zaplanowanych, spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper | Tak, podać |  |
|  | Wartości średnie z całej doby | Tak |  |
|  | Prezentacja pomiarów odczytanych: SYS, DIA, MAP, HR | Tak |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Praca min. 6 dób, pamięć min. 1000 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Praca stacjonarna tylko z USB, sterowanie poprzez USB i ręczne | Tak |  |
|  | Czas pracy min. 6 dób, (pomiary co 30 min) | Tak, podać |  |
|  | Dwie funkcjonalności: 1.Praca bateryjna 2.Praca online – zasilanie z USB, bez udziału baterii – tryb stacjonarnego ciśnieniomierza | Tak, opisać |  |
|  | Funkcje: testu manometru, testu szczelności | Tak |  |
|  | System szybkiego podłączania przewodu powietrznego mankietu | Tak |  |
|  | Optymalne wykorzystanie energii baterii (ekonomiczność energetyczna) | Tak |  |
|  | Praca bateryjna możliwa z 2 lub 4 bateriami, w zależności od zapotrzebowania | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja ilości włożonych baterii | Tak |  |
|  | Prezentacja ilości pozostałych dni pomiarowych do wyczerpania baterii, umożliwiająca wykorzystanie wielokrotnie tych samych baterii | Tak |  |
|  | Wymiary: max 90x36x93 mm Waga < 190 g bez baterii | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: Rejestrator, oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem, mankiet dla dorosłych rozmiar średni (25-35cm), mankiet dla dorosłych rozmiar XL, mankiet pediatryczny, mankiet jednorazowy, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietów-1szt, torba na rejestrator z pasem, baterie alkaliczne-2 szt., etui jednorazowe – 10 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu (dotyczy oprogramowania) - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |