| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Holter EKG z oprogramowaniem | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli, gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego) w komplecie z oprogramowaniem do zainstalowania na komputerze Zamawiającego | Tak |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak |  |
|  | Zapis na kartę micro SDHC | Tak |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | Tak |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h,48h lub 7 dni | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: 76 x 72 x 23 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjenta | Tak |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC, wyczerpanej baterii, INOP | Tak, podać |  |
|  | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | Tak |  |
|  | Opcje zmiany parametrów : tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego ), język | Tak, opisać |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania całego sygnału EKG | Tak |  |
|  | Automatyczne drukowanie | Tak |  |
|  | Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej | Tak |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego | Tak |  |
|  | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | Tak, opisać |  |
|  | Analiza pracy rozrusznika serca | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | Tak |  |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | Tak, podać |  |
|  | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | Tak |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania raportów badań | Tak |  |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | Tak |  |
|  | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | Tak, podać |  |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii | Tak |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanał | Tak |  |
|  | Zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: Rejestrator EKG wraz z: bateria alkaliczna typu AA – 1 szt. elektrody jednorazowe - 50 sztuk kabel EKG 7-żyłowy – 1szt. kabel EKG 10-żyłowy– 1 szt. karta micro SDHC– 1 szt. wielorazowa torebka na rejestrator (etui) – 1 szt. oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym – 1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu (dotyczy oprogramowania) - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |