| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Detektor tętna płodu | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | częstość tętna płodu, graficzny odczyt danych na kolorowym wyświetlaczu LCD | Tak |  |
|  | wyświetlanie w formie trzech modułów: czas prawdziwy, średnia czynność serca płodu i ustawienia manualne | Tak |  |
|  | czerwony wskaźnik alarmu jeżeli częstość tętna płodu jest poza normą | Tak |  |
|  | wbudowane głośniki | Tak |  |
|  | wyjście na słuchawki | Tak |  |
|  | automatyczne wyłącznie | Tak |  |
|  | Pełen zakres pomiaru tętna (FHR): 50 – 240 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | dokładność pomiaru: do 2 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | wymiary max: (dł. x szer. x wys.) 140 x 95 × 35 mm | Tak, podać |  |
|  | waga: max 250 g (wraz z bateriami) | Tak, podać |  |
|  | zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5 V typu AA | Tak |  |
|  | Sonda: - Częstotliwość pracy: 2,0 MHz ± 10% - Tryb pracy: ciągła fala dopplerowska | Tak, podać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |