| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat USG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V AC. Pobór prądu < 10A | Tak |  |
|  | Zestaw o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 1 z nich | Tak, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 23” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu | Tak |  |
|  | Ciężar konsoli < 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Minimum 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min. 10” | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań, dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15 000 klatek | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 400 dB | Tak, podać |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania ≥ 1.000.000 | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 500 GB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu wynikający z zakresów możliwych do podłączenia głowic obrazowych co najmniej 2.0 MHz do 20.0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. 2 cm - 45 cm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 stref | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 3000 obrazów na sek. | Tak, podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Duplex i triplex w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach odtwarzanych z archiwum | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1- 16 mm | Tak, podać |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89°: na żywo, na obrazie zatrzymanym i na obrazie odtwarzanym z archiwum na dysku | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej w trybie dopplera spektralnego na obrazie odtwarzanym z archiwum na dysku | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą cw-D | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w Dopplerze ciągłym minimum 10,0 m/s | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
|  | Min. 12-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Min. 12-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w pw-doppler przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, ustawienie skali i linii bazowej spektrum) | Tak, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny | Tak, opisać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak |  |
| Głowica convex do badań jamy brzusznej |  |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureCristal, Single Cristal) lub matrycowej | Tak, opisać |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 2 – 6 MHz | Tak |  |
|  | Liczba kryształów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 70° | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne – min. 3 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) - min. 3 | Tak, podać |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 5,0 – 12,5 MHz | Tak |  |
|  | Liczba kryształów min. 190 | Tak, podać |  |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy w zakresie 37-40 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne – min. 3 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) - min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Kąt ugięcia wiązki w trybie kolor doppler i pw-doppler ± 20° | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| Głowica sektorowa do badań kardiologicznych |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 2,0–4,5 MHz | Tak |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy minimum 115° | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne – min. 4 pary częstotliwości harmonicznych | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybach: B (2D), M-mode, PW-doppler, CW-doppler, kolor doppler | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
|  | Funkcja Auto IMT (Intima Media Thickness) | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne min. 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację czubka igły | Tak |  |
|  | Moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej i convexowej; wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie | Tak |  |
|  | Elastografia typu Shear Wave | Tak |  |
|  | Moduł pomiarowy do obiektywnej oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, min. 3 programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy | Tak, podać |  |
|  | Głowica elektroniczna transrektalna dwupłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º | Tak, podać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |