Załącznik A do SWZ

Preparatywny system wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Jednostka centralna:

Zintegrowany z urządzeniem komputer z oprogramowaniem opartym na systemie Windows 10 lub wyższym oraz ekranem dotykowym do sterowania funkcjami o przekątnej min. 15”.

Oprogramowanie systemu powinno umożliwiać dostosowanie parametrów rozdziału w czasie rzeczywistym (przynajmniej: prędkość przepływu, gradient, ustawienie frakcjonowania) przy jednoczesnym kodowaniu zbieranych frakcji kolorowymi oznaczeniami. Oprogramowanie powinno również umożliwiać automatyczne dobranie jak najbardziej optymalnych parametrów rozdziału w tym rodzaju kolumny oraz gradientu w oparciu o dane wejściowe pozyskane z analizy TLC.

Zintegrowane uchwyty do kolumn w ilości co najmniej 2 szt, umożliwiające podłączenie do 5 kolumn flash o wielkości wypełnienia od 1g do min. 800g oraz pracę z kolumnami semi-preparatywnymi, preparatywnymi oraz typu flash.

Zintegrowane elektrozawory sterowane z poziomu oprogramowania – co najmniej 2 szt w tym: przynajmniej jeden zawór minimum 6-ścio portowy oraz przynajmniej jeden zawór minimum 10-ęcio portowy, pętla nastrzykowa o objętości co najmniej 2 ml.

Zintegrowane zestawy: czujników RFID, pozwalających na automatyczne wykrycie i rozpoznanie typu użytych statywów w kolektorze frakcji, oraz rodzaju podłączonych kolumn, czujników monitorujących poziom rozpuszczalników oraz odpadów, a także czujników nieszczelności zastosowanych w pompie, detektorze oraz kolektorze frakcji.

Startowy zestaw instalacyjny powinien zawierać wszystkie narzędzia i elementy (podstawka pod rozpuszczalniki, co najmniej 4 butelki z dopasowanymi korkami, filtry, uszczelki, przewody, inne) umożliwiające prawidłowe uruchomienie oraz dalsze działanie urządzenia.

Pompa gradientowa, niskociśnieniowa

Formowanie gradientu co najmniej czteroskładniowego, krok gradientu nie więcej niż 0,1%.

Przepływ eluentów w zakresie co najmniej 1-250ml/min przy dokładności przepływu nie gorszej niż ±2%.

Ciśnienie – co najmniej 250 bar w całym zakresie przepływu.

Zawór umożliwiający osuszanie kolumn powietrzem.

Detektor UV-VIS z matrycą diodową (DAD, ang. Diode Array Detector) zintegrowany z urządzeniem:

Celka pomiarowa o długości drogi optycznej 0,3mm i objętości celi nie większej niż 40µl.

Obsługiwany zakres spektralny nie mniejszy niż 200-800nm.

Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±1nm.

Możliwość równoczesnej detekcji przy minimum czterech, dowolnie wybranych długościach fali.

Możliwość potwierdzenia czystości piku.

Detektor rozpraszania światła (ELSD, ang. Evaporative Light Scattering Detector) zintegrowany z urządzeniem:

Źródło światła: dioda LED (470nm).

Zakres temperatury nebulizacji w zakresie nie węższym niż: temp. otoczenia do 100oC.

Zużycie azotu nie większe niż 1,5L/min przy ciśnieniu nie przekraczającym 1bar.

Zakres oznaczeń od kilku miligram do kilkuset gram próbki przy czułości na poziomie <100 ng dla kofeiny jako substancji odniesienia (LOD).

Wbudowana funkcja dynamicznego podziału: maks. 40 µl/min dla próbek kierowanych do detektora ELSD.

Wbudowana funkcja automatycznego czyszczenia splitera oraz nabulizera.

Automatyczne dostosowanie czułości detektora w zależności od intensywności analizowanego sygnału.

Kolektor frakcji:

Pojemność na metalowe statywy zapewniające obsługę co najmniej 130 standardowych probówek szklanych o wymiarach 18x150mm.

Możliwość obsługi statywów na probówki o standardowych wymiarach 13x100mm, 16x150mm, 21x150mm, 25x150mm, 28x150mm oraz 29,5x200mm.

Zamykana komora prób, ograniczająca wydostawanie się oparów rozpuszczalników na zewnątrz.

Kryteria frakcjonowania wycieku z kolumny powinny obejmować co najmniej: objętość, krzywą UV-Vis, obsługę manualną w czasie rzeczywistym analizy.

Wymagania dodatkowe:

System musi umożliwiać pracę zarówno w trybie preparatywnym (ciśnienie do 250 bar, przepływ 250ml/min), pół-preparatywnym jak i w trybie Flash (ciśnienie 20 bar, przepływ 150ml/min).

System powinien umożliwiać podawanie próbki w postaci ciekłej i stałej przy jednoczesnej obsłudze kolumn preparatywnych, pół-preparatywnych oraz kolumn typu Flash.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim.

Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

Instalacja oraz instruktaż stanowiskowy w siedzibie użytkownika.

Aparatura musi posiadać certyfikat CE.

Serwis urządzenia świadczony przez Wykonawcę.

## Czas reakcji serwisu: max. do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii [czas reakcji serwisu stanowi kryterium oceny ofert].

## Czas naprawy: do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy;