Załącznik B do SWZ

Spektrometr emisyjny FTIR

| Zakres spektralny | co najmniej 350 – 7800 cm-1 |
| --- | --- |
| Detektor | stabilizowany temperaturowo detektor DLaTGS (Deuterated Lanthanum α Alanine doped TriGlycine Sulphat) |
| Rozdzielczość | nie gorsza niż 0.4 cm-1 |
| Dokładność pomiaru liczby falowej | min. 0.05cm-1 @ 2000 cm-1 |
| Stosunek sygnału do szumu | większa niż 35000:1 |
| Przystawka transmisyjna | Przystawka transmisyjna z wyposażeniem umożliwiającym mocowanie standardowych akcesoriów transmisyjnych (np.: holder 2x3”) |
| Przystawka ATR z kryształem diamentowym | Przystawka musi być wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy (może być wprasowany w płytkę o wysokiej trwałości). Przystawka pracują w zakresie odpowiednio dla diamentu min. 350-8000 cm-1, ze śrubą dociskową (systemem kontrolujący docisk), zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy (zamawiający dopuszcza zaoferowanie przystawki ATR z wymiennymi płytkami pomiarowym). |
| Fiber Optic Coupler | Akcesorium umożliwiające podłączenia sondy światłowodowej do pomiaru postępu procesu chemicznego w systemie ciągłej analizy. |
| Montaż przystawek | Po zamontowaniu przystawek lub płytek pomiarowych musi odbywać się automatyczny test sprawdzający min. stosunek sygnału do szumu oraz automatyczne zaczytywane są podstawowe parametry pomiarowe. |
| Interferometr | Interferometr oparty na lustrach kubicznych, konstrukcja ustawiona na stałe niewymagającą justowania dynamicznego lub automatycznego oraz bezłożyskową i bezsmarową lub konstrukcja justowana dynamicznie w trakcie skanowania wykorzystująca wiązkę laserową padającą na detektor laserowy. Komora interferometru, szczelna, osuszana przez wymienne wkłady osuszające i trwale odizolowana od układu pomiarowego przez demontowalne okienka KRS5. Wkłady osuszające z możliwością regeneracji w suszarce. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej. |
| Beamsplitter | Beamsplitter KBr/Ge |
| Interferon –/ komora | Komora interferometru oddzielona od reszty optyki okienkami KRS5, interferometr oparty na lustrach kubicznych (retroreflektorach). |
| Laser | Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy o przedłużonej żywotności zamiast lasera HeNe |
| Źródło IR | Źródło IR o długim okresie żywotności |
| Przetwornik A/D | 24 bit dynamiczny zakres |
| Walidacja | Spektrometr musi być wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z certyfikowany NIST filtr polistyrenowy oraz odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. |
| Komputer PC /drukarka | Spektrometr musi być wyposażony w stacjonarny zestaw komputerowy o min. parametrach: - procesor wielordzeniowy Intel i5 lub i7 procesor, min. 4x3GHz lub lepszy - min. 16 GB RAM - dysk SSD min. 512GB na system, drugi dysk wewnętrzny min. 256GB lub większy do przechowywania danych - napęd optyczny - nagrywarka DVD (opcjonalnie) - monitor min. 24 - zainstalowany system operacyjny typu Windows 10 lub 11 (64bit) dostosowany do oprogramowania - przyrząd musi się łączyć z komputerem poprzez złącze Ethernet RJ45 i / lub złącze USB 2.0/3.0 - klawiatura i mysz - drukarka laserowa mono lub drukarka laserowa kolor (opcjonalnie) |
| Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru zapewniający min.: - Interaktywny asystent pomocy „krok po kroku” - Menu pomiarowe - Procedury wstępnej obróbki danych - Opisywanie pasm - Porównywanie widm - Narzędzia interpretacji widm - Przeszukiwanie bibliotek - Tworzenie własnych bibliotek - Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a) - Analizę całkującą - Funkcje automatyzujące pomiary - Łatwy eksport widm do innych formatów - Ciągła kontrola statusu spektrometru - Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami - Bibliotekę startowa z min. 12.000 wpisów substancji chemicznych (opcjonalnie), - Dziennik laboratoryjny |
| Inne wymagania | - Przyrząd fabrycznie nowy - Urządzenie posiadające certyfikat CE - Minimum 24 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu (aparatur FTIR oraz na PC z drukarką) - Minimum 10 lat gwarancji na ruchome części interferometru, - Minimum 5 lat gwarancji na laser, - Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR, - Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego, co najmniej przez 10 lat, - Źródło łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu, - Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktaż z obsługi sprzętu dla pracowników - Oprogramowanie w języku polski (zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakładki programowej w języki polskim) - Czas podjęcia akcji serwisowej od zgłoszenia 48h - Czas naprawy sprzętu do ponownego użytku do 21 dni, do 30 dni w przypadku sprowadzenia części z zagranicy. - System powinien umożliwiać w przyszłości rozbudowę między innymi o mikroskop IR - System powinien umożliwiać w przyszłości podłączenie zestawu z światłowodem do badań pomiaru postępu procesów chem., |

Dodatkowe wymagania:

System powinien umożliwiać w przyszłości rozbudowę układu funkcję Rapid Scan oraz o jeden dodatkowy komputerowo wybierany detektor, np.: MCT (opcjonalnie).