Załącznik C do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wymagane funkcje i parametry techniczne

	System mid IR do analizy reakcji in situ w czasie rzeczywistym, wyposażony w sondę ATR (Attenuated Total Reflectance).

	System do monitorowania reakcji in situ i w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę próbkowania off-line i związane z tym problemy wynikające z zakłóceń reakcji:

Zakres spektralny jednostki centralnej 800 do 4000 cm-1

Urządzenie musi posiadać szeroki wybór technologii próbkowania, spełniając wymagania dotyczące monitorowania szerokiej gamy chemikaliów – różnej wielkości sondy na światłowodach, cele przepływowe, cele gazowe, czujniki do wbudowania w ścianę reaktora. Zapewniając szeroki zakres parametrów pracy: 

ciśnienie (od próżni do 310bar), 

temperatura (-80 do 300C), pH 

pH od <1 do 14

- Dostawca musi umożliwiać wybór materiału na czujnik ATR 

Wszystkie części zwilżane sond powinny być kompatybilne z typowymi odczynnikami organicznymi i rozpuszczalnikami, bez jakichkolwiek uszczelnień typu o-ring lub lutowanych, a materiały konstrukcyjne sondy muszą być chemicznie i fizycznie obojętne i składać się wyłącznie z Hastelloy C-22, złota, materiału ATR.

- Czujnik ATR musi mieć więcej niż 6 lub więcej odbić, aby uzyskać najlepszą czułość.

- RTD (rezystancyjny detektor temperatury) musi być zintegrowany z końcówką sondy, aby automatycznie rejestrować temperaturę masy reakcyjnej przy każdym zebranym widmie.

- Czujnik ATR nie może wystawać poza korpus sondy, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia czujnika.

- Energia podczerwona powinna być przesyłana do czujnika i zwracana do interferometru przy użyciu technologii światłowodowej z halogenkami srebra, tak aby światłowody były wytrzymałe i elastyczne

- Zakres temperatur dla sondy światłowodowej powinien wynosić co najmniej od -80 do 180C

- Zakres ciśnienia sondy światłowodowej powinien wynosić co najmniej od próżni do 69 barg (1000 psi)

- System powinien być mały i przenośny, aby można go było łatwo transportować w obrębie placówki. Waga jednostki centralnej nie może przekraczać około 4,5 kg

Obudowa jednostki centralnej musi być szczelna aby do pracy nie był wymagany gaz płuczący.

- Urządzenie powinno być wyposażone w czuły detektor MCT, a do jego chłodzenia nie może być wymagany ciekły azot. Detektor powinien być chłodzony termoelektrycznie, a nie za pomocą silnika Stirlinga, który wymaga regularnej konserwacji.

- Intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wymagające minimalnego szkolenia (do wykorzystania jako system analizy reakcji "walk-up").

- Oprogramowanie musi być zaprojektowane specjalnie do analizy reakcji, a nie być adaptacją oprogramowania do badania próbek

- Program musi być wyposażony w funkcję przekształcania danych w informacje chemiczne

- Program musi posiadać funkcję analizy czystości sondy zapewniająca, że sonda jest czysta i gotowa do użycia przed rozpoczęciem zbierania danych- Wszystkie funkcje analizy danych powinny być dostępne zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie poreakcyjnym.

- Rozdzielczość czasowa (czas pomiędzy kolejnymi widmami) powinna być zmieniana w czasie rzeczywistym podczas akwizycji danych eksperymentalnych, tak aby czułość mogła być optymalizowana w oparciu o kinetykę reakcji.

- Dostępny musi być algorytm, który automatycznie dekonwoluuje trójwymiarowe zestawy danych, zapewniając profilowanie stężenia składników reakcji wraz z ich obliczonymi widmami składowych w podczerwieni.

- Program musi posiadać algorytm, który poza manualną analizą zautomatyzuje wybieranie wysokości pików lub powierzchni pików do punktów zerowych lub bazowych w celu znalezienia najlepszego dopasowania do wielowymiarowego zdekonwoluowanego trendu, a także "podpowie" możliwe grupy funkcyjne, które korelują z każdym z tych pików (i trendów).

- Musi być możliwa obróbkę danych w czasie rzeczywistym, ułatwiającą interpretację danych (obejmującą co najmniej: korekcję linii podstawowej, odejmowanie rozpuszczalnika, normalizację oraz pierwszą, drugą i trzecią pochodną).

- Profilowanie pików powinno być możliwe zarówno z widm 2D, jak i z wykresów 3D.

- Automatyczna selekcja widm i umieszczanie ich w oknie 2D powinny być wykonywane na podstawie zdarzeń zewnętrznych, takich jak notatki użytkownika i punkty, w których próbki zostały pobrane do analizy off-line.

- Zdefiniowane przez użytkownika trendy dla zaawansowanych funkcji matematycznych stosowanych do wartości stężenia względnego

- Funkcja dynamicznego i automatyczne odejmowanie rozpuszczalników w czasie rzeczywistym w celu skutecznego usunięcia cech rozpuszczalników z danych, co ułatwia ich interpretację

- Zintegrowane oprogramowanie do analizy ilościowej z możliwością przewidywania stężenia bezwzględnego w czasie rzeczywistym.

- Zautomatyzowany eksport danych widmowych i profilowych (stężenia) w czasie rzeczywistym do określonej lokalizacji na lokalnej stacji roboczej lub do sieci intranet.

- Łatwy eksport (kopiowanie i wklejanie) wszystkich elementów graficznych do powszechnie stosowanych formatów danych graficznych (np. bitmap, metaplików) w celu wygenerowania raportu i przygotowania publikacji

- Łatwy eksport (kopiuj i wklej) widm i trendów do wspólnego formatu danych, takiego jak CSV, w celu importu do arkuszy kalkulacyjnych do dalszej analizy (np. analizy kinetyki).

- Możliwość importu danych analitycznych off-line w celu skalowania i kwantyfikacji profili pików w podczerwieni.

- Dwukierunkowa integracja z oprogramowaniem reaktorów i sond spektroskopowych Ramana oraz sond do cząstek.  Wymiana trendów, która umożliwia pełne przedstawienie zależności temperatura/mieszanie/dozowanie/przebieg reakcji/zachowanie cząstek

	Dostawa obejmuje:

Jednostkę centralną systemu mid IR do analizy reakcji in situ wraz z sondą  Ø 6.3 mm, długość części zwilżanej 305 mm na światłowodzie 1.5 m z ATR diamentowym (zakres widma 800 – 2000  2250-2500cm-1) wraz adapterami i oprogramowaniem.

Instalacja, uruchomienie,  instruktaż stanowiskowy w siedzibie Zamawiającego ( szkolenie podstawowe obsługowe i aplikacyjne) przeprowadzony przez osoby, które mają kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, testów i rozwiązywania problemów aplikacyjnych. 
Min. 12 miesięcy gwarancji. Trzyletnia opieka na softwarem (dostęp do nowych funkcji oprogramowania; wdrożenie aktualizacji na odległość; profesjonalna pomoc zdalna).
Czas naprawy: do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Czas reakcji na zgłoszenie: do 48h od momentu zgłoszenia awarii.

	Wszystkie główne elementy powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej integralności sprzętowej i softwarowej. 


