załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz cenowy/opz

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; Aparatura endoskopowa; kpl.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor - 1 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | Tak |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | Tak |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | Tak |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | Tak |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | Tak |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący. | Tak |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego min. 9. Stopniowa | Tak/Podać |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | Tak |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | Tak |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | Tak |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI | Tak |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów | Tak |  |
|  | 2 stopniowa regulacja kontrastu | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak |  |
|  | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 | Tak |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | Tak |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | Tak |  |
|  | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. | Tak |  |
|  | Funkcja PIP, POP | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak |  |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG | Tak/Podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Tak |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej | Tak |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość 4 trybów insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.) | Tak |  |
|  | Waga 20 kg +- 10% | Tak |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | Tak |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5, panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia duodenoskopu, kolonoskopów, gastroskopów będących na wyposażeniu Zakład Diagnostyki Endoskopowej Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak/Podać |  |
|  | Monitor medyczny - 1 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Przekątna ekranu: min 31,5 ” | Tak/Podać |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | Tak |  |
|  | Podświetlenie: LED | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: min. 3840 × 2160 | Tak/Podać |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak |  |
|  | Jasność: 450 cd/m | Tak |  |
|  | Kąt widzenia: 178° | Tak |  |
|  | Kontrast: 1000:1 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | Tak |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | Tak |  |
|  | Waga 12 kg +-10% | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą czterech kół | Tak |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie | Tak |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń | Tak |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | Tak |  |
|  | Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm +-10% | Tak |  |
|  | Waga wózka 85 kg +- 10% | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary wózka wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm +-10% | Tak/Podać |  |
|  | Uchwyt na dren do płukania | Tak |  |
|  | Dodatkowe, boczne uchwyty | Tak |  |
|  | 4 koła samonastawne | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Ssak endoskopowy – 1 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | Tak |  |
|  | Zbiornik jednorazowy 2,5 litrowy, umieszczane na szynie z boku wózka | Tak |  |
|  | Podciśnienie znamionowe: 95 kPa | Tak |  |
|  | Swobodny znamionowy przepływ powietrza: min. 50l/min, z możliwością regulacji do 40 lub 60 l/min. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | WIDEOKOLONOSKOP HDTV - 2 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | Tak |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm | Tak |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm | Tak |  |
|  | Podwójna głębia ostrości: tryb normalny 5 – 100 mm i tryb zbliżenia 2 – 6 mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia: tryb normalnego ostrzenia 170° i tryb zbliżeniowego ostrzenia 160° | Tak |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160° | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1680 mm | Tak |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | Tak |  |
|  | Endoskop kompatybilny z będącym na wyposażeniu szpitala procesorem oraz zaoferowanym procesorem. | Tak |  |
|  | Możliwość mycia w myjniach posiadanych przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | Tak |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy obejmująca również uszkodzenia z winy Zamawiającego | Tak |  |
|  | WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY – 2 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK/Podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK/Podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK/Podać |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | TAK/Podać |  |
|  | Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm | TAK/Podać |  |
|  | Pole widzenia min. 140° | TAK/Podać |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm | TAK |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK/Podać |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość mycia w myjniach posiadanych przez Szpital | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego | TAK |  |
|  | Endoskop kompatybilny z będącym na wyposażeniu szpitala procesorem CV-190 oraz zaoferowanym procesorem | TAK |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy obejmująca również uszkodzenia z winy Zamawiającego | Tak |  |
|  | DUODENOSKOP – 1 szt. |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak |  |
|  | Pole Widzenia – min. 100o | TAK |  |
|  | Kierunek widzenia – min. 15o | TAK |  |
|  | Głębia Ostrości – min. 5-60 mm | TAK/Podać |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki – max. 13,5 mm | TAK/Podać |  |
|  | Średnica zewn. Sondy – max. 11,3 mm | TAK/Podać |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki - G:120o D: 90o L:90o P:110o | TAK/Podać |  |
|  | Długość robocza sondy – max. 1240 mm | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego – max. 4,2 mm | TAK/Podać |  |
|  | Końcówka dystalna współpracująca wyłącznie z jednorazowymi nakładkami podczas procedur medycznych | TAK |  |
|  | Układ przeniesienia sił pchających i skrętnych 1 :1 na dystalny koniec duodenoskopu, poprawiając ergonomię i responsywność sondy | TAK |  |
|  | Szybkie i bezpieczne zablokowanie krótkiego prowadnika z podwójnym systemem w części dystalnej. | TAK |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na rękojeści – min. 4 | TAK/Podać |  |
|  | Wykorzystanie funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w źródle światła toru wizyjnego. | TAK |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni. | Tak |  |
|  | Endoskop kompatybilny z będącym na wyposażeniu szpitala procesorem oraz zaoferowanym procesorem | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | Tak |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy obejmująca również uszkodzenia z winy Zamawiającego | Tak |  |

|  | Diatermia – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Producent | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |

|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran dotykowy, kolorowy | TAK |  |
|  | Interfejs w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikaty błędów w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. | TAK |  |
|  | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny przewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna do 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna do 120 W | TAK |  |
|  | 4 tryby cięcia | TAK |  |
|  | 4 tryby koagulacji | TAK |  |
|  | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. | TAK |  |
|  | Dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli prądu upływowego, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna, jednorazowa – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

|  | Myjnia do endoskopów dwustanowiskowa 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Producent | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Urządzenie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji. | Tak/Podać |  |

|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów i kolonoskopów. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu wyposażona w dwie oddzielne komory działające niezależnie. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o stanie myjni (panel dotykowy) | TAK |  |
|  | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni | TAK |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego | TAK |  |
|  | Czas procesu dekontaminacji max 30 minut | TAK |  |
|  | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez system sterylnych filtrów. | TAK |  |
|  | Zasilanie prądem jednofazowym | TAK |  |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | TAK |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Kontrola przepływu w kanałach endoskopu. | TAK |  |
|  | System mechanicznego kodowania kanistrów, uniemożliwiający przypadkową zamianę płynów. | TAK |  |
|  | Automatyczne wydmuchiwanie kanałów endoskopu między etapami oraz po procesie dekontaminacji endoskopu. | TAK |  |
|  | Zintegrowana drukarka do raportów dekontaminacji. Oddzielna do każdej komory myjni. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi endoskopami Olympus, na wyposażeniu niezbędne adaptery i przyłącza umożliwiające dekontaminację posiadanych endoskopów | TAK |  |
|  | Ilość mytych endoskopów: min. 2 | TAK |  |
|  | Wymiary myjni: 750 x 746 x 1659 mm (± 5%) (szerokość, głębokość, wysokość), waga 220 kg +- 10% | TAK |  |
|  | Zewnętrzny softener do zmiękczania wody. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Integracja myjni z posiadanym z systemami komputerowymi Zamawiającego | TAK/NIE |  |
|  | Integracja myjni znajdujących się w pracowni Endoskopii z systemami komputerowymi Zamawiającego | TAK/NIE |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 2 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 8 tygodni 8 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 10 pkt 2 tygodnie – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac instalacyjnych niezbędnych do uruchomienia myjni kupowanych w ramach niniejszego postępowania. Szczegóły zostaną przedstawione podczas wizji lokalnej. | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy