Poznań dnia: 2025-06-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej - 2 zadania. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/65/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w pakiecie 2b ssak akumulatorowy dopuści ssak o przepływie 30l/min oraz sterowanie podciśnieniem w sposób płynny przy pomocy pokrętła zamiast przycisków. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Dotyczy zadania nr 2 ssak akumulatorowy z jednorazowym pojemnikiem Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 - Słój o pojemności 1l, umieszczony w uchwycie zabezpieczającym, na jednorazowe wkłady na odessaną treść? Specjalny uchwyt utrzymuje i zabezpiecza słój w wyznaczonej pozycji. Rozwiązanie to spełnia takie same funkcje jak koszyk w poz. 10 - Siła ssania regulowana pokrętłem z wyraźnym, czytelnym wyświetlaczem. Rozwiązanie to spełnia takie same funkcje jak sterowanie przez naciśnięcie klawisza w poz. 12 - przepływ 25 l /min? Różnica jest niewielka. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych jest zgodne z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji (art. 7 Ustawy PZP). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy zadania 2 - ssaków 1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy z 24 do 72h? Odpowiedź: Zamawiający zmienia to wymaganie na max 48h 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zadaniu 2 wymaga warunków serwisowych zgodnych z tabelą formularza asortymentowo-cenowego. 25; Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych.; Tak. 26; Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych.; Tak. 27; - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany.; Tak. Wzór umowy zawiera inne terminy , dlatego też prosimy o doprecyzowanie. Odpowiedź: Zgodnie z zmodyfikowanym wzorem umowy. 1. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 2. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10: 1.Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 10% wartości niezrealizowanej części Umowy brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. [dotyczy przedmiotu umowy zawierającego tylko jedna pozycję] 2) 10% wartości niezrealizowanych pozycji brutto, określonej według Formularza ofertowego [Załącznik nr 2], od której to pozycji Wykonawca odstąpił lub rozwiązał Umowę. [dotyczy przedmiotu umowy zawierającego dwie lub więcej pozycji] Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 3. Za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3 % wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy niewykonany przegląd, określonej w Formularzu ofertowym [Załącznik nr 2] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 1 [jednego] roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 6. Za niewywiązanie się z obowiązków określonych w Umowie wynikających z §3 ust. 6-9 lub w §7 ust. 11, 12, 17 i 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każde uchybienie. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Zadanie nr 1: Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy - Zadanie nr 1: Dot. par. 10 ust. 8 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z umowy, do których zapłaty zobowiązany będzie Wykonawca nie mogła przekroczyć 20% ogólnej wartości Umowy brutto określonej w §5 ust. 1? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy - Zadanie nr 1: Dot. parametru nr 62 Załącznika nr 2a do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze wynosił max 72 godziny? Odpowiedź: Zamawiający zmienia to wymaganie na max 48h - Zadanie nr 1: Dot. parametru nr 5-56 Załącznika nr 2a do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe o poniższych parametrach (zamiast parametrów opisanych pod nr 5-56 Załącznika nr 2a do SWZ): Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych.. Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy.. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym.. Możliwość odłączania detektora kropli.. Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym.. Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym.. Kolorowy ekran pompy.. Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów.. Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim.. Przekątna ekranu 3,2 cala. Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h.. Dokładność infuzji ± 5%.. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę.. Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).. Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.. Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.. Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży.. Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką.. Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji.. Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. - Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.. Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.. Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.. Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg.. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.. Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.. Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.. Wysokość pompy 11,5 cm.. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.. Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.. Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.. Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.. Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.. Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.. Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22.. Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej.. Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h.. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h.. Waga 2,39 kg.. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy punktu nr 29 : Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem , czy uzna za spełnienie warunków udziału poprzez posiadanie przez producenta oferowanego ssaka certyfikatu ISO 9001 lub Certyfikatu 13485? Odpowiedź: Zamawiający obowiązkowo wymaga certyfikatu 13485.

Zamawiający

/-/ p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska