MODYFIKACJA  załącznik nr 2B do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo–cenowy

Zadanie nr 2

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1; Ssak akumulatorowy z jednorazowym pojemnikiem; sztuka; 2. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Ssak akumulatorowy z jednorazowym pojemnikiem

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |
|  |  | Producent | TAK/Podać |  |
|  |  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  |  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/Podać |  |
|  |  | Ssak akumulatorowo sieciowy, przenośny, zasilany 230V i 12V (w zależności od opcji) | TAK |  |
|  |  | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  |  | Jednorazowy przewód ssący chroniony przez elementy obudowy ssaka, jednorazowy wkład na wydzielinę | TAK |  |
|  |  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK |  |
|  |  | Słój o pojemność 1 l, umieszczony w koszyku zabezpieczającym, na jednorazowe wkłady na odessaną treść | TAK |  |
|  |  | Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar wybierana przez naciśnięcie klawisza | TAK |  |
|  |  | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK |  |
|  |  | Przepływ 34 l/min +/- 4l bez obciążenia | TAK |  |
|  |  | Pełna informacja o stanie naładowania baterii | TAK |  |
|  |  | Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC | TAK |  |
|  |  | Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC | TAK |  |
|  |  | Ciężar kompletnego ssaka ok. 4,3 kg (pojemnik jednorazowy) | TAK |  |
|  |  | Czas pracy 60 min | TAK |  |
|  |  | Żywotność akumulatora ok 500 cykli | TAK |  |
|  |  | Ładowanie akumulatora do poziomu 100% 4h, do poziomu 80% ok 2 h 40 min | TAK |  |

|  | Pozostałe wymagania: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla pielęgniarek i lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni 6 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy