Poznań dnia: 2025-06-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatów do znieczuleń, pomp infuzyjnych w ramach realizacji zadania "Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" - 2 zadania. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/62/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 2. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10: 1.Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 10% wartości niezrealizowanej części Umowy brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. [dotyczy przedmiotu umowy zawierającego tylko jedna pozycję] 2) 10% wartości niezrealizowanych pozycji brutto, określonej według Formularza ofertowego [Załącznik nr 2], od której to pozycji Wykonawca odstąpił lub rozwiązał Umowę. [dotyczy przedmiotu umowy zawierającego dwie lub więcej pozycji] Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 3. Za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3 % wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy niewykonany przegląd, określonej w Formularzu ofertowym [Załącznik nr 2] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 1 [jednego] roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 6. Za niewywiązanie się z obowiązków określonych w Umowie wynikających z §3 ust. 6-9 lub w §7 ust. 11, 12, 17 i 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każde uchybienie. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. PYTANIA dotyczące SWZ: - Dotyczy punktu 10.1, podpunkt 2: Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PYTANIA dotyczące załącznika nr 2a do SWZ (Formularz asortymentowo – cenowy), pakiet 1: - Pkt 121: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu 19” i wymaganej rozdzielczości, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych? Stanowi to niewielkie odstępstwo od wymogu tym bardziej, że jest to liczba w zupełności wystarczająca do prezentacji wymaganych do monitorowania krzywych dynamicznych (3x EKG, 1x SpO2, 2x IBP, 1x EEG). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. - Dotycz punktów 192 – 194: Mając na uwadze fakt, że pełne monitorowanie gazowe jest realizowane przez moduł gazowy w aparacie do znieczulania – w pełni kompatybilny z oferowanym kardiomonitorem, z możliwością zamiennego stosowania – czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego wyposażania kardiomonitora w pomiar CO2 opisany w punktach od 192. do 194.? Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. - Pkt 199: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia modułu pomiaru NMT opisanego w punkcie 199. wraz z czujnikiem pomiarowym oraz niezbędnymi elektrodami do stymulacji – do każdego kardiomonitora. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. - Pkt 200: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby każdy kardiomonitor był wyposażony w opisany w punkcie 200. Pomiar głębokości analgezji, wraz z niezbędnymi akcesoriami pomiarowymi. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. - Pkt 201: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia opisanego w punkcie 201. Modułu pomiarowego głębokości uśpienia, wraz z niezbędnymi czujnikami pomiarowymi – do każdego kardiomonitora. Odpowiedź: Zamawiający wymaga do każdego monitora. - W 2023 roku ENISA opublikowała raport na temat zagrożeń cybernetycznych dla europejskiego sektora ochrony zdrowia. Z dokumentu wynika, że pod względem rodzaju ataków wyraźnie przeważały ataki ransomware, które stanowiły 37%, oraz te związane z wypłynięciem danych, stanowiące 32% (źródło: opracowanie własne na podstawie: ENISA, ENISA threat landscape: health sector THREAT LANDSCAPE: HEALTH SECTOR, czerwiec 2023). W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa urządzeń medycznych będzie wymagał aby dostarczony sprzęt był zabezpieczony systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich do gromadzonych danych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia hasłem. - Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 5: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego z 10 do 7 lat (dotyczy tylko urządzenia)? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dotyczy tabeli „wymagania dodatkowe, pkt 13: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. PYTANIA dotyczące załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy): - Dotyczy paragrafu 3, ustęp 9: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 6, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 4: W przypadku określonej aparatury medycznej producenci zalecają wykonywanie przeglądów technicznych raz na 2 lata. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przeglądy okresowe i konserwację Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych, nowych i nieużywanych podzespołów i części zamiennych w oryginalnych opakowaniach zgodnie ze standardem producenta Sprzętu i instrukcją serwisową. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 5 do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na: „w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zamiast rzeczy wadliwej, nową rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 60% wartości rzeczy) napraw rzeczy objęte gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.”? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 6: Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 7: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 8 do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 9: Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów zgodnie z tabelą „wymagania dodatkowe” w załączniku nr 2a i zmianę zapisu ustępu 9 na następujący: „Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić Sprzęt lub wymienić cały uszkodzony element lub wymienić cały Sprzęt na nowy. Termin usunięcia wady Strony ustalają na max. 5 [pięć] dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 [czternastu] dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części Sprzętu w okresie gwarancji następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru Sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.” Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 15: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: ,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 16: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 7, ustęp 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu, o którym mowa w ustępie 16 do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 1, podpunkt 1) i 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 1) i 2) do 10%?Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2 i 3: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w ustępie 6 do 0,5% wartości umowy brutto? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 7, podpunkt 1) i 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 1) i 2) do 10%?Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w paragrafie 5, ustęp 1? Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postępowania. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Dotyczy paragrafu 10, ustęp 12: Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Zadanie nr 2: Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Zadanie nr 2: Dot. par. 10 ust. 8 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z umowy, do których zapłaty zobowiązany będzie Wykonawca nie mogła przekroczyć 20% ogólnej wartości Umowy brutto określonej w §5 ust. 1? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. - Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 6 (Wymagania dodatkowe) Załącznika nr 2b do SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze wynosił max 72 godziny? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 1-65 Załącznika nr 2b do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy strzykawkowe o poniższych parametrach (zamiast parametrów opisanych pod nr 1-65 Załącznika nr 2b do SWZ): Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml.. Strzykawki montowane od czoła.. Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy.. Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy.. Wysokość pompy 11,5 cm. Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę.. Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).. Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).. Dokładność infuzji ± 2%. Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży. Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.. Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.. Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.. Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.. Kolorowy ekran pompy.. Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.. Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.. Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.. Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.. Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.. Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.. Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.. Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.. Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.. Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.. Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22. Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h. Waga 2,27 kg.. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 66-116 Załącznika nr 2b do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe o poniższych parametrach (zamiast parametrów opisanych pod nr 66-116 Załącznika nr 2b do SWZ): Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych.. Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy.. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym.. Możliwość odłączania detektora kropli.. Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym.. Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym.. Kolorowy ekran pompy.. Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów.. Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim.. Przekątna ekranu 3,2 cala. Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h.. Dokładność infuzji ± 5%.. Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę.. Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).. Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.. Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.. Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży.. Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką.. Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji.. Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. - Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.. Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.. Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.. Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg.. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.. Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.. Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.. Wysokość pompy 11,5 cm.. Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.. Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.. Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.. Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.. Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.. Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.. Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22.. Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej.. Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h.. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h.. Waga 2,39 kg.. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Zadanie nr 2: Dot. parametru nr 117-128 Załącznika nr 2b do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza stacje dokujące o poniższych parametrach (zamiast parametrów opisanych pod nr 117-128 Załącznika nr 2b do SWZ): Stacja dokująca umożliwiająca obsługę 8 pomp. Obudowa stacji wykonana z tworzywa. Waga stacji do 6,1 kg. Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn. Zasilanie 230 V AC 50Hz. System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy. Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy. Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy. Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową. Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet.. Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia. Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska