Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Modyfikacja z dnia 17.06.2025

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Ultrasonograf

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
| UIltrasonograf |  |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 3 z nich oraz masie max. 85 kg | TAK/Podać |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 1 100 000 | TAK/Podać |  |
|  | Kolorowy monitor LED o przekątnej ekranu min. 21’’ i o wysokiej rozdzielczości min 1,920 x 1,080, panel dotykowy min 10” | TAK/Podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | Tak |  |
|  | Regulacja monitora : pochył , obrót | Tak |  |
|  | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK/Podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z obudowy panelu sterownia | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45000 klatek | TAK/Podać |  |
|  | Dynamika aparatu powyżej 250 db | TAK/Podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 500GB z mozliwością rozbudowy o kolejny dysk SSD min 500 GB | TAK/Podać |  |
|  | Formaty zapisu DICOM, AVI, JPG na zewnętrznych nośnikach np. pen drive | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min.1,0 do 16,0 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 40 cm | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) w formie cyfrowej na ekranie dotykowym min. 8 stref/suwaków | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów na sek. | TAK/Podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe wraz z oprogramowaniem : 3D/ 4D/ 3D XI/ XI STIC | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm – 25,0 mm | TAK/Podać |  |
|  | Ciągły Doppler, Doppler tkankowy, Anatomiczny M mode, Oprogramowanie do stress echo | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT z wykorzystaniem obrazu wolumetrycznego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wzmocnienia widoczności igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i naczyniowych,kardiologicznych | Tak |  |
|  | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min BPD, HC, AC, FL Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK/Podać |  |
|  | Funkcję automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK/Podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Praca dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
|  | Możliwość powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 11 pomiarów | TAK/Podać |  |
|  | Protokołu komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK/Podać |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany - dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej | Tak |  |
|  | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | Tak |  |
| Głowice |  |  |  |
| Głowica convex, szerokopasmowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 1-7 MHz | TAK/Podać |  |
|  | ilość elementów min 160 | TAK/Podać |  |
|  | Kąt skanowania min 70° | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 6 pasm | TAK/Podać |  |
|  | możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  |
| Głowica liniowa, szerokopasmowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 3-14 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Ilość elementów min 256 | TAK/Podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania min 50mm | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min 7 pasm | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | O dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode | Tak |  |
|  | O fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 6900 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | Tak |  |
|  | Głowica microconvex do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości min 3.0-12.0 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3-16 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2-9 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Głowica liniowa „hokejowa” | Tak |  |
|  | Głowica convex wolumetryczny 2D/3D/4D | Tak |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Głowica kardiologiczna pediatryczna min 12 MHz | TAK/Podać |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 87 OPZ | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni 8 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonograf | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.