załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz cenowy/opz

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; Mammograf cyfrowy; kpl.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Model | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj pochodzenia | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatuucyfrowionego zarówno CR i jak DR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Najnowszy model mammografu oferowany przez producenta/dystrybutora | TAK |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) >7kW - 10 pkt <7kW- 0 pkt |  |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Tak/Podać min. 23 - 49kV |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego | Tak/Podać min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd | Tak/Podać -małego ogniska min 40mA -dużego ogniska min. 100mA |  | Bez punktacji |
| - LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | Tak/Podać min. 5000 obr./min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | Tak/Podać min. 220kHU |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0,15 mm | Tak/Podać <0,15mm -10pkt 0,15mm- 0 pkt |  |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | Tak/Podać max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa dla badań 2D | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
| - AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obszar doboru parametrów ekspozycji przez system AEC | Tak/Podać Obszar całego detektora -20 pkt Kilka obszarów -10pkt Pojedynczy obszar -0pkt |  |  |
|  | Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna | TAK |  | Bez punktacji |
| - STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Min. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Maksymalna- 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Minimalna wartość- 0 pkt |  |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Minimalna wartość- 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | Tak/Nie (podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy wyświetlacz widoczny z obu stron statywu lub dwa poboczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja parkingowa. Lampa odsuwa się w projekcji MLO w celu łatwiejszego pozycjonowania. Lampa wraca na pozycję po wciśnięciu przycisku ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | Tak/Podać min. 65 cm > 69cm – 10 pkt ≤ 69cm – 0 pkt |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia >1,5x | Tak/Nie (Podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy zakrzywiony zestaw płytek uciskowych małego i dużego format odwzorowujący kształt kobiecej piersi. | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak/Nie Podać TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | Nie/Ręczny/Automatyczny (Podać) Przesuw automatyczny – 20 pkt Przesuw ręczny– 10pkt Brak- 0 |  |  |
|  | Pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) | Tak / Nie (Podać kąt) > 25st -20pkt < 25 st- 10pkt Nie- 0 pkt |  |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
| - DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela (bok piksela) | Tak/Podać max. 85µm <60 µm- 20pkt < 75 µm – 10pkt ≥ 75 µm – 0pkt |  |  |
|  | Osiągalny poziom DQE | Podać >85%- 10 pkt <85%- 0 pkt |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu >12Mpix | Tak (Podać) >20Mpix - 20pkt <20Mpix - 0pkt |  |  |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 14bit |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć z powiększeniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Tak/Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |  |  |
|  | Czas w sekundach pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |  |  |
|  | Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej | Tak/Podać max. 85mm |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy (niezależnie od grubości i gęstości piersi) | Tak/podać max. 12s <4s – 10 pkt ≥4s – 0 pkt |  |  |
|  | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | Tak/Podać min. ±7.5° |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość uzyskania zdjęć syntetycznych 2D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |  | Bez punktacji |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | Tak/Podać Min. Wartość - 15pkt Średnie -10pkt Maksymalna- 0 pkt |  |  |
|  | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli system posiada więcej niż jeden. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Rozdzielczość badań z tomosyntezy taka sama jak w badaniach 2D dla każdego trybu tomosyntezy jeśli mammograf posiada więcej niż jeden tryb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi DBT | Tak/Podać Min - 20pkt Średni - 10pkt Maksymalny - 0pkt |  |  |
|  | Czas w sekundach pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu DBT na monitorze | Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |  |  |
| - BIOPSJA |  |  |  |  |
|  | Przystawka do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga przystawki stereotaktycznej | Tak/Podać Min-10 pkt Średnie - 5kt Maks- 0 pkt |  |  |
|  | Funkcję biopsji stereotaktycznej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcję biopsji z tomosyntezą (cel wybierany na podstawie warstw z tomosyntezy) | Tak/możliwość rozbudowy/ Nie TAK – 50 pkt Możliwość rozbudowy- 20pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcję wykonania biopsji w połączeniu z badaniem dwuenergetycznym (cel wybierany na podstawie wysycenia kontrastu w miejscu zmiany) | Tak/możliwość rozbudowy/ Nie (Podać) TAK – 50 pkt Możliwość rozbudowy- 10pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Rozkładany fotel - leżanka pacjenta umożlwiająca wykonanie biopsji w pozycji leżącej (poz. Trandenburga, regulowany zagłówek i oparcie oraz podłokietniki, waga pacjenta max 250 kg) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw mocujący do wprowadzenia igły lokalizacyjnej/ znacznika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw mocujący do wprowadzenia igły do VAB systemu wskazanego przez oferenta | Tak |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wartości napięć, przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania mammografii spektralnej w połączeniu z tomosyntezą bez konieczności zwalniania ucisku piersi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu z możliwością pracy na materiałach jednorazowego użytku oraz wielogodzinnych (8h i 24h) wyposażony w pilota do rozpoczęcia iniekcji lub sprzężony z pulpitem sterującym. Zasilanie sieciowe. | TAK |  |  |
| - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymywania zasilania zabudowany w stację akwizycyjną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna regulacja wysokości pulpitu stacji akwizycyjnej | Tak/Nie (podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość eksponowania przyciskiem ręcznym i nożnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja wyposażona w monitor dotykowy do sterowania funkcjami mammografu min. 17” | Tak/Nie (podać) Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wsparcie AI pozycjonowania piersi z wykorzystaniem poprzednich badań. Funkcje projekcji i analizy pozycjonowania. | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej dostępne w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Tak/Podać min. 64GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | Tak/Podać min. 2 TB |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | Tak/Podać min. 20 000 |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy do wyświetlania obrazów LCD min. 20’’ i min. 3Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym(integracja z serwerem DicomWorklist) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
| - STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stacji tego samego producenta co mammografu | Tak/Nie (podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Tak/Podać min. 64 GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego SSD, RAID 1 | Tak/Podać min. 2TB |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji opisowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa diagnostyczne monitory medyczne parowane fabrycznie lub pojedynczy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny podstawowej jakości obrazu wyświetlanego na monitorach (monitorze) medycznym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor RIS - Monitor LCD min. 19” | Tak (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: - automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia - prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości - wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym - Edytowalne schematy zawieszeń zdjęć - Oprogramowanie umożliwia analizę badań piersi różnych modalności: min.MG,DBT,CR,MR, US | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej Wysyłanie adnotacji dwukierunkowo (ze stacji opisowej do stacji akwizycyjnej i odwrotnie) | TAK/NIE TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Dla badań 2D narzędzie maskowania pozwalające zawęzić obszar przeglądanego obrazu w celu lepszego uwidocznienia drobnych zmian | Tak/Nie TAK –20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Serie badań z różnych dat oznaczone unikalnymi znakami graficznymi dla łatwego rozróżnienia | Tak/ Nie TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa klawiatura do sterowanie oprogramowaniem opisowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Piktogramy na klawiaturze odpowiadają piktogramom na oprogramowaniu stacji opisowej. Klawiatura tego samego producenta co stacja opisowa. | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozwiązanie oparte AI polegające na tworzeniu 6mm warstw generowanych z tomosyntezy zastępujące konieczność przeglądania 1mm płaszczyzn tomosyntezy. Rozwiązanie zmniejsza ilość potrzebnych do przejrzenia warstw o min. 60% w stosunku do tradycyjnych 1mm płaszczyzn. Funkcja dostępna na stacji opisowej oraz stacji akwizycyjnej | Tak/Nie (Podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja wskazania punktu na jednej projekcji powodująca pokazanie linii referencyjnych na drugiej projekcji | Podać 2D oraz DBT/2D/Nie 2D z DBT – 20 pkt 2D tylko- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość importowania na stację obrazów zapisanych na nośnikach danych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie projektu osłon stałych radiologicznych zgodnego z wymogami Sanepidu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania po dokonaniu odbioru końcowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adaptacja pomieszczenia w zakresie niezbędnym do instalacji aparatu w pracowni MMG. Zakres prac koniecznych do wykonania zostanie przedstawiony podczas obowiązkowej wizji lokalnej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Testy akceptacyjne i specjalistyczne apartu i monitorów wykonane na koszt dostawcy, obejmujące wszystkie parametry specyfikacji przetargowej. Testy specjalistyczne oraz odbiorcze zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 dz.u. 2759 z 2022 oraz zgodnie z European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie testu kontroli jakości obrazu oraz testu kompensacji zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia w oparciu o europejskie wytyczne „European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Scree- ning and Diagnosis 4th Edition, EUREF” oraz „Supplement 4th edition European Guidelines, EUREF”; (to jest z rozporządzenia Warszawa, dnia 10 października 2023 r., poz. 2167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości w mammografii Fantomy umożliwiające wykonananie testów podstawowych dla aparatu mammograficznego zgodnych z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych poz. 2759 1. trzy fantomy z PMMA o grubości co najmniej: 2,0 cm, 4,5 cm oraz 6,5– 7,0 cm (co najmniej 24 cm × 30 cm) 2. fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku około 1 cm (co najmniej 24 cm ×30 cm) 3. fantom o jednorodnej strukturze z PMMA o wielkości co najmniej 24x30 cm grubości 4 cm do oceny artefaktów detektora. 4. Miernik kompresji piersi platformowy 5.fantom do oceny jakości obrazu – w testach podstawowych w mammografii cyfrowej, fantom symulujący uciśniętą pierś o grubości 4,2 cm oraz średniej gęstości odpowiadającej 50% tkanki gruczołowej i 50% tkanki tłuszczowej, pokrywający cały detektor zawierający: a) elementy imitujące włókna, w tym o średnicy 0,75 mm oraz o mniejszych i większych średnicach, b) grupy elementów imitujących mikrozwapnienia, w tym o średnicy conajmniej 0,23 mm oraz o mniejszych i większych średnicach, c) elementy imitujące okrągłe masy lite, w tym o grubości 0,75 mm oraz o mniejszych i większych grubościach; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Półfartuch miednicowy o wymiarach 50x60 cm, ekwiwalent 1 mm pb – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu na terenie kraju. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |

|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 4 dni roboczych trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy maksimum 5 dni roboczych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni roboczych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia, zainstalowania i uruchomienia ponownego sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie nowobudowanego obiektu szpitalnego: Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Termin i miejsce zostanie wskazane Wykonawcy z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. |  |  |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 31 października 2025 roku Skrócenie o: 2 tydzień – 5 pkt 3 tygodnie – 10 pkt | Tak/Podać |  | Bez punktacji |

Punktacja: 595 pkt.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy