załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz cenowy/opz

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; System obrazowania typu mobilne ramię C z opcją angiograficzną; kpl.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce montażu:

Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny - Filia nr 2

ul. Sanatoryjna 34

64-600 Kowanówko

- Aparat RTG z ramieniem C z płaskim detektorem – 1 szt.

- Stół operacyjny z pływajacym blatem – 1 szt.

- Zawieszany monitor LCD min 55“ – 1 szt.

- Lampa jednoczasowa – 1 szt.

A. Aparat RTG z ramieniem C z płaskim detektorem

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Ocena jakości (zakres punktacji) | Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
|  | Model | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
| RAMIĘ C PRZEWOŹNE: |  |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 72 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. 380° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 140° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres wychylenia ramienia C wobec osi pionowej - min. ±10° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 46 cm | Tak, podać | > 46 cm – 10 pkt.; ≤ 46 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch wzdłużny ramienia C – prędkość min. 30 mm/s | Tak, Podać | > 50 mm/s – 10 pkt ≤ 50 mm/s – 0 pkt. |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy ramienia C, angulacja oraz rotacja – min. 10°/s | Tak, Podać | 15°/s – 5 pkt.; < 15°/s – 0 pkt. |  |
|  | Prześwit ramienia C (wolna przestrzeń między detektorem obrazu a lampą RTG) – min. 76 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – maks. 82 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C kodowane kolorami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 15 cali na wózku z ramieniem C. Zamontowany na ramieniu z możliwością obrotu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego (min. 14 cm). Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy LCD, min. 12 cali na wózku z ramieniem C. Montowany przy blacie stołu. Monitor do sterowania funkcjami systemu oraz prezentacją obrazu klinicznego. Panel o rozdzielczości min 1200 x 700 pikseli. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel użytkownika dający możliwość sterowania zmotoryzowanymi ruchami ramienia C min: angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny, góra-dół. Możliwość wyboru orientacji ramienia C względem operatora. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zapisywanie pozycji ramienia C: min. angulacja, rotacja, przesuw wzdłużny oraz wysokość. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany powrót do zapisanych pozycji ramienia C oraz do pozycji AP. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| GENERATOR: |  |  |  |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 25 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Generator w technice HF – min. 40 kHz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy: - Fluoroskopia pulsacyjna (min 15 kl/s) - Ekspozycja pulsacyjna (min 15 kl/s) - Pojedyńcze zdjęcie (Single shot) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 200 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii, cztery poziomy wybierane przez użytkownika na panelu dotykowym: Low (niska), Normal (normalna), Medium (średnia), Hight (wysoka) | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe – 230 V , 50 Hz +/- 1 Hz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| LAMPA RTG: |  |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska małego – maks. 0,3 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość ogniska dużego – maks. 0,6 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 310 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 2000 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | System chłodzenia oparty na aktywnej cyrkulacji oleju. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| CECHY KOLIMATORA: |  |  |  |  |
|  | Przesłona typu Irys lub prostokątna. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania przesłon dostosowujących się do prześwietlonego obrazu. | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nieprzepuszczalne przesłony szczelinowe używane symetrycznie lub asymetrycznie | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ustawienie przesłon kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon na panelu znajdującym się na ramieniu C) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne przysłony (eliminacja obszarów prześwietlonych poza obszarem zainteresowania) | Tak | Bez punktacji |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU: |  |  |  |  |
|  | Amorficzny, krzemowy detektor cyfrowy – min. ≥ 30 x 30 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba pól obrazowych: 3 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik DQE: ≥ 75% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora: ≥ 1900 x 1900 pixeli | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość obudowy detektora ≤ 41 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar pixela: ≤ 160 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika detektora: ≥ 94 dB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Skala szarości detektora: ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany pozycjoner laserowy od strony detektora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zdejmowana kratka przeciw-rozproszeniowa bez używania narzędzi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Zestaw liczb (3, 6, 9, 12) usytuowanych na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym, to zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i kierunku przesuwania ramienia C dla technika. | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| STACJA MONITORÓW: |  |  |  |  |
|  | 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor Live min 19” (obraz na żywo) dotykowy do łatwiejszej obsługi systemu. | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: 1280 x 1024 pixele | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Luminacja monitorów: min. 600 cd/m² | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kontrast monitorów: min. 650:1 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: min. 10 | Tak/Nie, podać | > 15 –5 pkt.; ≤ 15 – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Monitory obrotowe względem wózka stacji monitorów. Regulacja w zakresie min. 180°. Monitory składane matrycami do siebie dla zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dwa wyjścia cyfrowe DVI w celu wyświetlenia obrazów Live oraz Reference na dodatkowych monitorach | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe wejście DVI, S-Video w celu prezentacji obrazów z innych systemów na stacji monitorowej. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Spełniające wymogi krzywej DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Waga stacji monitorowej poniżej 150 kG | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
| SYSTEM CYFROWY: |  |  |  |  |
|  | Pamięć na dysku twardym – min. 130 000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów – min. 1024 x 1024 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Port USB w celu zapisywania obrazów w graficznych formatach PNG, MP4 oraz w medycznym standardzie DICOM na urządzeniach USB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje postprocesingowe minimum: ręczne i automatyczne ustawianie kontrastu i jasności obrazów (Window/Level), powiększanie obrazów, prezentacja pozytyw / negatyw obrazów, co najmniej ręczna kolimacja elektroniczna obrazów, pomiar odległości i kątów, wprowadzanie komentarzy na obrazie. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna funkcja rozpoznawania metalu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii | Tak | Bez punktacji |  |
| Funkcje kardiologiczne: |  |  |  |  |
|  | Dedykowane programy kardiologiczne m.in. do elektrofizjologii, wszczepienia stymulatorów, koronografii. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ekspozycja i fluoroskopia 30 kl/s. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne usuwanie artefaktów pochodzących z urządzeń do mapowania 3D/systemów nawigacyjnych | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
|  | Włącznik nożny i ręczny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Specjalny wózek na na panel dotykowy LCD oraz panel użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Alarm/Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: - DICOM store; - DICOM print; - Worklist; - Storage Commit; - MPPS | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pilot bezprzewodowy na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd badań; ustawianie i powrót obrazu na monitorze referencyjnym; wybór pola wzmacniacza obrazu; zapis obrazu) | Tak / Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C. | Tak / Nie, podać | Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. |  |
|  | Medyczna nagrywarka DVD do nagrywania i odtwarzania obrazów oraz serii (na wyposażeniu stacji monitorów). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oferowany model aparatu RTG posiadający możliwość zdalnego dostępu serwisowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ochrona radiologiczna na szyje typu TexrayMind Paece wykonana z materiału tekstylnego umożliwiającego oddychanie i czyszczenie .Giętki i elastyczny materiał (bizmut/antymon)zapewniający ochrone radiologiczna o ekwiwalencie ołowiu 0.35mmPb | 2 szt. | Bez punktacji |  |
|  | Ochrona radiologiczna głowy typu Texray headPeace. wykonana z materiału tekstylnego umożliwiającego oddychanie i Czyszczenie.Gietki i elastyczny materiał (bizmut i antymon)Ekwiwalent ołowiu 0.25mmPb | 2 szt. | Bez punktacji |  |

B. Stół operacyjny z pływającym blatem

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Ocena jakości (zakres punktacji) | Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Model | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Mobilny stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” ze zwężeniem skierowanym poza kolumnę stołu, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Koła umieszczone w podstawie, niewystające poza jej obrys. Cztery koła osadzone na obrotnicach | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji lub chowanych kół sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie za pomocą pilota. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Blat stołu wykonany z włókna węglowego o przezierności dla promieniowania RTG; ekwiwalent Al max. 0,5 mm Al. | TAK, podać | ≤ 0,4 mm Al – 20 pkt. > 0,4 mm Al – 0 pkt. |  |
|  | Długość blatu stołu: min. 2200 mm. | TAK, podać | ≥ 2250 mm – 20 pkt. < 2250 0 pkt. |  |
|  | Szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 550 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) w dowolnym kierunku w osiach „X” i „Y” (ukośnie, po łuku, po elipsie, w ósemkę, itd.). Nie dopuszcza się stołów z regulacją blatu z wektorowym ruchem blatu w osiach „X” i „Y”. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą. Nie dopuszcza się stołów z ruchami wektorowymi | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu min. 85 cm | TAK/Podać | ≥ 90 cm – 20 pkt. < 90 cm – 0 pkt |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu min. 20 cm | TAK/Podać | ≥ 25 cm – 5 pkt. < 25 cm – 0 pkt. |  |
|  | Blat przezierny dla promieniowania RTG, przy jego maksymalnym wysunięciu, na długości min. 160 cm | TAK/Podać | ≥ 165 cm – 20 pkt. < 165 cm – 0 pkt. |  |
|  | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz przechyłów bocznych z zachowaniem izometrycznego punktu obrotu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie z pilota następujących ruchów: wysokość, w zakresie min. 750 ÷ 1050 mm; Trendelenburg / anty- Trendelenburg min. ± 25°; przechył boczny „lewo-prawo” min. +/- 15°; -powrót blatu do pozycji wyjściowej„0”po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK/Podać | Bez punktacji |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Akumulatory układu napędowego wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg (niezależnie od pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu) | TAK/Podać | ≥ 220 kg – 20 pkt. < 220 kg – 0 pkt |  |
|  | Blat stołu wyposażony w zdejmowany materac | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blat stołu wyposażony, na min. 50% swej długości, w szyny boczne do montażu akcesoriów dodatkowych | Tak/Podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Szyna boczna min. 700 mm z mocowaniem na każdym szczycie w linii długiej szyny - 2 szt. | TAK, podać | Bez punktacji |  |

- Zawieszany monitor LCD

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Ocena jakości (zakres punktacji) | Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Model | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać | Bez Punktacji |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD medyczny o wielkości ekranu minimum 55" z zawieszeniem sufitowym na sali zabiegowej , umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu z minimum 3 stron stołu umożliwiający jednoczesną prezentacją: -obrazu live, -obrazu referencyjnego , -obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów życiowych pacjenta - obrazów z urządzeń zewnętrznych (żródła cyfrowe i analogowe) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor obrazowy wyposażony w minimum 8 wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów i ich wyświetlanie na monitorze multiformatowym w tym samym czasie | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podziału monitora na min 8 pól | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Standard obrazów DICOM | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| - LAMPA ZABIEGOWA |  |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Model | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać | Bez punktacji |  |
|  | Lampa jedoczaszowa składająca się z minimum 3 modułów świetlnych LED. Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. Mocowanie sufitowe. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość diód LED w czaszy minimum 40 sztuk | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Czasza lampy umiesczona na obrotowym przegubie ramienia sprężystego umożliiająca obrót o 360 stopni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Diody w lampie tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej 4300K | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) minimum 100.000 lux. Regulacja natężenia wykonywana za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie minimum 30 – 100%, | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego minimum 17cm | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz, zasilacz wbudowany w czaszę lampy | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Żywotność źródła światła minimum 60000 godzin pracy | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Stopień ochrony czaszy minimum IP 42 oraz systemu ramion mininimum IP 30 | TAK, podać | Bez Punktacji |  |
|  | Konstrukcja czaszy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami, zamknięta szczelna z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Wraz z lampą uchwyty sterylizowane mocowane na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki do pozycjonowania czaszy lampy - 5 sztuk | TAK, podać | Bez Punktacji |  |

|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej przy stole | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej wyprofilowanej na ciało pacjenta | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa komputerowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 3 dni roboczych trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla aparatu i monitorów. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania po dokonaniu odbioru końcowego. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) i ich zatwierdzenie | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg i detektor cyfrowy oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt | Tak/Podać |  |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym – maksimum 5 dni roboczych. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni roboczych. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb | Tak, 3szt | Bez Punktacji |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | Tak, 1szt | Bez Punktacji |  |
|  | Prace adaptacyjne w pomieszczeniu niezbędne do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładny zakres prac koniecznych do wykonania zostanie przedstawiony podczas obowiązkowej wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 7 lipca 2025 roku. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Podłączenie do modułu dawek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 31 października 2025 roku | Tak/Podać | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca zdemontuje istniejący aparat własnym staraniem i na własny koszt oraz przetransportuje je we wskazane, przez Zamawiającego miejsce na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – Filia nr 1, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badanie wytrzymałości stropu pod montaż nowego aparatu. Ewentualne wzmocnienie leży po stronie Wykonawcy. | Tak | Bez punktacji |  |

Punktacja: pkt: 205

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy