Sprawa nr 67/2025	                 Załącznik nr 6I do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie dedykowane do zaawansowanych procedur diagnostycznych m.in. do NGS. | TAK |  |
|  | Posiada funkcję gradientu. | TAK |  |
|  | Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia Gradientu 2-D, umożliwiającego optymalizację dwóchtemperatur (np. denaturacji i annealingu) podczas jednej reakcji. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia opcji gradientu temperatur zarówno w kolumnach jak i w rzędach (12 kolumn i 8 rzędów). | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do 9 jednostek podrzędnych (bez panelu sterowania),sterowanych z jednostki głównej posiadającej panel (łącznie 10 urządzeń). | TAK |  |
|  | Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłąniezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji. | TAK |  |
|  | Technologia ogrzewania bloku – 6 ogniw Peltiera. | TAK |  |
|  | 4 tryby kontroli temperatury – szybki, średni, standardowy i bezpieczny. | TAK |  |
|  | Srebrny blok 96 dołkowy, umożliwiający korzystanie z płytek 96-dołkowych,probówek 0,1 ml, 0,2 ml oraz pasków probówek (stripów). | TAK |  |
|  | Rozpiętość gradientu 1-30°C. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień gradientu 30-99°C. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień bloku: 4-99°C. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień temperatury pokrywy 37°C - 110°C. | TAK |  |
|  | Homogeniczność bloku w zakresie 20-72°C nie gorsza niż 0,2°C, w 95° 0,3°C. | TAK |  |
|  | Dokładność bloku nie gorsza niż 0,15°C. | TAK |  |
|  | Szybkość ogrzewania bloku 10°C/s. | TAK |  |
|  | Szybkość schładzania bloku 5°C/s. | TAK |  |
|  | Gniazdo Ethernet i USB. | TAK |  |
|  | Zużycie energii max. 850W. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |