10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-07-09

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5159/25

Sprawa nr: 64/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa foteli do chemioterapii i kozetek lekarskich. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 64/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Dotyczy: zadanie 1 - Fotel do chemioterapii - 8 szt. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia/zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni, tj. do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. - Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego segmenty wykonane z pianki poliuretanowej w zmywalnym pokrowcu odpornym na działanie środków dezynfekujących? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację wysokości, segmentu oparcia pleców, segmentu nóg, segmentu siedziska oraz Trendelenburga elektryczną za pomocą pilota przewodowego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w wielopozycyjne podłokietniki regulowane bezstopniowo sprężyną gazową, podłokietniki z możliwością zmiany kąta pochylenia oraz z możliwością odchylenia w osi poziomej i pionowej w celu ułatwienia wsiadania i zsiadania z fotela? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela o długości całkowitej po rozłożeniu 2150 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego regulację wysokości w zakresie 560 - 880 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego siedzisko i oparcie o szerokości 590 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości fotela z zamontowanymi podłokietnikami 960 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego tylko regulację funkcji Trendelenburga 15o? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców 80o? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu pleców o długości 900 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 12. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siedziska o głębokości 500 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2: 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 4): ( zał. nr 7 do SWZ) 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,5 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) 0,5% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy którego dotyczy zwłoka za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu technicznego w okresie gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 3: Zadanie nr 1 - Fotele do chemioterapii - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z leżem regulowanym do pozycji Trendelenburga o wartości 120 oraz bez regulacji do pozycji anty-Trendelenburga? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z leżem o szerokości 550 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o szerokości całkowitej wraz z podłokietnikami 880 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z siedziskiem o długości 580 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w podłokietniki o szerokości 130 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 do zadania 1 – Fotel do chemioterapii 8 sztuk: Pytanie do pkt 8. Czy Zamawiający dopuści fotel o całkowitej długości po rozłożeniu 2200 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pkt 9. Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości w zakresie 550-740 mm? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od opisanego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości siedziska 610 mm i szerokości oparcia pleców 680 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści szerokość stołu z zamontowanymi podłokietnikami 1080 mm? Nadmieniamy, ze jest to parametr nieznacznie różniący się od opisanego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu pleców 80°? Jest to parametr lepszy od opisanego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści fotel z sekcją pleców o długości 680 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zdjęcie poglądowe oferowanego produktu:

PYTANIE NR 5 - Prosimy o dopuszczenie foteli do chemioterapii o szerokości siedziska i oparcia pleców 600 mm (pkt 10 zał. 5). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie foteli do chemioterapii o szerokości całkowitej z zamontowanymi podłokietnikami 900 mm (pkt 11 zał. 5). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie foteli do chemioterapii o długości segmentu pleców 870 mm, głębokości siedziska 480 mm oraz długości segmentu oparcia nóg 660 mm. (pkt 15 i 16 zał. 5). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl ); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-07-09