| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent typ | Cena za 2 szt. netto/m-c | Wartość netto za 2 szt./24 m-ce | VAT [%] | Cena za 2 szt. brutto/m-c | Wartość brutto za 2 szt./24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Urządzenie do pomiaru EEG i jednoczesnej analizy poziomu analgezji | 2 sztuki (dzierżawa na 24 m-ce) |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania głębokości znieczulenia, pozwalające określić stopień zniesienia świadomości i bólu podczas sedacji i znieczulenia ogólnego. | Tak |  |
|  | Urządzenie składające się z czujnika pacjenta, przewodu pacjenta i wyświetlacza. | Tak |  |
|  | Czujnik pacjenta - matryca do jednorazowego użytku, złożona z 3 elektrod chlorosrebrowych, pozbawionych latexu, mocowanych na czole pacjenta; Czujnik z elektrodami pozwalający określić zarówno stopień zniesienia świadomości, jak i prawdopodobieństwo reakcji. Elektrody mogą zostać umieszczone zarówno po lewej, jak i po prawej stronie głowy pacjenta | Tak |  |
|  | Czujnik z elektrodami dostępny zarówno dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. | Tak |  |
|  | Przewód pacjenta – przewód do wielokrotnego użytku, łączący czujnik z wyświetlaczem, długość 3m | Tak |  |
|  | Monitor w formie tabletu z płytkami PCB i ekranem dotykowym, o wymiarze 7” (154.08 x 85.92 mm), z zaciskiem do mocowania; | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia 5 poziomów jasności wyświetlacza. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy, pojemność min. 3500 mAh, pozwalający na pracę min. 2 godz.; | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia max 805 g; Wymiary: 215 x 150 x 65 mm ± 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie 5 wskaźników: poziom świadomości pacjenta (qCON), reakcja pacjenta na bodźce (qNOX), EMG (indeks elektromiografii), współczynnik tłumienia sygnału (BSR), indeks jakości sygnału (SQI) | Tak |  |
|  | Zakres wyświetlanych wskaźników: - 0-99 dla qCON i qNOX, - 0-100 dla EMG, BSR, SQI | Tak |  |
|  | Szybkość aktualizacji wskaźników: co 1 s | Tak |  |
|  | Alarmy dla indeksu qCON: Wizualne i dźwiękowe. Możliwość wyboru, górnego i dolnego limitu. | Tak |  |
|  | Wykresy trendów dla wskaźników - do wyboru: qCON, qNOX, EMG, BSR | Tak |  |
|  | Reprezentacja sygnału: tryb EEG, tryb spektrogramu | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczną kontrolę impedancji co 15 minut lub na żądanie za pomocą przycisku na panelu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji na temat statusu urządzenia w formie komunikatów. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w przypadku użycia niewłaściwego czujnika z elektrodami lub źle podpiętego czujnika, a także w przypadku konieczności wymiany czujnika po przekroczeniu zalecanego czasu użytkowania. | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe; | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia limitów progowych parametru qCON – po ich przekroczeniu zostaną uruchomione alarmy wizualne, a także dźwiękowe. | Tak |  |
|  | Alarm odłączenia przewodu pacjenta; | Tak |  |
|  | Pomiar EEG: - Czułość EEG: 44,58 nV - Szum: ≤ 2,9 uV p-p - CMRR ≥ 89 dB - Częstotliwość próbkowania: 1024 Hz, 24 bity/próbkę - Zakres sygnału wejściowego ± 374 mV | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie spektogramu - graficzne przedstawienie zawartości częstotliwości sygnału EEG. Spektogram reprezentowany dwuwymiarowo w funkcji czasu i częstotliwości (1 – 45 Hz), a moc sygnału oznaczona kolorami. | Tak |  |
|  | Dostępna aplikacja mobilna na telefon: - Łączność Bluetooth - Wizualizacja wskaźników i spektrogramu dla bieżącego przypadku na urządzeniu z systemem Android lub iOS. - Zapis przypadku na smartfonie, tablecie lub komputerze. | Tak |  |
|  | Funkcje zapisu i wizualizacji: - Zapis danych dla bieżącego przypadku w pamięci urządzenia, - Możliwość administracji zapisanych przypadków w urządzeniu, - Wizualizacja wskaźników zarejestrowanych przez urządzenie dla zapisanych przypadków. | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisanych przypadków w repozytorium danych. Automatyczne zapisywanie przypadków w folderze tymczasowym - maksymalnie 50 zapisów – po ich przekroczeniu najstarszy przypadek jest usuwany. Możliwość zapisania na stałe danego przypadku przez użytkownika i zapis w folderze zakładek na stałe lub do czasu usunięcia przez użytkownika. | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki serwisu: |  |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie dzierżawy; obejmującej przeglądy, naprawy i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie dzierżawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 24 h liczony od momentu podjęcia naprawy, po tym czasie sprzęt zastępczy. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY