Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Modyfikacja

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zadanie 1

System Zarządzania narzędziami

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak, podać |  |
| I | Funkcje systemu |  |  |
|  | Funkcja zbiorczego odczytu pełnych zestawów narzędzi chirurgicznych (znaczników RFID) w zakresie do minimum 90 instrumentów | Tak, podać |  |
|  | System służący do zarządzania stanem zasobów instrumentarium Zamawiającego, obejmujący zbieranie i analizę danych – od poziomu pojedynczego narzędzia po pełną kontrolę nad całym wyposażeniem. | Tak |  |
|  | Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające śledzenia instrumentarium w wyznaczonych miejscach jednostki medycznej (szpitala), w tym minimum Centralna Sterylizatornia, Blok Operacyjny | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z innymi systemami, np. SAP, IBM, Szpitalny System Informacyjny (HIS) itp. | Tak |  |
|  | Numer UDI (Unique Device Identification) dla każdego narzędzia (wymagany przez nadchodzące rozporządzenie MDR 2017/0745) zakodowany w znaczniku RFID umieszczonym na instrumentach chirurgicznych | Tak |  |
|  | Funkcja przypisywania przez Zamawiającego reguł do narzędzi umożliwiających ich prawidłową konserwację | Tak |  |
|  | Możliwość powiązanie zestawów, a także pojedynczych instrumentów z odpowiednimi pojemnikami, kontenerami etc. | Tak |  |
|  | Funkcja kontroli dostępu do systemu i możliwość ograniczenia funkcjonalności poprzez definiowanie zakresu uprawnień dla każdego użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia list pakowania poprzez wprowadzanie wstępnie zdefiniowanych zawartości i organizacji zestawów w tym możliwość dodawania załączników (m.in. zdjęć etc.) | Tak |  |
|  | System modułowy – w przypadku chęci rozszerzenia przez szpital zastosowania RFID np. do śledzenia majątku czy leków, wszystkie systemy mogą zostać zintegrowane w jeden | Tak |  |
|  | Automatyczne (robotyczne) i ręczne nanoszenie znaczników RFID na istniejące i nowe narzędzia odbywa się na miejscu, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Znacznik RFID nanoszony jest na nowe produkty/narzędzia bez uszkadzania lub zmiany jego pierwotnej struktury czy przeznaczenia (zgodnie z CE) | Tak |  |
|  | Możliwość śledzenia w systemie cyklu życia narzędzi czyli rejestrowania m.in. działań serwisowych, użycia etc. w powiązaniu z przypisanym numerem UDI | Tak |  |
|  | Możliwość pełnego przeglądu narzędzi będących na stanie Zamawiającego zarówno magazynowanych, serwisowanych jak i tych będących w użyciu | Tak |  |
|  | Możliwość sprawdzenia dostępności lub ostatniej lokalizacji/akcji poszczególnych narzędzi w dowolnym momencie | Tak |  |
|  | Funkcje informacyjne oznakowanych narzędzi, definiowane przez użytkownika (minimum): - Czas serwisowania poszczególnych narzędzi - Analiza ekonomiczna wykorzystania narzędzi - Informacja o narzędziach nieużywanych przez określony czas - Możliwość połączenia z takimi danymi jak ID pacjenta, zabiegu etc. | Tak, Podać |  |
|  | Zgodność z normami potwierdzone odpowiednimi dokumentami (minimum): - ISO-17664 - ISO-17665 - ISO-10993-1 - ISO-10993-5 - ISO-10993-10 | Tak, Podać |  |
| II | Urządzenie do zbiorczego odczytu narzędzi z tac/kontenerów – minimum 3 szt. (Wykonawca musi dostarczyć ilość konieczną do prawidłowego i nieprzerwanego działania systemu). |  |  |
|  | Parametry fizyczne: - Urządzenie mobilne, na minimum czterech podwójnych kołach jezdnych, minimum dwa koła z hamulcami, - Urządzenie zamykane klapą, mieszczące standardowe kontenery/tace sterylizacyjne, - Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość, w cm): 150 x 70 x100 (+/-10cm) - Przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i wnętrze - Wyposażone w dotykowy, wbudowany (nie odłączany) panel dotykowy sterujący urządzeniem o przekątnej 10”-11” | Tak, Podać |  |
|  | Parametry panelu sterującego (minimum): - Procesor: Interl Core I7-6500U, 2,5Ghz. - Pamięć: 4GB DDR4 - Wifi: 2.4G/5G - Dysk: 64 GB SSD - System: WIN 10 - Panel dotykowy TFT LCD: - Rozdzielczość panelu: 1024x768 - Kąt widzenia: 80° (prawo/lewo, góra/dół) - Kolorowy - Kontrast 1000:1 | Tak, Podać |  |
|  | Parametry czytnika RFID: - zgodny z protokołem EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63 RFID - Przesył mocy (+/- 1%): 10-33 dBm (PoE+) - Częstotliwość (+/- 1%): 900-930 MHz - Wartość odczytu (maksymalna): minimum 1100 odczytów na sekundę | Tak, Podać |  |
| III | Znaczniki RFID – minimum 10 000 szt. wraz z oznakowaniem (Wykonawca zapewni ilość znaczników RFID narzędzi koniecznych do oznakowania wszystkich narzędzi Zamawiającego) |  |  |
|  | Unikalna identyfikacja urządzenia (UDI) dla każdego instrumentu/urządzenia (wymagania MDR 2017/0745) w postaci chipów RFID o następujących parametrach: | Tak |  |
|  | Protokół RF: EPC Global Class 1 Gen2; ISO18000-6 | Tak |  |
|  | Częstotliwość operacyjna: UHF 865-868 MHz | Tak |  |
|  | IC – type: Alien Higgs-3 | Tak |  |
|  | Konfiguracja pamięci: 96-EPC-Bits; 512-Bit | Tak |  |
|  | Funkcjonalność: Odczyt, zapis, programowanie przez użytkownika | Tak |  |
|  | Oczekiwana ilość cykli zapis/odczyt: minimum 100 000 cykli | Tak (podać) |  |
|  | Szybkość odczytu: minimum 400 tagów na sekundę dla 96 bitów EPC | Tak (podać) |  |
|  | Typ materiału nośnika: ceramika | Tak |  |
|  | Klasa IP: IP 68 | Tak |  |
|  | Zgodność z normami RoHS (Dyrektywa UE 2011/65 / UE), CE | Tak |  |
|  | Kompatybilne z systemami spełniającymi normy: - ISO-17664 (ISO 17664:2017) - ISO-17665 - ISO-10993-1 - ISO-10993-5 - ISO-10993-10 oraz interfejsami AEMP oraz SAP, IBM, HIS itp. | Tak, Podać |  |
|  | Znaczniki RFID nanoszone za pomocą biokompatybilnego kleju, zgodnego z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i higieny. Klej musi spełniać (minimum) normę ISO 10993 dotyczącą biologicznej oceny wyrobów medycznych oraz normy ISO 17665 i ISO 17664 w zakresie wymagań dotyczących sterylizacji i higieny. | Tak, Podać |  |
|  | W tym minimum dostępne znaczniki RFID: - Wymiary: 6x3x1,7 (+/- 5%) - Waga: 0,12g (+/- 5%) - Klasa IP: IP 68 - Odległość odczytu danych (minimum): do 0,5 m - Wymiary: 53x23x7 (+/- 5%) - Waga: 14g (+/- 5%) - Klasa IP: IP 68 - Odległość odczytu danych (minimum): do 4 m | Tak, Podać |  |
|  | Znaczniki RFID powinny wytrzymać min. 2500 cykli sterylizacji w autoklawie. | Tak, Podać |  |
|  | Wykonawca zapewni kompatybilność i pełną funkcjonalność urządzeń z systemem z Zadania 2 | Tak |  |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 5 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, dotyczy również sprzętu komputerowego. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 72 godziny. Do 72 godz. – 0 pkt. Do 48 godz. – 7 pkt. Do 24 godz. – 15 pkt. | Tak, Podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym - do 5 dni roboczych - wymagającej importu części spoza Polski – do 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Wniosek zgłoszenia wyrobów objętych niniejszym postępowaniu do Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie w jakim to zgłoszenie jest wymagane. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | W związku z faktem, że realizacji zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie szpitalnym, Wykonawca każde działanie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie szpitala musi uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego zgodę. | Tak |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy