10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2025-07-10

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5219/25

Sprawa nr 52/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej oraz Onkologicznej na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 52/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. (pakiet 5) Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop giętki o poniższych parametrach: - maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2 Fr - kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr - kąt widzenia 120 stopni - długość robocza 650 mm ±5% - kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270° dół - źródło światła LED wbudowane w końcówkę URS - kamera wbudowana w końcówkę URS - ostrość obrazu ustawiana automatycznie - dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu - trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu - cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylny bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami - endoskop kompatybilny z użyczaną konsolą Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. (pakiet 5) Czy Zamawiający dopuści najnowszą generację konsoli o poniższych parametrach: - przenośna konsola wyposażona w fizyczne przyciski do obsługi funkcji lub ekran dotykowy - konsola umożliwiająca zapis obrazów oraz video z przeprowadzanych procedur do pamięci (wbudowanej lub bezpośrednio na USB 8 GB) oraz eksport na pamięć typu "pendrive" - konsola umożliwiająca podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wyposażona min. w wyjścia SDI, USB 3.0 - współpraca zaoferowanej konsoli z oferowanymi jednorazowymi giętkimi endoskopami, dla pacjentów o wąskim moczowodzie, o maksymalnej średnicy części roboczej 7.5 Fr, kanał roboczo-irygacyjny min. 3.6 z wbudowaną funkcją odsysania Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 Dotyczy: SWZ. Punkt 22.2. Podpunkt 2. Termin dostawy dla zadania nr 15 Czy Zamawiający zgodzi się w zakresie zadania nr 15, na wydłużenie terminu dostaw, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z maksymalnie 5 dni roboczych do maksymalnie 7 dni roboczych? Wskazany maksymalny 5-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie prze Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §2 ust 1 Czy Zamawiający dopuści dla zadania możliwość przesłania faktury VAT w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail ? Pozwoli to na niezwłoczne przesłanie faktury VAT w dzień dostawy towaru. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

PYTANIE NR 4 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §2 ust 4. Czy Zamawiający uzna za wystarczające podanie numeru umowy przetargowej lub numeru zamówienia ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania na fakturze przynajmniej numeru zamówienia.

PYTANIE NR 5 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §2 ust 9. Prosimy o wydłużenie dla zadania nr 15, terminu rozpatrzenia reklamacji do maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 6 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §2 ust 9. Prosimy o wydłużenie dla zadania nr 15, wymiany towaru wadliwego na towar bez wad do maksymalnie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 7 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15 § 8 ust 1 Podpunkt 1. Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1. Podpunkt 1 do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 8 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §8 ust 1. Podpunkt 2 Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1. Podpunkt 2 do 0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 9 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §8 ust 1. Podpunkt 3 Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1. Podpunkt 3 do 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 10 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §8 ust 1. Podpunkt 4 Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1. Podpunkt 4 do 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 11 Dotyczy: Projekt umowy. Załącznik nr 9 do SWZ (dotyczy zadań 1-3, 6-15) Zadanie nr 15. §8 ust 2. Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie do 10% wartości umowy brutto., łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidzianych w §8. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 12 Pakiet 1. Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do nefrostomii o długości 40cm. Balon 3mm. Wykonany z silikonu 100%, zwiększa komfort pacjent. Posiada znaczniki RTG. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły typu Chiba w rozmiarze 18G i dł. 20cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik typu Tiemann (dodatkowo wzmocniowy) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz. 3-4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby cewniki mogły być stosowanie do 30 dni i było to potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. Pakiet 1. poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnica typu Lunderquist, wykonanej ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 100cm lub 85cm – do wyboru. Produkt sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 14Ch, długość 40 cm, pojemnośś balonu 5 ml, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1. Poz 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika krótszego niż 15cm, spełniającego pozostałe warunki SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2. Poz. 1 i 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035” długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH9. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego cyfrowego giętkiego ureterorenoskop zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Kompatybilny z narzędziami endoskopowymi oraz włóknem laserowym. Pole widzenia 120⁰, głębia ostrości 5-50mm, zintegrowany dystalny CMOS i podwójna dioda LED, kąt zagięcia 275⁰ góra/dół, średnica zewnętrzna części roboczej 7,5 Fr, długość 670mm, średnica wewnętrzna kanału roboczego 3,6 Fr, długość całkowita 895mm, blokada kąta zgięcia dystalnej końcówki roboczej w wybranej pozycji. Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. Parametry techniczno-użytkowe: system zarządzania dokumentacją pacjenta, wyświetlacz dotykowy 13,3”, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, pamięć ROM 192Gb, możliwość dostosowania parametrów obrazu, zmienna ramka widoku, możliwość obrócenia obrazu, balans bieli, złącza HDMI, SDI, CVBS, wymiary 327 mm x 214 mm x 54 mm, Waga max. 5kg. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik typu Tiemann (dodatkowo wzmocniowy) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Tiemann miękki wykonany z lateksu z powłoką silikonową, dwudrożny, w rozmiarach 12-24 Ch, długość 40 cm, balon 10 ml. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13 Wniosek nr 1: Dotyczy § 8 ust. 3 Załącznika nr 9 do swz. „…. 3. W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego - Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „zakupie towaru na rynku” oraz o przewidywanych kosztach zakupu? Odpowiedź: Zgodnie § 8 ust. 3 Zamawiający ma prawo po uprzednim zawiadomieniu faxem lub mailem zakupić towar na rynku. Dodatkowo na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni dowód zakupu/fakturę z kwotą zakupu towaru aby potwierdzić kwotę naliczenia różnicy – koszty zakupu uzależnione są od przeprowadzonego interwencyjnie postępowania i złożonych w nim ofert. - Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakupu towaru na rynku”? Odpowiedź: Zakupy dokonywane są na podstawie Regulaminu Zamawiającego i nie przewidują możliwości wskazania miejsca „zakupu towaru na rynku przez producenta” - Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający zakreślił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu towaru na rynku na przekazanie w tym czasie odpowiedniej informacji w zakresie zmniejszenia wielkości zamówienia? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup ten (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie. Odpowiedź: Zakup na podstawie § 8 ust. 3 projektu umowy jest wykonaniem zastępczym i pomniejsza wielkość zamówienia zawartą w umowie. Wniosek nr 2: Dotyczy § 8 ust. 5 Załącznika nr 9 do swz. „…. 5. Przy zapłacie należności Wykonawcy za dostarczony towar, Zamawiający potrąci wszelkie kary umowne na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. - Mając na względzie powołane zapisy, wnosimy o wskazanie procedury odwoławczej w przypadku naliczenia kary umownej. Fakt, że naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z uzasadnieniem, to dla zachowania równości podmiotów wnosimy o przewidzenie procedury odwoławczej w celu uniknięcia arbitralnej decyzji Zamawiającego, która nie zawsze musi być uzasadniona i prawidłowa. Odpowiedź: W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. Zakupy dokonywane są na podstawie Regulaminu Zamawiającego i nie przewidują możliwości wskazania miejsca „zakupu towaru na rynku przez producenta” – a oferty złożone w ramach postępowania są jawne i Wykonawca ma prawo wnieść o ich udostępnienie. Dodatkowo na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni dowód zakupu/fakturę z kwotą zakupu towaru aby potwierdzić kwotę naliczenia różnicy – koszty zakupu uzależnione są od przeprowadzonego interwencyjnie postępowania i złożonych w nim ofert. - W jakim terminie od dnia powstania zdarzenia, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy notę księgową o której wskazuje powołany zapis. Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje terminu. - Jak rozumiemy przedmiotem noty nie będzie rekompensata wynikająca z pokrycia różnicy o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy. Odpowiedź: Rekompensata wynikająca z pokrycia różnicy, o której mowa w § 8 ust. 3 projektu Umowy jest przedmiotem noty.

PYTANIE NR 14 Zadanie 1 pozycja 1 Biorąc pod uwagę opis produktu zamówienia i wielkość czy Zamawiający oczekuje cewników w rozmiarze Ch 12-14 czy w rozmiarach Ch 12-20? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje cewników w rozmiarze CH 12-20. Zadanie 11 pozycja 6 - Jaki rozmiar cewnika do wymiany nefrostomii Zamawiający wymaga? Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewnika w rozmiarze CH8-CH10 Zadanie 11 pozycja 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak adaptera do worka jeżeli cewnik tego nie wymaga? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ar.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-07-10