Załącznik nr 2b do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 2

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; USG; Szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Model wprowadzony do produkcji minimum w 2021r (nie ewolucja starszego modelu), aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2025 r., wersja oprogramowania nie starsza niż 6 miesięcy, system operacyjny windows 10 lub nowszy | Tak/Podać |  |
|  | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB | Tak/Podać |  |
|  | 14- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej. Minimum 16 wiązek jednocześnie. Ponad 190 fizycznych kanałów Tx/Rx. Liczba kanałów cyfrowych minimum 8 250 000 | Tak/Podać |  |
|  | Procesor minimum intel i5 2,5 GHz 8 generacji, dwie karty graficzne w tym karta graficzna min NIVIDA GeForce GTX 1650 lub równoważna, Pamięć RAM 16 GB DDR4 | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0), minimum 2 umiejscowione w pulpicie aparatu | Tak/Podać |  |
|  | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°. | Tak/Podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min 370 dB | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe) | Tak /Podać |  |
|  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 23” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px, z możliwością rozbudowy o ekran WOLED o przekątnej minimum 25” | Tak/Podać |  |
|  | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min 14” z regulowanym pochyłem i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość dostosowania parametrów monitora głównego (minimum jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu – za pomocą fizycznych elementów sterowania umiejscowionych w monitorze. | Tak/Podać |  |
|  | Cyfrowe, minimum 9 strefowe sterowanie kompensacją wzmocnienia sygnału ultradźwiękowego w czasie oraz minimum 9 strefowa horyzontalna kompensacja wzmocnienia sygnału. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania minimum 5 ustawień. | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności minimum 500 GB z możliwością rozbudowy do pojemności 1TB. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2000MB/s | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) minimum 1-22 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. Dwie różne drukarki) | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia lub filmu na dysk sieciowy lub komputer. | Tak/Podać |  |
| Wymagane parametry obrazowania oraz funkcje: |  |  |  |
|  | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | Tak |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu diagnostycznego na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz ten wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy - Doppler ciągły CW - Tkankowy Doppler kolorowy TDI | Tak/Podać |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |  |
|  | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne spektrum częstotliwości pracy przetwornika ultradźwiękowego. Jednoczesna emisja i odbieranie sygnałów o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości poprawiająca wizualizację zacienionych struktur. Funkcja może być włączana i wyłączana za pomocą jednego przycisku. Rozwiązanie, podobne do technologii HDR w aparatach fotograficznych, pozwalające na lepsze zobrazowanie zacienionych obszarów, np. Mózgowia czy jamy brzusznej płodu w późnym okresie ciąży | Tak |  |
|  | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80° | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80° | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30° | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz | Tak/Podać |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 14m/s | Tak/Podać |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 680 klatek/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min 4800 Hz | Tak/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x | Tak/Podać |  |
|  | System ultrasonograficzny wykorzystujący sztuczną inteligencję do ciągłego doskonalenia algorytmów automatycznego obrysowywania struktur anatomicznych, uwzględniając indywidualne wzorce pracy użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound”. Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień | Tak/Podać |  |
|  | Funkcja przestrzennej wizualizacji toru biopsyjnego z możliwością dostosowania kąta, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położniczych, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych. Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | Tak |  |
|  | Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM, CRL, VP | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | Tak |  |
|  | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | Tak |  |
|  | Pamięć dynamiczna cine min 85 000 obrazów | Tak/Podać |  |
|  | Menu systemu dostępne minimum w języku polskim, angielskim. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach minimum: polskim, angielskim. | Tak |  |
| Wymagane parametry archiwizacji: |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów w formacie A6 | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4, wspieranej przez system operacyjny Windows 10 | Tak |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |
|  | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Wsparcie dla kodowania znaków: - ISO_IR 192 - ISO_IR 144 - ISO_IR 100 - ISO_2022_IR 87 - ISO_2022_IR 149 - GB18030 | Tak |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |  |
| Funkcje: |  |  |  |
|  | Quasi-trójwymiarowa wizualizacja przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 50cm2) | Tak |  |
|  | Moduł elastografii akustycznej ShearWave umożliwiający ilościową ocenę sztywności tkanek poprzez analizę prędkości fal poprzecznych. System oferuje możliwość dostosowania obszaru badania oraz prezentuje wyniki w postaci kolorowej mapy elastyczności oraz współczynnika RMI (Reliable Measurement Index) w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie. Moduł jest kompatybilny z głowicami konweksowymi oraz liniowymi, a wyniki pomiarów mogą być wyrażone zarówno w kilopaskalach (kPa), jak i metrach na sekundę (m/s). Wyniki wyświetlane na profilu z zaznaczeniem linii mediany, 25 percentyla i 75 percentyla Możliwość automatycznego i półautomatycznego edytowania profilu, odcinając wartości mające wartość IQR/Med wyższą lub równą 30%. Możliwość regulacji pola powierzchni bramki mapowania sztywności tkanki w zakresie 1,4-14cm2. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru kompleksu IMT | Tak |  |
|  | Moduł elastografii uciskowej (strain elastography) umożliwiający w czasie rzeczywistym wizualizację względnej sztywności tkanek z możliwością dostosowania skali do preferencji użytkownika. Zaawansowane funkcje obejmują: wskaźnik optymalnego nacisku głowicy, pomiar odległości i powierzchni oraz oprogramowanie do porównywania elastyczności co najmniej dwóch obszarów, w tym obliczenie stosunku strain (strain ratio). |  |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie i naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów medycznych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowej i liniowej, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach | Tak |  |
| Głowice: |  |  |  |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 90 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość rozbudowy o przystawke biopsyjna (wielokrotnego użytku) Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość pracy z elastografią typu SWE | Tak |  |
|  | Głowica endowaginalna, zakres częstotliwości pracy 2-11 Mhz, liczba elementów 192, kąt skanowania 210 st., |  |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz Liczba elementów 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów 256 Pole skanowania 50 mm Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z elastografią typu SWE | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy: |  |  |  |
|  | Funkcja informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniem do termo ablacji z uwidocznieniem parametrów na ekranie aparatu USG | Tak |  |
|  | Przycisk nożny do obsługi aparatu bez użycia rąk z możliwością zaprogramowania wykonywanych funkcji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia kształtu szyjki macicy. Automatyczne wyodrębnienie linii środkowej i grubości endometrium z płaszczyzny koronalnej w obrazowaniu 3D. Identyfikacja wad rozwojowych macicy zgodnie z wytycznymi ESHRE/ESGE lub ASRM | Tak |  |
|  | W pełni automatyczne (jednoprzyciskowe) narzędzie służące do detekcji macicy i określenia jej kształtu w trybie 2D wraz z automatycznymi pomiarami min. grubość endometrium (wraz z detekcją obecności płynu), długości/wysokości/szerokość macicy wraz z podaniem objętości (w projekcjach strzałkowej i poprzecznej, wyznaczeniem Asymetrii ściany przedniej do tylnej (A/P). Możliwość edytowania zmiennych: obecność płynu, zgięcie i pochylenie macicy, echogeniczność, faza menstruacyjna. Możliwość dostosowania zakresu prawidłowych wartości grubości endometrium w różnych okresach cyklu menstruacyjnego. | Tak |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby na podstawie analizy tłumienia i rozproszenia wstecznych fal ultradźwiękowych. Na jednym skanie możliwość analizy tych dwóch wartości, naprzemiennie przechodząc między nimi używając jednego klawisza bądź na panelu dotykowym. Wyniki dostępne w formie szczegółowego raportu, z określeniem % wartości stłuszczenia. Jednostki pomiarowe do wyboru: dB/cm/MHz lub dB/m. | Tak |  |
|  | Zautomatyzowane oprogramowanie do obliczenia indeksu wątrobowo-nerkowego, które na podstawie analizy obrazu ultrasonograficznego automatycznie porównuje echogeniczność miąższu wątroby z korą nerki. System samodzielnie umieszcza markery pomiarowe w odpowiednich strukturach anatomicznych, umożliwiając ocenę stopnia stłuszczenia wątroby na podstawie wyświetlanej wartości HRI. Możliwość dostosowania rozmiaru markerów pomiarowych do rozmiaru narządu. | Tak |  |
|  | Zintegrowane rozwiązanie do badań ultrasonograficznych z kontrastem, zoptymalizowane dla niskiego indeksu mechanicznego z zaawansowanymi narzędziami do analizy obrazu. CEUS | Tak |  |
|  | Funkcja fuzji obrazów w czasie rzeczywistym, umożliwiająca nakładanie danych uzyskanych z tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MR) na obraz ultrasonograficzny w trybie B-mode. System zapewnia synchronizację płaszczyzn obrazowania oraz możliwość zastosowania na różnych typach sond, w tym konweksowych, endokawitarnych i liniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu | Tak |  |
|  | Pomiary Z-score dla płodu oraz neonantologii | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o funkcję do półautomatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych w czasie rzeczywistym wraz z dźwiękiem oraz obrazem z kamery na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach (w dowolnym miejscu na świecie) w celu współpracy/konsultacji online. Oprogramowanie umożliwia zdalne wykonywanie pomiarów oraz zmianę parametrów obrazowania ultrasonografu. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie wskazanych obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR wyświetlanego na ekranie aparatu. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate. Funkacja dostępna dla lewej oraz prawej komory serca. Zastosowanie funkcji możliwe z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego kliknięcia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX. Raport wyświetlający ryzyko bazowe i ryzyko pacjenta w formie kolorowego grafu, grafu liniowego i procentowych wartości estymujący prawdopodobieństwo złośliwości guza przydatków jako łagodny, graniczny, stopnia I, stopnia II-IV i wtórnych przerzutów | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na nagrywanie w czasie rzeczywistym przebiegu całego badania na dysk zewnętrzny np. PenDrive | Tak |  |
|  | Fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 13000 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | Tak |  |
|  | Funkcja bazująca na zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej w czasie rzeczywistym dla precyzyjnego określenia położenia igły w przestrzeni podczas procedury wkłucia. | Tak |  |
|  | System AI do automatycznego wykrywania i śledzenia zmian w piersiach w czasie rzeczywistym. System po rozpoznaniu podejrzanej struktury samoistnie zaznacza ją na ekranie i śledzi w czasie rzeczywistym sugerując operatorowi obszar wymagający szczególnej uwagi. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do renderingu trójwymiarowego w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy o głowice: |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy 2-12MHz Liczba elementów 192 Pole skanowania 44 Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa śródoperacyjna typu „hokey” Zakres częstotliwości 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz Liczba elementów 128 Kąt skanowania 91 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-8 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° | Tak |  |
|  | Głowica kardiologiczna neonatologiczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-12 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° | Tak |  |
|  | Głowica Convex Volumetryczny, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania 70 stopni | Tak |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy/radiologów itd. w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 2 dni roboczych trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy max 5 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni 6 tygodni – 0 pkt. Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że jeden plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |