| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Urządzenie do cytologii płynnej | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 4

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Urządzenie do cytologii cienkowarstwowej do przygotowywania preparatów cytologicznych w diagnostyce i profilaktyce raka szyjki macicy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: 4-calowy panel dotykowy LCD | Tak |  |
|  | Przepustowość 90 preparatów /godzinę | Tak |  |
|  | Filtracja dwu-membranowa | Tak |  |
|  | System półautomatyczny | Tak |  |
|  | Temperatura i wilgotność działania urządzenia: 5℃ do 40℃ i 20% ~ 80% RH | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie otoczenia pracy urządzenia : 70kPa ~ 106kPa | Tak, podać |  |
|  | Wymagania elektryczne: AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2A | Tak, podać |  |
|  | Wejście znamionowe - 37W | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia (mm): 250(szer.) x 330(gł.) x 200(wys.) | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia : maksymalnie 7 kg | Tak, podać |  |
|  | WARTOŚĆ USTAWIENIA PARAMETRÓW GINEKOLOGICZNYCH Ssanie T - 10, Ssanie P - 88, Rozmaz T -03, Rozmaz P -12 | Tak |  |
|  | WARTOŚĆ USTAWIENIA PARAMETRÓW NIEGINEKOLOGICZNYCH Ssanie T - 11, Ssanie P - 88, Rozmaz T -03, Rozmaz P -12 | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 h liczony od momentu podjęcia naprawy, po tym czasie zgodnie z punktem 27 | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 48 godzin | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Dostawy sukcesywne zestawów do oferowanego urządzenia na 1 rok – to jest 800 kompletów:

(dostawy realizowane przez rok od podpisania umowy na dostawę, sukcesywnie, na pisemne zamówienia Zamawiającego)

| L.p. | Zestaw | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawierający: - odczynnik GYN – 20 ml - szczoteczka cytologiczna - szkiełko cytologiczne z warstwą adhezyjną o grubości 1.0 mm oraz z zaznaczonym okrągłym polem rozmazu o średnicy 23 mm - filtr wysokość 6 cm, średnica 3 cm, ilość membran - 1 szt., - filtr siatkowy -1 szt., poziomy wlewania płynów: niski - 0,1 cm, średni - 0,3 cm, wysoki - 0,5 cm |  | zestaw | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Diluent 1l – bufor do usuwania śluzu i krwi z próbki ginekologicznej |  | litr | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY