| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent typ | Cena za 4 szt. netto/m-c | Wartość netto za 4 szt./24 m-ce | VAT [%] | Cena za 4 szt. brutto/m-c | Wartość brutto za 4 szt./24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Urządzenie do obustronnego pomiaru indeksu bispektralnego | 4 sztuki (dzierżawa na 24 m-ce) |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | WARTOŚĆ OFEROWANA / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Wyświetlanie indeksu bispektralnego w zakresie 0-100 oraz sygnału EEG w celu monitorowania poziomu świadomości pacjenta. | Tak |  |
|  | Masa urządzeń: monitor: max 1,2 kg stacja dokująca: max 0,7 kg | Tak, podać |  |
|  | Przedni panel monitora: przycisk funkcji, przycisk strony głównej, przycisk wł./wył. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz IPS z podświetleniem LED o przekątnej minimum 10 cali | Tak, podać |  |
|  | Projekcyjny pojemnościowy ekran dotykowy typu multi-touch | Tak |  |
|  | Współczynnik kontrastu: 800:1 | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 pikseli | Tak |  |
|  | Kąt widzenia Kąt widzenia (bok): 140° Kąt widzenia (góra/dół): 120° | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu min 60 Hz | Tak |  |
|  | Języki graficznego interfejsu użytkownika polski, angielski | Tak |  |
|  | Dane w formacie tabeli można przeglądać w wybranych odstępach: 1 minuta, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut z domyślnym odstępem 15 minut. | Tak |  |
|  | Liczba SQI 0–100, gdzie każdy słupek to 20% | Tak |  |
|  | ASYM 0–100% | Tak |  |
|  | EMG decybele (dB) 30–80 dB jako trend, 30–55 dB jako słupek | Tak |  |
|  | SR 0–100% | Tak |  |
|  | ST Godziny, minuty, sekundy 00:00 do pełnego przypadku; przypadek trwa do 24 godzin | Tak |  |
|  | MF 1–30 Hz ; SEF 1–30 Hz; | Tak |  |
|  | EEG μV/mm, Czułość wzmacniacza: 2, 5 lub 10 [μV/mm] | Tak, podać |  |
|  | Liczba salw na minutę 0–30 | Tak |  |
|  | Tłumienie artefaktów - automatyczne | Tak |  |
|  | Amplituda EEG Domyślnie we wszystkich układach, które zawierają wykres EEG: ±50 μV(pełna skala) W układach pełnoekranowych opcja wyświetlania wykresu z amplitudą ±100 μV | Tak, podać |  |
|  | Skala EEG W trybie dwukanałowym, 2 lub 5 μV/mm: 2 μV/mm to wartość domyślna dla pełnoekranowego wykresu EEG lubwykresu zajmującego ½ ekranu, a 5 μV/mm to wartość domyślna dlawykresu EEG zajmującego 1/3 ekranu W trybie czterokanałowym: 2, 5 lub 10 μV/mm: 2 μV/mm dla pełnoekranowego wykresu EEG 5 μV/mm dla wykresu EEG zajmującego ½ ekranu 10 μV/mm dla wykresu EEG zajmującego 1/3 ekranu | Tak, podać |  |
|  | Prędkość odświeżania zapisu EEG: 6,25, 12,5, 25 lub 50 mm/s Domyślnie: 25 mm/s | Tak |  |
|  | Parametry obliczane: Indeks bispektralny, współczynnik tłumienia, czas tłumienia, EMG, wskaźnik jakości sygnału (SQI), liczba salw, SEF, MF i ASYM | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne (wartości graniczne ustawiane przez użytkownika): Alarm o wysokim priorytecie: sekwencja sygnałów dźwiękowych powtarzana co 5 + - 1 s migający czerwony kwadrat pod parametrem generującym alarm Alarm o średnim priorytecie: sekwencja sygnałów dźwiękowych powtarzana co 7 ,+ - 1 s migający żółty kwadrat pod parametrem generującym alarm Alarm o niskim priorytecie: pojedynczy sygnał dźwiękowy powtarzany co 17 + - 1 s żółty kwadrat pod parametrem generującym alarm | Tak |  |
|  | Czujnik automatycznie wybiera tryb dwukanałowy lub 4-kanałowy | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki serwisu: |  |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie dzierżawy; obejmującej przeglądy, naprawy i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie dzierżawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 24 h liczony od momentu podjęcia naprawy, po tym czasie sprzęt zastępczy. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY