Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: odczynniki do wykonywania tzw. analiz krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz wszelkimi innymi niezbędnymi akcesoriami i wydzierżawi 7 urządzeń umożliwiających wykonanie 77 000 badań („gazometria” + niektóre inne parametry krytyczne), w tym, w przybliżeniu:

- Analizator nr 1 (Blok Porodowy) – 				  6 000

- Analizator nr 2 (Oddział Neonatologiczny) –                	  	  6 000

- Analizator nr 3 (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – 		14 000

- Analizator nr 4 (Blok Operacyjny) – 			  	  7 000

- Analizator nr 5 (OAiIT) – 						18 000

- Analizator nr 6 (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) -		26 000

- Analizator nr 7 (rezerwowy ZDL) - 			               xxxxx

Dodatkowo wykonawca dostarczy:

- 20 magnesów do mieszania krwi kapilarnej

- 15 000 plastikowych kapilar o pojemności 70 µl wraz ze sztyftami i zatyczkami oraz „wyłapywaczami skrzepów”

- 1000 strzykawek kompatybilnych z oferowanymi analizatorami

- 1000 strzykawek kompatybilnych z oferowanymi analizatorami z analizatorami z odpowietrzaczem i kulką mieszającą.

Okres ważności odczynników co najmniej 3 m-ce od daty dostawy.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatorów: |  |  |  |
| Analizator |  | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów) |  |
| 1 | Analizatory 1 – 6 fabrycznie nowe; analizator 7 nie starszy niż: rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2 | Analizatory typu kasetowego (kaseta sensoryczna i kaseta odczynnikowa), przenośne | TAK |  |
| 3 | Oznaczanie: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, metHb, HHb, COHb, hemoglobina płodowa, bilirubina całkowita, sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany, glukoza, mleczany | TAK |  |
| 4 | Możliwość oznaczeń we krwi pełnej żylnej, tętniczej i kapilarnej | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas uzyskania wyniku – 60 s | TAK |  |
| 6 | Pomiar wszystkich parametrów w tym samym torze pomiarowym, z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
| 7 | Automatyczna instalacja kaset w analizatorze, bez konieczności dodatkowej walidacji z użyciem ręcznie podawanych roztworów kontrolnych. | TAK |  |
| 8 | Minimalna trwałość kasety po instalacji w analizatorze – 30 dni. | TAK |  |
| 9 | System kontroli jakości z wartościami nominalnymi w oprogramowaniu. Kontrola prowadzona automatycznie, codziennie 1 raz dla każdego z 3 poziomów materiału kontrolnego | TAK |  |
| 10 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość ponownego zainstalowania wszystkich kaset w analizatorze lub przeniesienia ich do aparatu zastępczego bez utraty pozostałych w kasetach testów, w każdym momencie ich pracy. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia danych do obliczeń: temperatury pacjenta, wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej. | TAK |  |
| 13 | Dostarczenie urządzeń do podtrzymywania napięcia (UPS) przez co najmniej 15 minut, dostosowanych parametrami do oferowanych analizatorów. | TAK |  |
| Wymagania dotyczące systemu nadzoru nad POCT: |  |  |  |
| 1 | skonfigurowany z HIS Zamawiającego; | TAK |  |
| 2 | zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: stanu ogólnego, stanu połączenia sieciowego, poziomu odczynników, statusu kalibracji, statusu wewnętrznej kontroli jakości, czyszczenia, płukania; | TAK |  |
| 3 | umożliwienie tworzenia dokumentacji w zakresie prowadzonego nadzoru w formie elektronicznej; automatyczne generowanie powiadomień o zaistniałych nieprawidłowościach w zakresie kalibracji i kontroli jakości | TAK |  |
| 4 | możliwość rozszerzenia systemu o dodawanie operatorów analizatorów, wysyłania listy uprawnionych operatorów do urządzenia i blokowania operatorów w zależności od potrzeby oraz o możliwość tworzenia własnych testów kompetencji i szkoleń, mających na celu weryfikację wiedzy operatorów analizatorów wraz z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji realizacji szkoleń | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 1 | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniami UPS) na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywania obowiązków przyjętych w gwarancji w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Zobowiąże się również do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ew. wymianą części zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 2 | Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem i staraniem połączenie analizatorów ze szpitalną siecią informatyczną, w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy | TAK |  |
| 3 | Wymiana wadliwej aparatury na nową w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu/analizatora | TAK |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w j. polskim. | TAK |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy w formie pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
| 6 | W ramach umowy Wykonawca zorganizuje szkolenie w formie ćwiczeń lub warsztatów z zagadnień merytorycznych objętych umową. Termin i program szkolenia – do uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni oprogramowanie analizatora umożliwiające zdalny nadzór serwisowy bez dodatkowych kosztów. | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór kompletu aparatury w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
| 10 | Wykonawca/ dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24 " - klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - drukarkę wykorzystywaną powszechnie u Zamawiającego (np. HP Laser Jet Pro 400 MFP Mn 25dn) wraz z zapewnieniem serwisowania | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przekaże do użytkowania lodówko-zamrażarkę 180-190cm wysokości, 55-60cm szerokości, 60-65cm głębokości, z dolnym zamrażalnikiem, z systemem „no Frost” | TAK |  |

…………………………………………..

data i podpis

Zadanie nr 2. Zestawy odczynnikowe do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca zaproponuje zestawy odczynnikowe/sprzęt gwarantujący możliwość wykonania 9000 oznaczeń HbA1c - hemoglobiny glikowanej (w tym 750 badań kontrolnych) metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej (HPLC) wraz z materiałami kontrolnymi oraz dzierżawę urządzenia umożliwiającego dokonanie oznaczeń i odczyt wyniku.

Urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie w jednej serii badań zarówno we krwi żylnej jak i włośniczkowej.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatora/odczynników: |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
| Wykonawca: |  |  |  |
| 1 | Dostarczy zestawy odczynnikowe/sprzęt gwarantujący możliwość wykonania 9000 oznaczeń HbA1c - hemoglobiny glikowanej (w tym 750 badań kontrolnych) metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej (HPLC) wraz z materiałami kontrolnymi oraz dzierżawę urządzenia umożliwiającego dokonanie oznaczeń i odczyt wyniku. | TAK |  |
| 2 | Zapewni przez cały czas trwania umowy surowice kontrolne tej samej serii; | TAK |  |
| 3 | Zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia 1 x w miesiącu w międzylaboratoryjnym systemie kontroli jakości; | TAK |  |
| 4 | Okres ważności odczynników co najmniej 3 m-ce od daty dostawy. | TAK |  |
| Dodatkowo Wykonawca: |  |  |  |
| 1 | Udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniem UPS podtrzymującym napięcie przez co najmniej 15 minut)) na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywana obowiązków przejętych w gwarancji w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii; | TAK |  |
| 2 | Bezpłatnie zainstaluje urządzenie; | TAK |  |
| 3 | Zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ew. wymianą części zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy; | TAK |  |
| 4 | Zobowiąże się do wymiany aparatu na nowy po trzeciej awarii tego samego podzespołu; | TAK |  |
| 5 | Dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
| 6 | Przeprowadzi własnym kosztem i staraniem połączenie analizatora ze szpitalną siecią informatyczną w terminie do 2 tygodni od dostarczenia urządzenia; |  |  |
| 7 | Przeszkoli w zakresie obsługi analizatora wyznaczonych przez kierownika Zakładu Pracowników |  |  |
| 8 | Zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego, w terminie do 2 tygodni od dostarczenia urządzenia; | TAK |  |
| 9 | Dostarczy polskie wersje wszelkich instrukcji obsługi; | TAK |  |
| 10 | Po wygaśnięciu umowy, odbierze dzierżawiony analizator w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy. | TAK |  |

………………………………………………………………..

data, podpis