Bydgoszcz dnia: 2025-08-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6009/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 79/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie 1 zadanie 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak mobilny z maksymalnym podciśnieniem 92 kPa? Jest to wystarczająca wartość do prawidłowej, oczekiwanej pracy urządzenia co potwierdza duże zainteresowanie oferowanym przez nas produktem. STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 2 zadanie 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak mobilny z wydajnością mierzoną w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny 40 l/min? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 3 zadanie 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak wyposażony (niewymagającą konserwacji) w bezolejową membranową pompę próżniową o dużej wydajności oraz wysokiej kulturze pracy? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 2 Dot.: Zadanie 3: oftalmoskop - Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści oftalmoskop wyposażony tylko w oświetlenie LED? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści oftalmoskop z oświetleniem LED i halogenowym (z możliwością wymiany przez Zamawiającego)? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. - Czy Zamawiający w punkcie 13 ma na myśli soczewkę +20D, o polu widzenia: 46°/60° i powiększeniu obrazu: 3.13x? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO TAK, Zamawiający potwierdza, że miał na myśli soczewkę +20D. W dniu dzisiejszym zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego uaktualnioną Specyfikację techniczną dla zadania 3 – załącznik 3 C do SWZ, pn. Specyfikacja Techniczna UAKTUALNIONA – zadanie 3. PYTANIE NR 3 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 1,2, 3, 4): 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,5 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) 0,5% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji. STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. PYTANIE NR 4 Pytania do zadania nr 16 Myjnia dezynfektor do kaczorów i basenów Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach? 1. Urządzenie do opróżniania, mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady ludzkie, takich jak nocniki, butelki na mocz, baseny, naczynia zbiorcze, wiadra i miski . 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2025 3. Konstrukcja oraz wymagania eksploatacyjne zgodne z normami PN-EN ISO 15883-1 oraz PN-EN ISO 15883-3. 4. Certyfikaty: MDD 93/42/EEC, ISO 15883-1, ISO 15883-3. 5. Certyfikat CE z czterocyfrową notyfikacją. 6. Urządzenie z certyfikowanym systemem hydraulicznym DVGW, zaprojektowanym do izolowania systemu rurociągów wody pitnej zgodnie z normę europejską EN1717 7. Myjnia ładowana od przodu, drzwi pełne otwierane w płaszczyźnie poziomej. 8. Urządzenie wykonane w całości z materiałów odpornych na działanie korozji. Drzwi, panele zewnętrzne, rama ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301) Wykończenie typu Scotch Brite 9. "Drzwi z rozwiązaniem typu "taca" do zbierania wszelkich płynów, które mogą wydostać się podczas załadunku mytych przedmiotów. " 10. Drzwi izolujące termicznie i akustycznie. 11. Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia. 12. Komora myjni tłoczona, bez śrubowych i spawanych połączeń wewnątrz, wykonana ze stali nierdzewnej. 13. Higieniczny, gładki panel sterowania z przyciskami dotykowymi, odporność na ścieranie, uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne. 14. Drzwi komory otwierane i zamykane manualnie 15. Automatyczna blokada drzwi po starcie programu, utrzymywana przez cały cykl oraz w przypadku awarii. 16. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni. 17. System mycia z min. 17 dysz myjących w tym 9 dysz stałych i 8 dysz rotacyjnych 18. Materiał wykonania: AISI 304 (DIN 1.4301) stal nierdzewna 19. 40-znakowy wyświetlacz LCD z klawiaturą sterującą, pokazujący różne fazy cyklu, komunikaty alarmowe, temperaturę dezynfekcji i wartość A0 > 60 20. Dezynfekcja termiczna regulowana do 95°C, wyjście pary z dysz myjących w celu optymalizacji dezynfekcji 21. Min. 3 wstępnie zdefiniowane programy: NORMALNY (dla odpadów stałych), ECONOMICZNY (dla odpadów płynnych), INTENSYWNY (dla trudnych zabrudzeń) 22. Inteligentne sterowanie przepływem wody, ciśnieniem i systemem natryskowym dla poprawy skuteczności mycia. 23. Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia. Komunikaty w j.polskim 24. Zasilanie: 3-fazowe (400V, 50Hz). 25. Moc znamionowa: max. 4,05 kW. 26. Wbudowana wytwornica pary: max. 3,2 kW z czujnikiem poziomu wody i termostatem bezpieczeństwa. 27. Zasilanie wodą zimną i ciepłą (3/4"). 28. Urządzenie z uniwersalnym przyłączem do odpływu kanalizacyjnego [w posadzkę lub do ściany], średnica odpływu min. DN 90, z systemem monitorowania drożności odpływu, zatrzymującym pracę urządzenia w przypadku zablokowania odpływu kanalizacyjnego 29. Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 450 x 500 x 1500 mm., maksymalna waga urządzenie 85 kg. 30. Wbudowana 1 pompa dozującą środek zmiękczający/detergent z monitorowaniem poziomu w kanistrze i dozowaniem regulowanym z klawiatury sterującej. Wyposażona w elektryczne urządzenie sterujące z sygnalizującą wyciek płynu z pompy . 31. Przepływomierz do monitorowania prawidłowej ilości płynu chemicznego używanego podczas cyklu. (EN ISO 15883-1 p.4.2.2 - 4.2.3) 32. Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5L wewnątrz urządzenia. 33. Załadunek na jeden cykl: min. 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki. 34. Urządzenie wyposażone w kosz do mycia w jednym cyklu : 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki. 35. Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika. 36. Myjąca pompa obiegowa: min. 800 W, wydajność min. 240 l/min. 37. Tryb stand-by minimalizujący zużycie energii. 38. Otwór pomiarowy do niezależnego pomiaru wskaźnika A0. 39. Urządzenie wyposażone w system automatycznego uruchamiania dezynfekcji po 24 godzinach jego nieużywania. 40. Urządzenie wyposażone w zautomatyzowany system dezynfekcji wody używanej do końcowego płukania i w celu schłodzenia komory mycia, zabezpieczający przed skażeniem mikrobiologicznym, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.5. 41. Urządzenie wyposażone w system automatycznego opróżnianie wody z pompy, zbiornika i przewodów po zakończeniu cyklu w celu zapewnienia braku skażenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 & 5.5.1.1 42. Urządzenie z wbudowanym wyjściem szeregowym RS232 i portem USB do połączenia z komputerem osobistym w celu programowania i aktualizacji oprogramowania. STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 5 Zadanie 9 Pulsoksymetr napalcowy 3 sztuki W związku z tym, że Zamawiający jest podmiotem świadczącym usługi medyczne czy będzie wymagał, aby dostarczony pulsoksymetr był wyrobem medycznym klasy IIb? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wskazał w Specyfikacji Technicznej (pkt 11– załącznik 3I do SWZ), że pulsoksymetr musi być wyrobem medycznym, w związku z czym wymagana jest klasa II B. PYTANIE NR 6 Pytanie 1 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w pozycji nr1 Jednostkę sterującą -System IPC™ to system napędzanych narzędzi do nawiercania i piłowania umożliwiający usuwanie tkanek miękkich, twardych i kości podczas zabiegów chirurgicznych. Posiada możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi. System składa się z : - konsoli sterowania napędem - pedału - kabli połączeniowych - różnych rękojeści do montażu różnych wierteł, ostrzy, borów, tarników, kaniuli i pił - pompy irygacyjne do irygacji ostrzy i wierteł oraz do chłodzenia napędu bądź nasadek - Wyświetlacz/ekran dotykowy o wyskokim kontraście, kolorowy. Wyświetlacz o przekątnej 21 cm , rozdzielczość 480x640 pikseli - Menu w języku angielskim STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 2 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 w pozycji nr 6 Wiertarkę szybkoobrotową z konsolą o następujących cechach produktu: -Próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany w zakresie od 200 do 75 000 obr./min -Kompatybilna z konsolą IPC™ -Napęd elektryczny MR8™ (EM800) Długość: 9,73 cm × średnica: 1,55 cm Długość kabla napędu: 460 cm -Napędy elektryczne zapewniają zasilanie chirurgicznych narzędzi tnących do jednorazowego użytku przeznaczonych do stosowania podczas różnych zabiegów chirurgicznych STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 7 Dotyczy pakietu 15 pulsoksymetru - Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, pulsoksymetr palcowy, którego zakres pomiarowy SpO2 wynosi 70-100%, a dokładność parametru bpm wynosi dla 30-99 bpm +/-2 bpm, a dla 100-250 bpm +/-2%? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o roku produkcji 2020, przy zachowaniu pełnej gwarancji liczonej od dnia dostawy? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 8 Zadanie 8, pozycja 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Dwie butle o pojemności 2 l dostosowane do wkładów jednorazowych VacSax.” Produkt o poniższych parametrach: „Dwie butle o pojemności 2,5 l dostosowane do wkładów jednorazowych Medela.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 8, pozycja 7 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Możliwość przełączania odsysania z butli na butlę za pomocą podświetlanych przycisków na panelu przednim.” Produkt o poniższych parametrach: „Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 8, pozycja 4 Czy zamawiający wymaga aby: „Zbiorniki (butle) były wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu?” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 8, pozycja 14 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Uchwyt na dren na przyssawkach wykonany z PCV z możliwością montażu z obu stron panelu ssaka lub podstawy jezdnej. ” Produkt o poniższych parametrach: „Uchwyt na dren na przyssawkach wykonany z metalu z możliwością montażu z jednej strony ssaka lub podstawy jezdnej.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 8, pozycja 15 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Kosz stalowy na akcesoria montowany na stałe z tyłu podstawy ssaka. ” Produkt o poniższych parametrach: „Pojemnik plastikowy na akcesoria np. cewniki, montowany na szynie z dowolnej stony urządzenia” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 8, pozycja 15 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od poniższego wymogu: „Kosz stalowy na akcesoria montowany na stałe z tyłu podstawy ssaka.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 9 - Czy ze względu na obszerność dokumentów Zamawiający mógłby odtsąpić od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi wraz z ofertą? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem potwierdzenia WSZYSTKICH wymaganych przez Zamawiającego parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej w przedmiotowych środkach dowodowych złożonych wraz z ofertą - Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3 poz. 13 – czy chodzi o dodatkową soczewkę do diagnostyki +20D (pole widzenia 46°/60°, powiększenie obrazu 3.13x) , czy standardową soczewkę okularu oftamoskopu +2D? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający potwierdza, że miał na myśli soczewkę 20D – zmienia opis w specyfikacji technicznej – odpowiedz jak w pytaniu 2, pkt. 3. - Czy w związku z faktem, że ustawa o wyrobach medycznych i rozporządzenie Rady Parlamentu UE 2017/745 (MDR) art. 10 - nie nakładają obowiązku zapewniania części zamiennych oraz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 2648/18 WYROK z dnia 14 stycznia 2019r. - z którego wynika, iż Zamawiający może żądać zapewnienia części, ale na okres nie dłuższy niż ogólna gwarancja – Zamawiający dopuści: „Gwarancję produkcji części zamiennych” w Zadaniu nr 2, 3 i 12 przez okres max. 5 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający jest zainteresowany zakupem sprzętu na okres dłuższy niż minimalna gwarancja. Zamawiający ma prawo formułować wymagania dotyczące dostępności części zamiennych, jeżeli są one proporcjonalne i racjonalnie uzasadnione potrzebą eksploatacji sprzętu przez założony okres użytkowania, co potwierdza wyrok KIO 1755/22 z dnia 12.07.2022 r. Zamawiający ma również prawo zabezpieczyć się przed sytuacją, w której sprzęt stanie się bezużyteczny z powodu braku dostępności serwisu lub części zamiennych, co potwierdza wyrok KIO z 10.03.2021 r., sygn. KIO 522/21: - Czy w Zadaniu nr 12 Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem o średnicy: 430 mm i średnicą podstawy 500mm i podstawą pięcioramienną bez podpory pod nogi, na kółkach bez blokady? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 5. Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści mikroskop lustrzany o nieznancznie różniących się parametarch: Automatyczne wyrównanie i automatyczny pomiar Zintegrowana pachymetria bezkontaktowa Analiza L-count, .ladu, metody rdzeniowej i ciemnego obszaru ROZDZIELCZOŚĆ Piksele służące do robienia zdjęć - 480 (V) x 180 (H) pikseli Zakres rejestracji - 0,25 x 0,54 mm pomiar - 1 pomiar .rodkowy + 14 peryferyjnych; Oko.odo.kowa (2 mm); Peryferyjna (5,3 mm) Min. rozdzielczo.. komorek - 1.14 Ęm (V) x 1.45 Ęm (H) Powiększenie optyczne - X 190 Wyświetlacz 1- 0,4" kolorowy LCD Rozdzielczość wyświetlacza - 1.14 Ęm POMIAR Automatyczne wyrównanie - Tak Automatyczny pomiar - Tak Tryb ręczny (1 i 2) - Tak FUNKCJA POMIARU Automatyczne badanie po rejestracji - 16 obrazów do analizy Liczb analizowanych komorek - Do 300 komorek Pozycja rejestracji - 15 punktow fiksacji Centralna grubość rogówki - 300-1000 μm Metoda analizy - Analiza automatyczna, licznik L, metoda rdzeniowa, metoda ciemnej strefy Wartości analizy - CD (gęstość komórkowa) AVG (.średnia powierzchnia komorek) SD (standardowe odchylenie powierzchni komorek) CV (współ.czynnik wahania powierzchni komorek) Rozmiar komorki (max + min powierzchnia komorki Skok sekcji ruchomej X: 88 mm; Y: 40 mm; Z: 50 mm Skok elektrycznej podkładki pod brod. - 70 mm Dokładność pomiaru Pachymetrii - +/- 10 Ęm ZARZĄDZANIE DANYMI: Wbudowana drukarka - Drukarka termiczna Typ wyjścia danych: USB-Hx2, USB-Dx2, LAN, karta SD (dla wewntrznej bazy danych) ŚRODOWISKO PRACY: Temperatura - +10‹ do +40‹ Wymiary i Wymagania Elektryczne: Wymiary SGW - 309 x 491 x 450 mm Waga - Ok. 22 kg Napięcie - AC 100 do 240 V Częstotliwość - 50/60 Hz Zużycie Energii - 100 VA STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 10 Dotyczy zadania nr 16- Myjnia dezynfektor do kaczorów i basenów- parametry ogólne: - Dot. pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 czujniki temperatury umiejscowione w górnej części komory myjącej? Umiejscowienie czujników temperatury dla myjni spełniających wymagania normy PN EN 15883-1 i 3 nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia a jedynie wskazuje na jednego pruducenta co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w rozbudowany system natryskowy składający się z aż 12 precyzyjnych strumieni myjących, w tym 2 obrotowych dysz (po 4 strumienie każda) przeznaczonych do dokładnego mycia basenu oraz 4 dodatkowych dysz nieruchomych (po 1 strumieniu każda) zapewniających skuteczne mycie kaczek oraz powierzchni bocznych wsadu? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny rozwiązanie wyposażone w wysokowydajną i energooszczędną pompę wody o parametrach 298 l/min i 0,75 kW, która znacząco przewyższa wymagany zakres wydajności (60-100 l/min), zapewniając znacznie skuteczniejsze i szybsze mycie wsadu, przy jedynie nieznacznie wyższej mocy niż wskazana w SIWZ STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści do oceny rozwiązanie, w którym orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej - materiału o wyższej trwałości i odporności chemicznej niż tworzywo sztuczne - zapewniającego bezpieczne i długotrwałe stosowanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmianę - Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający, mając na uwadze cel funkcjonalny zamówienia, dopuści do oceny urządzenie o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 555 mm oraz wysokość 1150 mm, które - mimo minimalnego przekroczenia dopuszczalnej głębokości o 5 mm oraz niższej wysokości - zachowuje pełną funkcjonalność, ergonomię oraz efektywność operacyjną, a jednocześnie oferuje zaletę kompaktowej zabudowy, szczególnie cennej w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 6. Dot. pkt. 21- 1Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, które zgodnie z dokumentacją techniczną umożliwia programowanie i monitorowanie wartości wskaźnika A? zgodnie z normą ISO?PN?EN?15883 1, mimo że nie posiada wbudowanego otworu pomiarowego do niezależnego pomiaru A? w trakcie cyklu, pod warunkiem że możliwe jest wykonanie niezależnego pomiaru A? za pomocą termopar zewnętrznych wewnątrz komory, a wyniki pomiarów będą zgodne z wymaganym profilem A?? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści program oszczędny z zużyciem do 14 litrów? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 8. Dot. pkt. 26- Czy Zamawiający dopuści do oceny rozwiązanie zapewniające izolację od sieci wodociągowej zgodnie z normą DIN/EN 1717 poprzez zastosowanie swobodnej przerwy powietrznej typu AA lub ekwiwalentnego układu ochronnego zapewniającego taką samą klasę zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w myjni-dezynfektorze? STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 9. Dot. pkt. 29- Zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1, dopuszcza się równoważne metody suszenia wsadu po procesie dezynfekcji, tj. suszenie nawiewowe (mechaniczne) oraz suszenie konwekcyjne (termiczne). Mając na uwadze tę równorzędność rozwiązań, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny urządzenia wyposażonego w konwekcyjny system suszenia. Zastosowanie suszenia konwekcyjnego eliminuje konieczność stosowania filtrów HEPA, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz uproszczoną obsługę serwisową urządzenia, przy zachowaniu pełnej skuteczności suszenia zgodnie z wymaganiami normy STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 11 PAKIET 14 - Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny pod aparat EKG: - •wysokość bez wysięgnika 86cm - wysokość z wysięgnikiem 145cm - szerokość 63cm - głębokość 49cm - metalowy blat, malowany proszkowo na biało (36cm x35cm) - półka na akcesoriat EKG w formie kuwety (głębokość 7cm) - kółka z tworzywa sztucznego; w tym 2 kółka blokowane - wysięgnik z możliwością montażu po dowolnej stronie STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany ze względu na brak dedykowanej półki na zamawianą w zestawie drukarkę laserową. Tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian. PYTANIE NR 12 Z uwagi na okres urlopowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.08.2025, do godziny 8:00. PYTANIE NR 13 Zadanie 15, pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „SpO2: 35% - 99%, dokładność 70% -100%: +/- 3%” Produkt o poniższych parametrach: „Dokładność pomiaru saturacji: +/-2% w zakresie 70-99%., (nie określona poniżej 70 %).” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 15, pozycja 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Pełen zakres perfuzja: od 0,2% do 20%” Produkt o poniższych parametrach: „Indeks perfuzji min. 7 poziomów, zakres 0,25% - 8% .” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 15, pozycja 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Zasilanie: 3 baterie alkaliczne AA (w zestawie)” Produkt o poniższych parametrach: „Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (w zestawie),” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian PYTANIE NR 14 Dot. Załącznik nr 3A – Warunki gwarancji i serwisu 1.Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 24 na „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie min 48 godzin rozumiany jako kontakt z użytkownikiem w celu ustalenia zakresu usterki/naprawy i dalszego toku postępowania”. STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy Specyfikacji technicznej bez zmian 2.Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 25 na „Czas naprawy bez użycia części zamiennych min 5 dni roboczych po przesłaniu urządzenia do siedziby Wykonawcy.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, uaktualniona specyfikacja pn Specyfikacja techniczna-zadanie 1-UAKTUALNIONA zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego 2.Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 26 „Czas wykonania naprawy może się wydłużyć do 21 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zagranicy.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 14 dni kalendarzowych. uaktualniona specyfikacja pn Specyfikacja techniczna-zadanie 1-UAKTUALNIONA zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego 4. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 28 na „Możliwość zgłoszenia awarii codziennie przez 24h/dobę w ciągu 365 dni w roku na adres e-mail : ats.acp@bbraun.com .” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Proszę w pkt. 28 Specyfikacji technicznej dopisać wskazany powyżej adres email na etapie składania ofert. 5. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 29 na „Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych na prośbę Zamawiającego.” STANOWISKO (ODPOWIEDŹ) ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy Specyfikacji technicznej bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

##### Data: 6.08.2025 r.