## Zadanie nr 1
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ
FUNDUSKAMERA
LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać
1 | Producent | Tak/podać
2 | Model | Tak/podać
3 | Kraj pochodzenia | Tak/podać
4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak
5 | Możliwość wykonywania zdjęć: | Tak
- kolorowych: separacja kanałów:
czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka
- autofluorescencja niebieska
- autofluorescencja zielona
- bezczerwiennych
- obrazowanie przedniego odcinka oka
- stereo
- moduł Angiografii Fluorosceinowej
6 | Pole widzenia (mierzone ze środka gałki ocznej): | Tak/Podać
- min. 133° (jedno zdjęcie)
- min. 200° (dwa zdjęcia)
- min. 267° (montaż do 6 zdjęć)
7 | Rozdzielczość optyczna zdjęć: min. 7,3 µm | Tak/Podać
8 | Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek | Tak
9 | Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydriatic | Tak
10 | Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika | Tak
11 | Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta | Tak
12 | System automatycznego wyostrzania – autofocus | Tak
13 | Pokrętło manualnego wyostrzania obrazu | Tak
14 | Obserwacja dna oka w podczerwieni | Tak
15 | Źródło światła: | Tak
-czerwone LED, 585-640 nm
-zielone LED, 500-585 nm
-niebieskie LED, 435-500 nm
-dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni), 785 nm
16 | Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.), uwzględniające korekcję krzywizny dna oka | Tak
17 | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | Tak
18 | Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu, | Tak
19 | Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG | Tak
20 | FA – angiografia fluoresceinowa | Tak
21 | Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka | Tak
22 | Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań | Tak
23 | Drukarka laserowa, kolorowa, sieciowa: min. 1200dpi x 1200dpi | Tak/Podać
24 | Komputer z monitorem dotykowym min. 22 cale, o rozdzielczości min. 1920x1080, z dyskiem min. 2 TB pamięci wewnętrznej, pozwalający na przechowywanie min. 200 tyś. Zdjęć | Tak/Podać
25 | Zdalna diagnostyka serwisowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak
26 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i optometrystyów w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego | Tak
27 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
28 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 43 OPZ | Tak/podać
29 | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak
30 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
31 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak
32 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym - maksimum 7 dni roboczych. Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. Wykonawca ma obowiązek wymiany modułu/części na nowy, w przypadku, trzeciej naprawy tego samego elementu. | Tak
33 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
34 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
35 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
36 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
37 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
38 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
39 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
40 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak
41 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
42 | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak
43 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać
44 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 14.11.2025 | Tak/Podać
45 | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa
1. | Funduskamera | szt. | 1
Razem
UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto + Vat % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
…………………………….
Podpis Wykonawcy